CP-UM-5498F

Notice d’instructions de installation 
par Débitmètre à air MCF

Sommaire
3DÈBALLAGE


4CONSIGNES DE SECURITE


5MONTAGE


5(
Lieu d‘implantation


5(
Tuyauterie


5•
Précautions de raccordement des MCF _ _ _ _ _ R


6•
Précautions de raccordement des MCF _ _ _ _ _ G


6•
Sens de montage


7•
Filtre   


8•
Précision et longueur de tronçon de conduite homogène


10CABLAGE


10•
Précautions de câblage


11•
Connecteur


11•
Exemple de câblage


12DESIGNATION ET FONCTION DES PIECES


13REGLAGE ET UTILISATION


13(
Transitions d‘état


13(
Réinitialisation du totalisateur de débit


14•
Réglage des fonctions


15•
Réglage des paramètres


18DÉPANNAGE


19•
Codes d’alarme et remèdes


20GUIDE DE SELECTION DES MODELES – PIECES EN OPTION


21CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


23•
Matériaux et traitements


24DIMENSIONS HORS-TOUT


24•
MCF0080/0150/0151/0250


25•
MCF0400/0500




Nous vous remercions pour votre achat de ce MCF.

Avant d’utiliser le produit auquel se rapportent cette notice, veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité qu’elle contient.

Veillez à conserver cette notice à proximité pour pouvoir vous y référer facilement en cas de besoin.

Avant toute commande d’achat ou utilisation, veuillez prendre connaissance de nos « Conditions générales de vente » sous le lien suivant :
http://www.yamatake.com/products/bi/order.html
AVIS
Assurez-vous que l’utilisateur a bien reçu les présentes instructions avant d’utiliser le produit.

La copie ou la duplication de tout ou partie de cette notice est prohibée. Les informations et les caractéristiques techniques contenues dans cette notice sont soumises à modification sans préavis.

Nous avons fait tout notre possible pour que cette notice soit exempte d’erreurs et d’omissions. Si vous en trouvez malgré tout, veuillez le signaler à Yamatake Corporation.

Yamatake Corporation ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable envers quiconque en cas de dommages indirects, spéciaux ou consécutifs qui résulteraient de l’utilisation de ce produit.

©2009 Yamatake Corporation - TOUS DROITS RESERVES

Le dispositif de détection du débitmètre à air MCF comprend un capteur μF (Micro Flow).

Cette notice présente les précautions de manipulation à prendre, les instructions de montage, de câblage, de réglage et d’utilisation, ainsi que les principales caractéristiques techniques. Pour le détail des instructions de manipulation, des méthodes de réglage, etc., veuillez vous reporter aux notices « Installation et configurations » et « Communication » mentionnées ci-dessous. Ces notices renferment des informations sur l’utilisation des diverses fonctions. Veuillez les lire en cas de besoin.

Notice d’installation et de configuration du débitmètre à air MCF 
CP-SP-1276E

Notice d’instructions de communication pour le débitmètre à air MCF
CP-SP-1300E
DÉBALLAGE
Au moment du déballage du MFC, vérifiez la présence des éléments suivants :
	Désignation 
	N° de pièce 
	Qté
	Remarques

	Etiquette de l‘appareil 
	81422298-001 
	1
	

	Notice d‘utilisation 
	CP-UM-5498JE 
	1 
	Cette notice


CONSIGNES DE SECURITE
Ces consignes de sécurité ont pour but d’assurer l’utilisation sûre et conforme de ce produit et de prévenir des dommages corporels à l‘opérateur, à d’autres personnes et aux biens. Ces précautions de sécurité doivent impérativement être respectées. Bien lire et comprendre le contenu de cette notice.
[image: image1.png]


 
AVERTISSEMENT
Le terme « Avertissement » signale un danger de mort ou d’accident grave en cas de manipulation non conforme de ce produit.
[image: image2.png]


 
ATTENTION
Le terme « Attention » signale un risque d’accident mineur pour l’opérateur ou un risque d’endommagement mécanique du produit.
AVERTISSEMENT
[image: image3.png]



Ne jamais faire circuler un gaz proche du seuil d’explosion dans cet appareil. Il y a risque d’explosion en cas d’inobservation.

[image: image4.png]



Ne pas utiliser cet appareil pour l’oxygène. Il y a risque d’accident grave en cas d’inobservation.
ATTENTION
[image: image5.png]



Ne jamais utiliser cet appareil hors de la plage de débit spécifiée dans les caractéristiques techniques. Pour prévenir un débit excessif, utiliser un moyen de contrôle approprié de la pression d’alimentation ou une vanne d’étranglement ou similaire pour contrôler le débit.

[image: image6.png]



Si une anomalie de fonctionnement de cet appareil risque de provoquer des dommages, concevoir le système avec une redondance adaptée.
ATTENTION
[image: image7.png]



En cas de risque de surtension brusque par temps d’orage, utiliser un module SurgeNon de Yamatake Corporation pour prévenir les risques de défaillance ou d’incendie du matériel.

[image: image8.png]



Pour transporter ou raccorder le débitmètre à air, ne pas le tenir par son module de mesure. En cas d’inobservation, l’appareil risque d’être endommagé ou de chuter et de blesser quelqu’un

[image: image9.png]



Pour éviter de l’endommager, ne pas utiliser cet appareil hors de sa plage de pression de service. De même, ne pas le soumettre à une pression supérieure à sa pression d’épreuve.

[image: image10.png]



Pour entretenir ou remplacer le module de mesure, décharger la pression interne de l’appareil avant de déposer le module.
MONTAGE

(
Lieu d‘implantation
Ne pas monter cet appareil en un lieu présentant l’une des conditions suivantes :

•
Température inférieure à -10 °C ou supérieure à 60 °C

•
Hygrométrie supérieure à 90% HR

•
Brusques écarts de température ou condensation

•
Gaz corrosifs ou inflammables

•
Forte concentration de substances conductrices (poussière, sel, fer pulvérulent, etc.), gouttelettes d’eau, brouillard d’huile ou solvants organiques

•
Vibrations ou chocs

•
Lumière solaire directe

•
Eclaboussures d’eau ou pluie

•
Eclaboussures de liquides (huile, produits chimiques, etc.)

•
Projections fortes et continues d’eau ou de poussière

•
Champs électriques ou magnétiques de forte intensité
(
Tuyauterie
•
Précautions de raccordement des MCF _ _ _ _ _ R
•
Le MCF est un instrument de précision. Ne pas le laisser tomber ni l’exposer à des chocs.

•
Installer de manière que le gaz circule dans le sens indiqué par la flèche située sur le côté du MCF.

•
Ne pas forcer sur le module de mesure pendant l’installation.

•
Pour fixer le MCF sur la conduite, positionner le MCF  et faire tourner la conduite jusqu’à atteindre le couple de serrage préconisé.
	[image: image11.png]



	N° de modèle
	Diam. 
de tube
	Couple de serrage préconisé [N•m]

	
	MCF0080
	1/4 pouces 
	12 à 14

	
	MCF0150
	1/2 pouces 
	31 à 33

	
	MCF0250
	1 pouce 
	36 à 38

	
	MCF0400
	1 1/2 pouce 
	59 à 61

	
	MCF0500
	2 pouces 
	74 à 76


•
Ne laisser aucun corps étranger pénétrer dans le MCF. La pénétration dans l’appareil de rouille, gouttes d’eau, brouillard d’huile ou poussière provenant de la conduite provoquera des erreurs de mesure, des erreurs de commande où pourra provoquer des dommages. Avant l’installation, veiller à soigneusement rincer la tuyauterie en amont et en aval pour évacuer les corps étrangers.

•
Enduire le filetage des tuyauteries avec une quantité suffisante de produit d’étanchéité, à l’exception des deux filetages supérieurs. Un excès de produit d’étanchéité peut provoquer des erreurs de mesure.

•
Pour raccorder en amont un élément de tuyauterie, comme une conduite de diamètre différent, un régulateur, un filtre ou une vanne, veiller à utiliser le tronçon de conduite homogène préconisé, faute de quoi des erreurs de mesure pourront se produire.

•
Si un raccord de réduction ou autre est relié sans un tronçon de conduite homogène, il se peut que l’affichage indique un débit négatif alors que l’air circule dans le bon sens.


Un « tronçon de conduite homogène » désigne ici un tronçon de conduite rectiligne du même diamètre que l’orifice du MCF. Les types de tube suivants sont utilisables : tube en acier au carbone pour conduite ordinaire (JIS G3452), ANSI 40 ou inférieur ; tube en acier au carbone pour conduite sous pression (JIS G3454), ou ANSI 40 ou inférieur ; tube en acier inoxydable (JIS G3459).
•
Bien que le sens de montage soit indifférent, si le MCF est monté dans une conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers le côté, le sens de montage est susceptible d’influer sur l’exactitude de la mesure.


En outre, si l’appareil est monté dans une conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers le sol, des corps étrangers (rouille, gouttes d’eau, brouillard d’huile ou poussière) présents dans la tuyauterie risquent de s’accumuler dans le capteur et de provoquer des erreurs de mesure ou des dommages.

•
Ne pas installer cet appareil à proximité de la sortie d’un compresseur ou d’une conduite à soufflets, ni en un endroit où un régulateur où un clapet anti-retour provoque du pompage, faute de quoi des erreurs de mesure se produiront.
•
Précautions de raccordement des MCF _ _ _ _ _ G
•
Le MCF est un instrument de précision. Ne pas le laisser tomber ni l’exposer à des chocs. 

•
Installer de manière que le gaz circule dans le sens indiqué par la flèche située sur le côté du MCF.

•
Ne pas forcer sur le module de mesure pendant l’installation.

•
Ne laisser aucun corps étranger pénétrer dans le MCF. La pénétration dans l’appareil de rouille, gouttes d’eau, brouillard d’huile ou poussière provenant de la conduite provoquera des erreurs de mesure, des erreurs de commande ou pourra provoquer des dommages. Avant l’installation, veiller à soigneusement rincer la tuyauterie en amont et en aval pour évacuer les corps étrangers.

•
Veiller à placer le joint statique entre la conduite et le MCF.

•
Pour raccorder en amont un élément de tuyauterie, comme une conduite de diamètre différent, un régulateur, un filtre ou une vanne, veiller à utiliser le tronçon de conduite homogène préconisé, faute de quoi des erreurs de mesure pourront se produire.

•
Si un raccord de réduction ou autre est relié sans un tronçon de conduite homogène, il se peut que l’affichage indique un débit négatif alors que l’air circule dans le bon sens.


Un « tronçon de conduite homogène » désigne ici un tronçon de conduite rectiligne du même diamètre que l’orifice du MCF. Les types de tube suivants sont utilisables : tube en acier au carbone pour conduite ordinaire (JIS G3452), ANSI 40 ou inférieur ; tube en acier au carbone pour conduite sous pression (JIS G3454), ou ANSI 40 ou inférieur ; tube en acier inoxydable (JIS G3459).

•
Bien que le sens de montage soit indifférent, si le MCF est monté dans une conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers le côté, le sens de montage est susceptible d’influer sur l’exactitude de la mesure.

En outre, si l’appareil est monté dans une conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers le sol, des corps étrangers (rouille, gouttes d’eau, brouillard d’huile ou poussière) présents dans la tuyauterie risquent de s’accumuler dans le capteur et de provoquer des erreurs de mesure ou des dommages.

•
Ne pas installer cet appareil à proximité de la sortie d’un compresseur ou d’une conduite à soufflets, ni en un endroit où un régulateur où un clapet anti-retour provoque du pompage, faute de quoi des erreurs de mesure se produiront.
•
Sens de montage
Normalement, le MCF se monte dans une conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers le haut. Bien que la position de montage soit indifférente, des erreurs de mesure peuvent se produire en fonction de l’orientation de l’afficheur.
•
Position normale sur conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers le haut (position 1)
[image: image12]
•
Conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers la droite par rapport à l’entrée d’air (position 2)
[image: image13]
	Plage de pression de service
	Plage de débit 
	Ecart de débit instantané

	0 à 1 MPa 
	5 à 100% de la déviation max. 
	0,5% dM par 0,1 MPa ±1 chiffre ou moins

	-0,07 à 0 MPa 
	5 à 100% de la déviation max. 
	0,5% dM par 0,1 MPa ±1 chiffre ou moins



Exemple :

Si le MCF est monté dans une conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers la droite par rapport à l’entrée d’air, l’écart de débit instantané est égal à 1,5% dM ±1 chiffre par rapport à la précision en position normale à 0,3 MPa.


0,5% dM / 0,1 MPa × 0,3 MPa = 1,5% dM
•
Conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers la gauche par rapport à l’entrée d’air (position 3)
[image: image14]
	Plage de pression de service
	Plage de débit 
	Ecart de débit instantané

	-0,07 à 0 MPa 
	5 à 100% du débit max. 
	-0,5% dM par 0,1 MPa ±1 chiffre ou moins

	-0,07 à 0 MPa 
	5 à 100% du débit max. 
	-0,5% dM par 0,1 MPa ±1 chiffre ou moins



Exemple :

Si le MCF est monté dans une conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers la gauche par rapport à l’entrée d’air, l’écart de débit instantané est égal à -1,5% dM ±1 chiffre par rapport à la précision en position normale à 0,3 MA.


-0,5% dM / 0,1 MA × 0,3 MPa = -1,5% dM
•
Conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers le bas (position 4), Conduite verticale (position 5)
Les caractéristiques du MCF restent les mêmes qu’en position normale. Toutefois, si le MCF est monté dans une conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers le sol, la précision peut être affectée par une accumulation d’humidité, de brouillard ou de poussière provenant de l’air.
[image: image15]
•
Filtre    
 

•
Si des corps étrangers risquent de pénétrer dans l’appareil, installer un filtre, une crépine ou un dévésiculeur en amont capable de retenir les corps étrangers de plus de 1 μm de diamètre.
•
Précision et longueur de tronçon de conduite homogène
•
Raccordement avec différents diamètres de conduite, vanne ou filtre

Un « tronçon de conduite homogène » désigne ici un tronçon de conduite rectiligne du même diamètre que l’orifice du MFC. Les types de tube suivants sont utilisables : tube en acier au carbone pour conduite ordinaire (VIS G 3452), HANSI 40 ou inférieur ; tube en acier au carbone pour conduite sous pression (VIS G 3454), ou HANSI 40 ou inférieur ; tube en acier inoxydable (VIS G 3459).

Si un appareil absent du tableau doit être installé en amont ou en aval, veuillez consulter Yamatake pour la longueur du tronçon homogène. Si du reflux est prévisible, la même longueur de tube est à prévoir en aval qu’en amont.
	Conduite ou appareil connecté
	Emplacement 
par rapport au MCF
	Tronçon de conduite homogène pour cet appareil

	
	
	Pour précision 
dans la plage spécifiée 
(±3% dM)
	Pour précision 
à ±5% dM

	Dévésiculeur MFF25S pour MCF0080/0150/0151/0250 

(Remarque 3)
	Amont
	10D
	(Inutile)

	Dévésiculeur MFF25L pour MCF0400/0500 

(Remarque 3)
	Amont
	20D
	(Inutile)

	Tube d’un diam. au-dessus 
(raccordement par réduction) 

(Remarque 4)

MCF0080 3/8 pouce→1/4 pouce 

MCF0150/0151 3/4 pouce →1/2 pouce

MCF0250 1 1/4 pouce →1 pouce

MCF0400 2 pouces →1 1/2 pouce
	Amont
	5D
	(Inutile)

	
	En aval
	(Inutile)
	(Inutile)

	Tube d’un diam. au-dessus 
(raccordement par réduction) 

(Remarque 4) 

MCF0500 2 1/2pouce→2 pouces
	Amont
	10D
	5D

	
	En aval
	5D
	5D

	Tube d’un diam. en-dessous (raccordement par réduction) 

(Remarque 4)

MCF0080 1/8 pouce→1/4 pouce 

MCF0150/0151 3/8 pouce →1/2 pouce

MCF0250 3/4 pouce →1 pouce

MCF0400 1 1/4 pouce →1 1/2 pouce
	Amont
	20D
	5D

	
	En aval
	(Inutile)
	(Inutile)

	Tube de plus d’un diam. en-dessous (raccordement par réduction) 

(Remarque 4) 

MCF0500 1 1/2 pouce→2 pouces
	Amont
	25D
	10D

	
	En aval
	5D
	5D

	Coude simple 

(Remarque 7) 
	Amont
	10D
	(Inutile)

	
	En aval
	(Inutile)
	(Inutile)

	Coude double 

(Remarque 7) 
	Amont
	10D
	10D

	
	En aval
	(Inutile)
	(Inutile)

	Robinet à bille (type passage libre ouvert max.) 

(Remarque 8) 
	Amont
	(Inutile)
	(Inutile)

	
	En aval
	(Inutile)
	(Inutile)

	Régulateur pour MCF0080 

(Remarque 9) 
	Amont
	200D
	(Inutile)

	
	En aval
	10D
	(Inutile)

	Régulateur pour MCF0150/0151/0250/0400/0500 

(Remarque 9) 
	Amont
	30D
	(Inutile)

	
	En aval
	5D
	(Inutile)

	Filtre à air 
	Amont
	25D
	(Inutile)


Remarque 1: 
Ne pas raccorder de tube en acier au carbone pour conduite sous pression (JIS G3454) ni de tube acier inox (JIS G3459) supérieurs à ANSI 40 Risque d’affaiblir la précision (si la cote ANSI est supérieure, le diamètre intérieur du tube est plus faible et la précision moins bonne).

Remarque 2: 
Le diamètre de l’orifice de raccordement (D) est d’environ 8 mm pour le MCF0080 (1/4 pouce), d’env. 15 mm pour le MCF0150/0151 (1/2 pouce),  d’env. 25 mm pour le MCF0250 (1 pouce), d’env. 40 mm pour le MCF0400 (1 1/2 pouce) et d’env. 50 mm pour le MCF0500 (2 pouces).
Remarque 3 : 
les longueurs de tronçon homogène indiquées dans les colonnes de droite ci-dessus se rapportent au raccordement d’un filtre de même taille (diamètre intérieur) que le MCF.

Remarque 4 :
Les diamètres des modèles MCF et des conduites de raccordement sont indiqués ci-dessous.
	Indique le N° 
DE MODÈLE
	1/8 pouce 
	1/4 pouce
	3/8 pouce
	1/2 pouce
	3/4 pouce
	

	MCF0080 
	▲
	●
	+
	
	
	

	MCF0150/0151 
	
	
	▲
	●
	+
	

	
	
	
	
	
	
	

	Indique le N° 
DE MODÈLE
	3/4 pouce
	1 pouce
	1 1/4 pouce
	1 1/2 pouce
	2 pouces
	2 1/2 pouce

	MCF0250 
	▲
	●
	+
	
	
	

	MCF0400 
	
	
	▲
	●
	+
	

	MCF0500 
	
	
	
	▲
	●
	+


▲
Tube d’un diamètre en-dessous de celui du MCF
●
Tube du même diamètre que le MCF
+
Tube d’un diamètre au-dessus de celui du MCF
Remarque 5: 
Un exemple de MCF0080 raccordé par des réductions est représenté à la figure ci-dessous. La précision est dans la plage spécifiée (±3% dM).
[image: image16]

Pour raccorder le MCF à une conduite de 2 diamètres au-dessus de celui de son orifice (p. ex. un MCF0080 à une conduite 1/2B), se reporter à la partie de tableau « Tube d’un diam. au-dessus » pour déterminer la longueur du tronçon homogène. (raccordement par réduction).”

Remarque 6 :
Un exemple de MCF0150 raccordé par des réductions est représenté à la figure ci-dessous. La précision est dans la plage spécifiée (±3% dM).
[image: image17]

Ne pas raccorder une conduite de plus petit diamètre au MCF sans un tronçon homogène. Faute de ce tronçon, un reflux peut se produire dans le module de mesure, même en présence d’un flux régulier dans la tuyauterie principale. En conséquence, l’afficheur peut indiquer un débit négatif ou extrêmement faible par rapport au débit réel.


Pour raccorder le MCF à une conduite de 2 diamètres en dessous de celui de son orifice (p. ex. un MCF0150 à une conduite 1/4B), se reporter à la partie de tableau « Tube d’un diam. en-dessous » pour déterminer la longueur du tronçon homogène (raccordement par réduction).”  En outre, ajouter 5D à la longueur de tronçon homogène en amont.
[image: image18]
Remarque 7 :
Des exemples de raccordement à un coude simple et à un coude double sont représentés par les figures ci-dessous.
[image: image19]
Remarque 8 :
Cette vanne est dépourvue d’étranglement interne. Si possible, installer une vanne de régulation de pression en aval du MCF.

Remarque 9 :
Le régulateur doit être éloigné d’une distance de 200D de cet appareil. La conduite entre le régulateur et cet appareil peut être constituée par un tube et un coude à air. Toutefois, si le coude est raccordé à cet appareil, utiliser la longueur de tronçon homogène nécessaire pour le coude.
[image: image20]
CABLAGE
•
Précautions de câblage
•
Prévoir une tension d’alimentation comprise dans la plage spécifiée.

•
Eloigner le câble du MCF  (conduit) des c*ables de puissance ou de haute tension.

•
Pour brancher le connecteur, presser les deux parties l’une contre l’autre, puis bloquer l’écrou à la main entre 0,4 et 0,6 Nm. Un branchement imparfait risque d’endommager le MCF, de nuire à l’étanchéité IP65 ou de débrancher le connecteur sous l’effet des vibrations.

•
Ne pas tirer exagérément sur le câble ni l’utiliser pour soulever le MCF (limite d’arrachement 40 N), limite de pliage 20 N). Ne pas soumettre le câble à des pliages fréquent ni à une traction permanente.

•
Ne pas faire tourner le câble au niveau du connecteur (voir figure), ce qui risquerait d’entraîner le connecteur en rotation et de tordre et d’endommager les conducteurs internes.
[image: image21]
•
Avant de brancher le MCF, vérifier qu’il est bien hors tension.

•
Connecter une charge de résistance ne dépassant pas 300 Ω pour la sortie de débit instantané.

•
Pendant le câblage, éviter tout contact du câble et de l’extrémité du connecteur avec l’eau.

•
Bien vérifier le câblage avec de mettre sous tension. Un mauvais câblage risque de provoquer des dommages ou des dysfonctionnements.

•
La terre du réseau et les lignes communes de sortie de débit instantané et de sortie d’événement sont toutes câblées à l’intérieur de l’appareil. Le couplage de ces lignes à un appareil externe par l’intermédiaire d’une ligne d’alimentation commune risque de provoquer des interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement ou une défaillance de l’appareil.

•
Veiller à ce que la sortie d’événement ne dépasse pas la capacité de sortie de cet appareil. Si un relais est utilisé, sa bobine doit être équipée d’une diode anti-surtension pour éviter le risque de défaillance de l’appareil.
•
Connecteur
	N° de broche
	Signal 
	MCF0 _ _ _ _ _ _ D01 _ _ _ _ 

avec sortie de 4 à 20 mA
	MCF0 _ _ _ _ _ _ D10 _ _ _ _

avec communication RS-485
	[image: image22]

	1 
	V+ 
	24 Vcc
	24 Vcc
	

	2 
	I+/DB 
	Sortie débit instantané (4 à 20 mA)
	Communication RS-485 (DB)
	

	3 
	COM 
	COM  
	COM  
	

	4 
	EV/DA 
	Sortie événements 

	Communication RS-485 (DA)
	



[image: image23.png]


 Remarque

•
Couleurs de fil et numéros de broche du câble de connecteur du MCF
	N° de broche
	Signal
	Couleur de fil

	1
	V+
	Marron

	2
	I+/DB
	Blanc

	3
	COM
	Bleu

	4
	EV/DA
	Noir


•
Exemple de câblage

•
Sortie 4 à 20 mA
[image: image24]

•
Communication RS-485
[image: image25]
•
Relier une résistance de terminaison de 150 Ω ±5%, 1/2 W min. à chaque extrémité de la ligne de transmission.

•
Ne relier à la masse qu’une seule extrémité du fil blindé.

•
Un module CMC10L001A000 Yamatake peut être utilisé comme convertisseur pour le poste hôte.
DÉSIGNATION ET FONCTION DES PIE CES
[image: image26]
Débit:

Cette LED à 7 segments indique la valeur du débit instantané ou du débit intégré. Pour le débit intégré, les 4 premiers et les 5 derniers chiffres sont affichés séparément. L’afficheur à 7 segments indique également les réglages en mode réglage et les codes d’alarme en cas d’alarme.

Lampe LED :

[l/min] 
allumé pendant l’affichage du débit instantané.

[L] 
allumé pendant l’affichage du débit intégré.

[EV] 
synchronisé avec la sortie d’événement.

[AL] 
allumé en cas d’alarme.

Touches:

[MODE] 
modifie l’affichage ou passe en mode réglage, etc.

[(][(]
augmente/diminue la valeur d’un réglage, change le mode d’affichage, etc.

[ENTER]
valide un réglage de fonction ou de paramètre.

Passage principal :

Pour raccordement à la tuyauterie. Les orifices d’admission et de sortie sont repérés.

Module de mesure :

Démontable pour entretien Remplaçable par un neuf sur les MCF0250, MCF0400 et MCF0500.

Afficheur :

Orientable dans un plan parallèle à l’écoulement. Orientable à 180° vers la droite et à 90°vers la gauche pour lecture à partir d’un point d’observation quelconque. 
[image: image27]
RÉGLAGE ET UTILISATION
(
Transitions d‘état
A la mise sous tension, l’affichage de débit instantané se met en état d’affichage normal.
Le terme « affichage normal » désigne l’affichage du débit instantané ou du débit intégré ou aucun affichage selon le paramétrage de la fonction C04.
[image: image28]
(
Réinitialisation du totalisateur de débit
Pour réinitialiser le total du débit instantané, appuyer sur [(] et sur [(] simultanément pendant au moins 5 secondes pendant que la première ou la dernière partie du débit total est affichée.

Remarque :
•
En cas d’alarme, le code de l’alarme et l’affichage normal s’affichent alternativement toutes les 2 secondes.

•
Pour des informations détaillées sur l’affichage du débit instantané, du creux de débit instantané, des informations de l’appareil et du mode maintenance, veuillez vous reporter à la notice d’utilisation suivante : Notice d’installation et de configuration du débitmètre à air MCF (CP-SP-1276E).
•
En mode d’extinction, toutes les LED sont éteintes, sauf la LED « l (l/min) ».En cas d’alarme, le voyant d’alarme s’allume.
•
Réglage des fonctions
	N° fonct.
	Désignation 
	Réglages 
	Réglages d‘usine
	Description

	
	
	
	
	

	C0 1 
	Verrouillage des touches
	00: Déverrouillé 

01: Verrouillé
	00
	Le verrouillage des touches peut être annulé même lorsqu’elles sont verrouillées. Lorsque les touches sont verrouillées, une pression sur n’importe quelle touche affiche « LOc. ».

	C02 
	Unités de débit
	Unité de débit instantané 
et de débit intégré 

00: l/min, l 

01: m3/, m3 

02: m3/min, m3 

03: kg/h, kg
	00
	Un changement d’unité de mesure est sans effet sur la valeur du débit intégré, laquelle n’est pas convertie et demeure inchangée. Après un changement d’unité, la valeur actuelle du débit intégré doit être effacée. Réinitialiser également Ao20 (dans le réglage des paramètres). Si vous changez l’unité de mesure générale, apposez l’étiquette correspondante (fournie avec le MCF) sur l’étiquette en lace. Un changement de température de référence réinitialise les valeurs de pointe et de creux.

	C03 
	Sortie d’événement
	00:
Inutilisé 

01:
Limite haute du débit instantané 

02:
Limite basse du débit instantané 

03:
Débit instantané dans la plage 

04:
Limite haute du débit instantané (sortie inversée) *1 

05:
Débit instantané dans la plage (sortie inversée) *1 

06:
Débit instantané dans la plage (sortie inversée) *1

07:
Consigne de débit intégré atteinte au comptage incrémentiel

08:
Consigne de débit intégré atteinte au comptage incrémentiel (sortie inversée) *1

09:
Le débit intégré a atteint zéro au comptage décrémentiel

10:
Le débit intégré a atteint zéro au comptage décrémentiel (sortie inversée) *1

11:
Impulsion de sortie intégrée (unité minimale) *1, *4

12:
Impulsion de sortie intégrée (unité minimale) ×10) *1, *4

13: Impulsion de sortie intégrée (unité minimale) ×100) *1, *4

14: Alarme

15: Alarme (sortie inversée) *1
	00
	La valeur de sortie inversée est haute quand l’événement est sur MARCHE et basse quand il est sur ARRÊT.

Pour annuler la sortie d’événement pour le comptage incrémentiel ou décrémentiel du débit instantané, réinitialiser le compteur ou modifier le type de sortie d’événement.

Les modèles avec communication RS-485 étant dépourvus de borne de sortie, le voyant LED « EV » indique l’événement et non la sortie d’événement.

	C04 
	Affichage normal
	00:
Indication du débit instantané 

01:
5 derniers chiffres du débit intégré 

02:
4 premiers chiffres du débit intégré 

03:
Pas d´affichage
	00
	Ce réglage détermine ce que l’afficheur indiquera à la mise sous tension. Après avoir quitté le mode d’affichage normal, l’appareil passe en mode de réglage des fonctions.

	C07 
	Veille événement 
	00:
Désactivé 

01:
Activé
	00
	

	C08 
	Type de gaz 
	00:
Air, azote (invariable)
	00
	

	C10 
	Pression de service 
	00:
0,3 MPa standard 

01:
0,1 MPa standard 

02:
0,5 MPa standard 

03:
0,7 MPa standard
	00
	Avec un montage en position 2 ou 3, l’erreur liée à la position de montage peut être réduite en réglant le correctif de pression (en mode maintenance) et la pression de service. Voir les détails dans Installation et Configuration CP-SP-1276E.

	C11 
	Température de référence
	00 à 35 °C (incrément 1 °C)
	00
	Un changement de température de référence réinitialise les valeurs de pointe et de creux.

	C12 
	Option de débit intégré
	00:
Intégrer seulement le débit de flux 

01:
Intégrer le débit de flux et de reflux (en négatif)
	00
	

	C14 
	Durée d’impulsion de débit intégré
	00:
50 ms 

01:
250 ms

02:
500 ms
	00
	

	C15 
	Sortie analogique d‘alarme *2 
	00:
Inutilisé 

01:
Seuil haut (réglable) 

02:
Seuil bas (fixe)
	00
	Pour les alarmes du type erreur de capteur ou erreur de mémoire, la valeur du courant de sortie est égale à la valeur de consigne définie ici.
En cas d’alarme de ce type, l’affichage du débit indique « 0 ».

	C30 
	Adresse de périphérique *3
	00 à 99
	00
	Il n’y aura pas de communication si l’adresse reste réglée sur « 00 ». Définir une adresse qui n’est pas déjà utilisée par un autre appareil.

	C31 
	Vitesse de transmission *3
	00:
Pas de communication 

01:
19200 bps

02:
9600 bps

03:
4800 bps
	02
	

	C32
	Paramètres de communication *3
	00:
données 8 bits, parité paire, 
bit d‘arrêt 1 (RTU) 

01:
données 8 bits, sans parité 
bit d‘arrêt 2 (RTU) 

02:
données 7 bits, sans parité 
bit d‘arrêt 1 (ASCII) 

03:
données 7 bits, sans parité 
bit d‘arrêt 2 (ASCII)
	00
	Pour RTU, sélectionner « 00 » ou « 01 » si traitement de données 8 bits. Pour ASCII, sélectionner « 02 » ou « 03 » si traitement de données 7 bits.

(Si RTU est sélectionné, le traitement sera toujours en 8 bits même si « 02 » ou « 03 » est sélectionné.)

	C33
	Protocole de communication *3 
	00: MODBUS (RTU) 

01: MODBUS (ASCII)
	00
	


* 1:
Si sélectionné pour un modèle à communication RS-485, la communication ne s’établira pas.
* 2: 
Ne peut pas être sélectionné pour un modèle à communication RS-485.

* 3: 
Peut être sélectionné seulement pour un modèle à communication RS-485.

* 4: 
Unité minimale



MCF0080/0150/0151/0250: 10 l/ impulsion (0,01 m3/ impulsion, 0,01 kg/ impulsion)



MCF0400/0500: 100 l/ impulsion (0,1 m3/ impulsion, 0,1 kg/ impulsion)

•
Réglage des paramètres
	FONCTION  
	Désignation
	Plage de réglage 
	Réglages d‘usine
	Description

	AO.20 
	Débit affecté à la sortie analogique 20 mA
*1, *6 
	0 à 400% équiv. dM 
*5 
	Dépend du modèle
	•
Les réglages d’usine sont indiqués ci-dessous.

MCF0080 : 200


MCF0150 : 500


MCF0151 : 1000


MCF0250 : 3000


MCF0400 : 6000


MCF0500 : 12000

•
Le séparateur décimal n’apparaît pas dans la plage de réglage. Le séparateur décimal est ajouté à l’affichage en fonction du modèle.

•
Si la valeur de réglage est inférieure à 10% de la déviation maximale (dM), il se peut que le débit souhaité ne soit pas atteint. De même, si la valeur de réglage est égale à zéro, la valeur de sortie restera fixe (ne changera pas) en cas d’alarme.

•
En cas de changement de l’unité de débit par la fonction C02, régler à nouveau Ao20 .

	AO.04 
	Débit affecté à la sortie analogique 4 mA
*1, *6 
	0 à 400% équiv. dM
*5 
	0 
	Le séparateur décimal n’apparaît pas dans la plage de réglage. Le séparateur décimal est ajouté à l’affichage en fonction du modèle.

	E1.SP 
	Evénement 1 débit instantané 
*2 
	0 à 400% équiv. dM
*5 
	0 
	•
Le réglage est possible lorsque la fonction C03 est réglée sur 01 à 06.

•
Le séparateur décimal n’apparaît pas dans la plage de réglage. Le séparateur décimal est ajouté à l’affichage en fonction du modèle.

•
En cas de changement de l’unité de débit par la 
fonction C02, régler à nouveau E1.dLy .

	E1.hyS 
	Hystérésis de l‘événement 1
*2 
	0 à 10% dM (incrément 1%)
	1 
	

	E1.dLY 
	ACTIVER tempo événement 1
*3 
	0 à 60 s (incrément 1 s)
	0 
	

	E2.SP 
	Evénement 2 débit instantané 
*2 
	0 à 400% équiv. dM
*5 
	0 
	•
Le réglage est possible lorsque la fonction C03 est réglée sur 03 ou 06.

•
Le séparateur décimal n’apparaît pas dans la plage de réglage. Le séparateur décimal est ajouté à l’affichage en fonction du modèle.

•
En cas de changement de l’unité de débit par la fonction C02, régler à nouveau E2.dLy .

	E2.hYS 
	Hystérésis de l‘événement 2
*2 
	0 à 10%FS (incrément 1%)
	1 
	

	E2.dly 
	ACTIVER tempo événement 2
*3 
	0 à 60 s (incrément 1 s)
	0 
	

	CF. 
	Facteur de correction de sortie
	0,100 à 2,000
	1,000 
	Réglable par incrément de 0,001. Ce réglage s’applique à l’indication et à la sortie. Sa modification efface les valeurs de pointe et de creux du débit instantané.

	LfcWt 
	Coupure débit faible
	1 à 50% dM (incrément 1%)
	1 
	Ce réglage s’applique au flux et au reflux.

	HI .Lt 
	Seuil d’affichage haut
	100 à 200% dM
	200 
	Le seuil d’affichage haut peut être réglé à une valeur inférieure à la valeur maximale de 200% dM. Si le débit dépasse ce seuil, l’affichage indiquera la valeur de seuil spécifiée.

	EI .LO 
	5 derniers chiffres du débit instantané (config. événement)
	00000 à 99990 
	0 
	Réglable si la fonction C03 est réglée sur 07 à 10.

	EI .HI 
	4 premiers chiffres du débit instantané (config. événement)
	0000 à 9999 
	0
	

	COSt 
	Multiplicateur de coût débit
*4 
	1,0 à 100,0 
	100,0 
	Ce réglage permet d’indiquer le coût dans les informations de l’appareil.


*1:
Dimensionnement de sortie analogique

Le courant de sortie est calculé comme suit :

Courant de sortie = [(débit affiché – débit 4 mA)/ (débit 20 mA – débit 4 mA)] × 16 + 4 mA


Avec :

Débit 4 mA : débit affecté à la valeur de sortie analogique 4 mA

Débit 20 mA : débit affecté à la valeur de sortie analogique 20 mA
•
• La valeur de sortie minimale de flux est égale à 3,2 mA et la valeur maximale de reflux est égale à 20,8 mA.
[image: image29]
•
Si débit 4 mA ≥débit 20 mA, la valeur de sortie est égale à la valeur fixe définie en cas d’alarme.

•
Si la différence entre les débits affectés respectivement à 20 mA et 4 mA est inférieure à la valeur de déviation maximale du débit, il se peut que la résolution inférieure qui en résulte ne permette pas d’atteindre le débit souhaité.
*2:
Sortie d’événement de débit instantané

Le comportement dépend du réglage de la fonction C03.
(1)
Si C03 est réglé sur 01 ou  04 (limite haute du débit instantané).


Si le débit est supérieur à la limite haute de débit instantané, la sortie d’événement est activée. Le point de désactivation de la sortie d’événement dépend de l’hystérésis et est calculé comme suit :


point d’ARRÊT événement = limite haute de débit instantané – hystérésis.


Spécifier l’hystérésis en pourcentage de la déviation maximale du débit (%dM).
[image: image30]


Remarque :
si le point d’arrêt événement est inférieur à zéro, la sortie est désactivée à zéro.

(2)
Si C03 est réglé sur 02 ou 05 (limite basse du débit instantané)


Si le débit devient inférieur à la limite basse de débit instantané, la sortie d’événement est activée. Le point de désactivation de la sortie d’événement dépend de l’hystérésis et est calculé comme suit :


Point d’arrêt événement = limite basse de débit instantané + hystérésis.


Spécifier l’hystérésis en pourcentage de la déviation maximale du débit (%dM).
[image: image31]

(3)
Si C03 est réglé sur 03 ou 06 (dans la plage de débit instantané).


Si E1.SP > E2.SP, la valeur de réglage de E1.SP définit la limite supérieure et celle de E2.SP définit la limite inférieure. 
Si E1.SP < E2.SP, la valeur de réglage de E1.SP définit la limite inférieure et celle de E2.SP définit la limite supérieure.


Si E1.SP = E2.SP, cette fonction est inopérante.


La valeur de réglage de l’hystérésis doit être inférieure à la limite inférieure et supérieure à la limite supérieure. Spécifier l’hystérésis en pourcentage de la déviation maximale du débit (%dM). Les valeurs de réglage de l’hystérésis pour la limite inférieure et la limite supérieure peuvent être différentes.



•
Réglage de E1.SP  <  réglage de E2.SP
[image: image32]


•
Réglage de  E1.SP  >  Réglage de E2.SP

Remarque : si le point d’arrêt événement est inférieur à zéro, la sortie est désactivée à zéro.
[image: image33]
*3:
Temporisation de MARCHE événement

La temporisation de MARCHE événement définit un délai d’activation de la sortie d’événement.

E1.dLy permet de régler E1.SP et E2.dly permet de régler E2.SP.
*4:
Calcul du coût débit

Le calcul du coût débit dépend de l’unité de débit qui a été configurée dans la fonction C02.
	Réglage de C02
	Unité de calcul du coût débit

	00: l/min, l
	

	01: m3/h, m3 
	Par m3

	02: m3/min, m3
	

	03: kg/h, kg 
	Par kg


*5:
Plage de réglage

La plage de réglage dépend du modèle et de l’unité d’affichage du débit. Voir le tableau ci-dessous.
	Réglage de C02  
	MCF0080 
	MCF0150 
	MCF0151 
	MCF0250 
	MCF0400 
	MCF0500 
	Remarques

	00: [l/min] 
	0 à 800 
	0 à 2000 
	0 à 4000 
	0 à 12000 
	0 à 24000 
	0 à 48000
	La limite haute de la plage correspond à un débit de 400% dM.

	01: [m3/h] 
	0 à 48,0 
	0 à 120,0 
	0 à 240,0 
	0 à 720,0 
	0 à 1440,0 
	0 à 2880,0
	

	02: [m3/min] 
	0 à 0,800 
	0 à 2,000 
	0 à 4,000 
	0 à 12,000 
	0 à 24,000 
	0 à 48,000
	

	03: [3,5 kg/h] 
	0 à 62,1 
	0 à 155,2 
	0 à 310,4
	 0 à 931,0 
	0 à 1862,0 
	0 à 3724,0
	



Si la valeur de réglage est supérieure à la limite haute d’affichage, la valeur de sortie de débit instantané sera égale à cette limite haute.

Ne pas régler l’événement 1 ni l’événement 2 de débit instantané à une valeur supérieure à la limite haute d’affichage. Il se peut que le débit n’atteigne pas la valeur de réglage, auquel cas l’événement sera inopérant.
*6: Sélectionnable seulement pour les modèles à sortie 4 à 20 mA.

Non sélectionnable pour les modèles à communication RS-485.
DÉPANNAGE
•
Dysfonctionnements et remèdes
	Dysfonctionnement
	Remède

	L’afficheur n’indique rien.
	•
Vérifier la tension d’alimentation et la polarité.

•
Vérifier le branchement du connecteur.

	Les vannes avant et arrière du MCF étant fermées, le débit réel devrait être égal à zéro, mais le débit affiché n’est pas égal à zéro. 


	•
Vérifier l’absence de fuites d’air.

•
Vérifier le câblage.

•
Si le MCF est monté dans une conduite horizontale avec l’afficheur orienté latéralement, cette position de montage peut provoquer un décalage du zéro. Régler la coupure de bas débit sur 5% dM.

•
Si la température ambiante ou celle du gaz transporté connaissent des écarts importants, il se peut que le MCF confonde un phénomène de convection dans la conduite avec un débit. Mesurer après équilibrage de la température.

	L’erreur de mesure a augmenté et dépasse la tolérance de précision.
	•
Vérifier l’absence de fuites d’air.

•
Vérifier la présence éventuelle de corps étrangers dans les orifices de passage. Les éliminer le cas échéant.

•
Déposer le module de mesure et vérifier la présence éventuelle de corps étrangers dans les orifices de passage. Les éliminer au jet d’air le cas échéant.

•
Déposer le module de mesure et vérifier l’état d’encrassement du filtre interne. Le nettoyer le cas échéant.

•
Vérifier la présence éventuelle de dépôts d’huile ou de poussière sur la conduite ou sur l’orifice de raccordement du MCF. S’il y a du dépôt, faire réparer par Yamatake.

•
Vérifier le câblage.

•
Vérifier s’il existe des écarts de débit importants ou si le débit dépasse de beaucoup la limite mesurable.


•
Codes d’alarme et remèdes
	Codes d‘alarme
	Fonction
	Description 
	Causes
	Remèdes

	AL40 
	Dépassement de la plage de débit
	Le débit est supérieur à la valeur limite d’affichage ou supérieur à la plage de débit de reflux.
	Un flux ou un reflux est hors de la plage spécifiée
	Vérifier la présence d’un débit excessif. Si le débit affiché est précédé d’un signe moins au moment de l’alarme, il se peut qu’il y ait un reflux. Supprimer la cause du reflux.
Lorsque le débit se retrouve dans la plage spécifiée, le voyant d’alarme doit s’éteindre.

	AL51 
	Erreur 1 sur données enregistrées
	Les identifiants de passage enregistrés sont incorrects. Le débit ne peut pas être calculé correctement.
	Les identifiants de passage sont mal réglés.
	Passer en mode maintenance et régler correctement les identifiants de passage. Si la situation normale n’est pas rétablie après la modification des réglages, redémarrer le MCF. Si le défaut persiste après le redémarrage, faire réparer le MCF.

	AL52 
	Erreur 2 sur données enregistrées
	Les caractéristiques enregistrées du capteur de débit sont incorrectes. Le débit ne peut pas être calculé correctement.
	Les données de caractéristiques du capteur sont peut-être endommagées.
	Si le défaut persiste après un redémarrage du MCF, faire intervenir un réparateur.

	AL81 
	Erreur 1 sur capteur
	Le signal de débit est hors de la plage normale.
	Le signal de débit peut s’affaiblir considérablement si un corps étranger provoque un court-circuit ou s’il y a un reflux excessif.
	Si un reflux excessif est la cause de l’alarme, le MCF reviendra à l’état normal dès que le débit reviendra dans la plage mesurable. 

Si l’alarme ne s’éteint pas alors que le reflux est normal, demander une réparation.

	AL82 
	Erreur 2 sur capteur
	Il se peut que le signal de débit diffère du débit réel. 
	Il peut s’agir d’une panne du capteur ou d’un affaiblissement du niveau de sortie.
Présence éventuelle de corps étrangers ou d’humidité sur le capteur.
	Si le MCF n’est pas revenu à l’état normal après quelques heures de passage d’air sec, faire réparer le MCF

	AL83 
	Erreur 3 sur capteur
	
	
	

	AL84 
	Erreur 4 sur capteur
	La tension du chauffage du capteur est hors plage.
	Il peut s’agir d’une panne du capteur ou de corps étrangers adhérents qui provoquent un court-circuit.
	Si le MCF n’est pas revenu à l’état normal au bout de quelques heures, faire intervenir un réparateur.

	ALG 1 
	Erreur mémoire
	Erreur sur données de l‘appareil
	Total de contrôle erroné pendant la lecture/écriture de l’EEPROM.
	Des interférences électriques ont pu endommager les données.
	Si le défaut persiste après un redémarrage du MCF, faire intervenir un réparateur.

	ALG2 
	
	Erreur sur propriété
	
	
	

	ALG3 
	
	Erreur sur données de paramétrage
	
	L’écriture dans l’EEPROM a pu s’interrompre en raison d’une coupure d’alimentation.
	Essayer de reparamétrer. Si le défaut persiste après un redémarrage du MCF, faire intervenir un réparateur.

	ALG4 
	
	Erreur sur données d‘intégration
	
	
	Après une réinitialisation du débit intégré, si le MCF ne revient pas à l’état normal après un redémarrage, faire intervenir un réparateur.


GUIDE DE SÉLECTION DES MODELES – PIECES EN OPTION
•
Guide de sélection des modèles
[image: image34]
•
Pièces en option (vendues séparément)
	Désignation
	Modèle
	Longueur de câble
	Caractéristiques de câble
	Couleur 
de câble

	Câble avec connecteur spécial pour la Série MCF
	PA5-4ISX2MK-E 
	2 m
	Câble résistant à l’huile, 
	1 – Marron

2 – Blanc

3 – Bleu

4 – Noir

	
	PA5-4ISX3MK-E 
	3 m
	tolérant à la pliure, ignifugé,
	

	
	PA5-4ISX5MK-E 
	5 m
	UL2464, conformité EN
	

	
	PA5-4ISX2HK-E 
	2 m
	Câble résistant à l’huile,
	

	
	PA5-4ISX3HK-E 
	3 m
	ignifugé,
	

	
	PA5-4ISX5HK-E 
	5 m
	UL2464, EN-konform
	

	Câble prolongateur avec connecteur
	PA5-4ISB2MK-E 
	2 m
	Câble résistant à l’huile, 
	

	
	PA5-4ISB3MK-E 
	3 m
	tolérant à la pliure, ignifugé,
	

	
	PA5-4ISB5MK-E 
	5 m
	UL2464, conformité EN
	

	
	PA5-4ISB2HK-E 
	2 m
	Câble résistant à l’huile,
	

	
	PA5-4ISB3HK-E 
	3 m
	ignifugé,
	

	
	PA5-4ISB5HK-E 
	5 m
	UL2464, conformité EN
	


	Désignation 
	Modèle 
	Description

	Support de montage
	81446721-001 
	Pour MCF0080/0150/0151/0250

	Module de mesure
	81447192-201 
	Pour MCF__A_ND01__
	Pour MCF0250/0400/0500

	
	81447192-221 
	Pour MCF__A_ND10__
	

	
	81447192-401 
	Pour MCF__F_ND01__
	

	
	81447192-421 
	Pour MCF__F_ND10__
	


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
	Fonction  
	MCF0080 
	MCF0150 
	MCF0151 
	MCF0250 
	MCF0400 
	MCF0500

	Gaz mesuré
	Air et azote, impérativement sec et exempt d‘éléments corrosifs comme le chlore, le soufre ou les acides. Le gaz doit être propre et exempt de poussière et de brouillard d’huile.

	Débit [l/min] (déviation maximale [dM])
	200 
	500 
	1000 
	3000 
	6000 
	12000

	Sensibilité minimale [l/min]
	2 
	5 
	10 
	30 
	60 
	120

	Résolution d‘affichage [l/min] (remarque 1)
	Débit instantané
	1 
	1 
	2 
	5 
	10 
	10

	
	Débit intégré
	10 
	10 
	10 
	10 
	100 
	100

	Plage d‘affichage  
	[l/min] 
	-60 à 
400 
	-150 à 
1000 
	-300 à 
2000 
	-900 à 
6000 
	-1800 à 
12000 
	-3600 à 
24000

	
	[m3/h] 
	-3,6 à 
24,0 
	-9,0 à 
60,0 
	-18,0 à 
120,0 
	-54,0 à 
360 
	-108,0 à 720,0 
	-220,0 à 1440,0

	
	[m3/min] 
	-0,060 à 0,400 
	-0,150 à 1,000 
	-0,300 à 2,000 
	-0,900 à 
6,000 
	-1,800 à 12,000 
	-3,600 à 24,000

	
	[kg/h] 
	-4,7 à 
31,0 
	-11,6 à 
77,6 
	-23,2 à 155,2 
	-70 à 
465,5 
	-140,0 à 931,0 
	-279,0 à 1862,0

	Précision d’affichage du débit instantané
	±3% dM ±1 chiffre (sauf 2% ou moins du débit dM) (remarques 4, 5, 6)

	Reproductibilité de l’affichage de débit instantané
	±1%FS ±1 chiffre (2 à 100% du débit dM)

	Caractéristiques thermiques
	±0,15% dM /°C ±1 chiffre ou moins

	Caractéristiques de pression pour le débit instantané
	Pression de service
0 à 1 MPa 
	-0,25% dM / 0,1 MPa ±1 chiffre ou moins (2 à 40% du débit dM)

-0,55% dM / 0,1 MPa ±1 chiffre ou moins (40 à 100% du débit dM)

	
	Pression de service
-0,07 à 0 MPa 
	±0,25% dM / 0,01 MPa ±1 chiffre ou moins (2 to 40% du débit dM)

±0,55% dM / 0,01 MPa ±1 chiffre ou moins (40 à 100% du débit dM)

	Caractéristiques de pression pour le débit instantané en position de montage 2 (remarque 2)
	Pression de service
0 à 1 MPa
	0,5% dM / 0,1 MPa ±1 chiffre ou moins (5 à 100% du débit dM)

	
	Pression de service
-0,07 à 0 MPa
	0,5% dM / 0,01 MPa ±1 chiffre ou moins (5 à 100% du débit dM)

	Caractéristiques de pression pour le débit instantané en position de montage 3 (remarque 3)
	Pression de service
0 à 1 MPa
	-0,5% dM / 0,1 MPa ±1 chiffre ou moins (5 à 100% du débit dM)

	
	Pression de service
-0,07 à 0 MPa
	-0,5% dM /0,01 MPa ±1 chiffre ou moins (5 à 100% du débit dM)

	Plage de pression de service
	-0,07 à +1,0 MPa (pression manométrique)

	Plage de température de service
	-10 à +60 °C (hors gel)

	Hygrométrie de service
	0 à 90% HR (sans condensation)

	Température d‘entreposage 
	-20 à +70 °C (hors gel)

	Hygrométrie d‘entreposage
	0 à 90% HR (sans condensation)

	Résistance à la pression
	1,5 MPa (pression manométrique)

	Taux de fuite admissible
	100 ml/h (pour une pression interne de 1,5 MPa)

	Diamètre de conduite 
(filetage Rc ou G en fonction du modèle de MCF)
	1/4 pouce 
	1/2 pouce 
	1/2 pouce 
	1 pouce 
	1 1/2 pouce 
	2 pouces

	Tension d‘alimentation nominale
	24 Vcc

	Plage de tension admissible
	22,8 à 25,2 Vcc

	Consommation de courant
	120 mA max.

	Cycle de mesure
	50 ±5 ms (réglage d‘usine)

	Sortie d’événement (indisponible sur les modèles à communication RS-485)
	Courant de sortie : 4 à 20 mA (3.2 à 20,8 mA de plage de sortie)

Sortie d’alarme (haute) : 21,6 ±0,4 mA (réglage d’usine modifiable par paramétrage de fonction)

Sortie d’alarme (basse) : 0,0 ±0,4 mA (fixe)

Précision : débit instantané affiché ±0,5% dM ±1 chiffre

Résistance de charge admissible : 300 Ohm max.

Courant maximal de sortie : 24 mA

	Temps de réponse
	1,5 s max. (pour atteindre 95% de la valeur finale en réponse à une entrée de 0 à 100% dM avec un cycle de mesure de 50 ms)

	Communication RS-485 (pour modèles équipés RS-485 seulement)
	Ligne de transmission : système à 3 conducteurs

Vitesse de transmission : 4800, 9600, 19200 bps

Protocole : MODBUS

	Sortie d’événement (indisponible sur les modèles à communication RS-485) 
	Collecteur ouvert NPN : 30 Vcc, 50 mA max.

Sélectionnable à partir des fonctions suivantes :

• contacteur de débit instantané (limite haute, limite basse, sur plage)

• contacteur de débit intégré (comptage ascendant/descendant)

• sortie d’impulsion intégrée (3 poids d’impulsion programmables)

• sortie d‘alarme

	Stockage des données 
	Mémoire morte semi-conducteurs EEPROM

	Résistance diélectrique
	Courant de fuite max.1 mA pour une tension de 500 Vca appliquée pendant 1 s entre les bornes du connecteur et le passage ou les boulons de fixation.

	Résistance d‘isolation
	50 MOhm min. entre les bornes du connecteur et le passage ou les boulons de fixation, mesuré au mégohmmètre 500 Vcc

	Protection
	Etanchéité IP65 (JIS C0920 et IEC529) en installation d’intérieur

	Conformité normative  
	EN61326-2-3: 2006, EN61326-1: 2006

	
	Dossier UL n°E246616 (les modèles MCF _ _ _ _ F _ _ _ _ _ _ _ _ _ et MCF _ _ _ _ AG _ _ _ _ _ _ _ _ ne sont pas homologués UL.)

	Poids
	Env. 400 g 
	Env. 400 g 
	Env. 400 g 
	Env. 500 g 
	Env. 700 g 
	Env. 1,1 kg


Remarques :
1.
La résolution d’affichage indique le plus petit chiffre affichable quelle que soit la position du séparateur décimal ou l’unité de mesure de débit.

2.
Conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers la droite vu de l’entrée d’air (position 2).

3.
Conduite horizontale avec l’afficheur orienté vers la gauche vu de l’entrée d’air (position 3).

4.
La précision de mesure passe à ±5%dM ±1 chiffre après remontage du module de mesure.

5.
La précision de mesure passe à ±5%dM ±1 chiffre après remplacement du module de mesure par un neuf (pour MCF0250, MCF0400 et MCF0500).

6.
Ne pas raccorder de tube en acier au carbone pour conduite sous pression (JIS G3454) ni de tube acier inox (JIS G3459) supérieurs à ANSI 40 Risque d’affaiblir la précision (si la cote ANSI est supérieure, le diamètre intérieur du tube est plus faible et la précision moins bonne).
•
Matériaux et traitements
[image: image35]
	Modèle
	MCF _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
	MCF _ _ _ _ F_ _ _ _ _ _ _ _ _

	(1) Passage
	Alliage d’aluminium 
(traitement alumite)
	Alliage d’aluminium (traitement alumite, nettoyage aux ultrasons, immersion dans une solution de nettoyage)

	(2) Module de mesure
	SUS304, PBT, HNBR, mousse polyuréthanne
	SUS304 (immersion dans une solution de nettoyage), mousse polyuréthanne, PBT, FKM

	(3) Garnitures
	HNBR 
	FKM (immersion dans une solution de nettoyage)

	(4) Boîtier électronique du module de mesure
	PPO modifié
	PPO modifié



Remarque : Le passage des modèles à filetage G ne reçoit pas de traitement alumite.
DIMENSIONS HORS TOUT
•
MCF0080/0150/0151/0250 

Unité : mm
[image: image36]
•
MCF0400/0500 

Unité : mm
[image: image37]
Caractéristiques techniques soumises à modification sans préavis. (08)
azbil

Advanced Automation Company

1-12-2 Kawana, Fujisawa

Kanagawa 251-8522 Japan

URL: http://www.azbil.com 
7th Edition: publié en nov. 2009 (m)[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]









PAGE  
azbil Yamatake Corporation


