[image: image1.jpg]- AIRLITEC

Sensing & Control Instruments



[image: image7.wmf][image: image8.emf]

[image: image9.jpg]



Débitmètre Massique Thermique (Air comprimé et Azote)
Type: MCF


Très performant et bon marché
· Excellente précision et stabilité
· Estimation de la répartition des coûts et calcul de la consommation par poste.
· Détection des fuites
· Fonctions alarme
Données techniques:
	Données techniques de base:

	Numéro de modèle:
	MCF0080
	MCF0150
	MCF0151
	MCF025
	MCF040
	MCF050

	Type de gaz
	Air or N2 (sans condensation, brouillard ou poussière (0,2 µm)

	Gamme de mesure  [Nl/min]
	2 – 200
	5 – 500
	10 – 1000
	30 – 3000
	60 – 6000
	120 – 12000

	Gamme de mesure inverse [Nl/min]
	-60
	-150
	-300
	-900
	-1800
	-3600

	Gamme étendue [Nl/min]
	400
	1000
	2000
	6000
	12000
	24000

	Précision
	±3 % FS

	Précision à 3% échelle  [Nl/min]
	4 – 200
	10 – 500
	20 - 1000
	60 – 3000
	120 – 6000
	240 – 12000

	Résolution afficheur [Nl/min]
	1
	1
	2
	5
	10
	10

	Connexion Process

	Diamètre
	8A(¼B)Rc
	15A(½B)Rc
	15A(½B)Rc
	25A(1B)Rc
	40A(1½B)Rc
	50A(2B)Rc

	Raccordement Process
	G (ISO 228-1), Rc (ISO 7/1) ou NPT

	Raccordement Process (Europe)
	G ¼”
	G 1/2”
	G 1/2”
	G 1”
	G 1 1/2”
	G 2”

	Matériau / Poids

	Corps de mesure
	Alliage d'aluminium, avec traitement alumine sur la surface

	Traitement spécial
	Traitement sans huile, O-Ring FKM fluoro-caoutchouc

	Boitier
	PPO Dénaturé

	Poids
	400 g
	400 g
	400 g
	500 g
	700 g
	1100 g

	Conditions d’utilisation

	Température d’utilisation
	-10 à +60 °C (sans condensation)

	Température de stockage
	-20 à +70 °C (sans condensation)

	Humidité
	0 à 90 % RH (sans condensation)

	Pression d’utilisation
	-0.07 à +1.0 MPa (-0,7 barg à 10 barg)

	Résistance à la pression
	1,5 MPa (15 barg)

	Orientation de montage
	Horizontal (flux: gauche → droite, droite → gauche)・Vertical (flux: haut → bas, bas → haut)

	Alimentation / signaux de sortie

	Alimentation
	24 Vcc, 120 mA max.

	Sortie signal
	4-20 mA (résistance de charge 300 Ω max.)

	Sortie alarme / impulsion
	1 sortie collecteur ouvert ( 30 VDC, 50 mA) pour sortie impulsion (totalisation externe) ou alarme haute/basse de débit ou comptage haut/bas or alarme de défaut

	Communication
	RS485 (3 fils) Modbus, vitesse de  transmission 19200 bps. max.)

	Connexion électrique
	Câble séries PA5 avec connecteur VA (4 pins)

	Afficheur
	Afficheur 7-segment, 5-digit (débit instantané, cumulé et coût)

	Unités de débit
	Nl/min, Nl, Nm3/h, Nm3 ,  Nm3/min, Nm3 , kg/h, kg

	Normes

	Indice de protection
	IP65. (suivant la norme JIS C 0920 et IEC529.)

	Conformité aux normes
	Marquage CE : EN61326-2-3: 2006


Perte de charge (pression gaz de 100 – 700 kPa)

Guide de sélection:

	Numéro de modèle
	Code

	Modèle
	Dimension
	Matériau
	Connex.
	Type
	sortie
	Option
	Option
	Option
	Version
	Spécification

	de base
	Gamme
	du corps
	process
	gaz
	 
	 
	 
	 
	produit
	 

	MCF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Air/N2

	
	0080
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200 Nl/min (1/4")

	
	0150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500 Nl/min (1/2")

	
	0151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000 Nl/min (1/2" )

	
	0250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000 Nl/min (1" )

	
	0400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000 Nl/min ( 1 1/2")

	
	0500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.000 Nl/min (2")

	
	
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Alliage alu, joint NBR

	
	
	F
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Alliage alu, joint FKM (sans huile)

	
	
	
	R
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Filetage Rc (femelle ISO 7-1)

	
	
	
	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Filetage NPT (femelle)

	
	
	
	G
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Filetage G (femelle ISO 228-1)

	
	
	
	
	N
	 
	 
	 
	 
	 
	Gaz: Air / N2

	
	
	
	
	
	D01
	 
	 
	 
	 
	24VDC / 4-20 mA / impulsion

	
	
	
	
	
	D10
	 
	 
	 
	 
	24 VDC / RS 485 / sans sortie

	
	
	
	
	
	
	0
	 
	 
	 
	Non applicable

	
	
	
	
	
	
	
	0
	 
	 
	Non applicable

	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 
	Non applicable

	
	
	
	
	
	
	
	
	D
	 
	Relevé de calibration

	
	
	
	
	
	
	
	
	Y 
	 
	Certificat de traçabilité

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	Style Code

	
	

	
	
	
	
	
	
	Câble for MCF
	Connex-
	Longueur de câble 

	
	
	
	
	
	
	Code 
	ion
	[m]

	
	
	
	
	
	
	PA5-4ISX2MK-E
	M12
	2 m

	
	
	
	
	
	
	PA5-4ISX5MK-E
	M12
	5 m

	
	
	
	


Dimension:
[image: image2.emf]
Dimension:
[image: image3.emf]
Dimension:
[image: image4.emf]
Affectation des broches de raccordement:
[image: image5.emf]
	[image: image6.jpg]- AIRLITEC

Sensing & Control Instruments






	Contact général: 
	Contact direct

	Airlitec
	Régis Houllier

	88, rue Jean Jaurès
	Tel: +33 3 22 54 83 47

	80470 Dreuil Les Amiens
	Fax: +33 3 22 54 83 29

	France
	Portable:+33 6 89 59 13 19

	www.airlitec.com 
	regis.houllier@airlitec.com

















Azbil Europe NV








AIRLI-MCF-FR       Jan. 2011

