[image: image1.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com e





Produit certifié selon la norme DIN EN ISO 9001
Fiche des paramètres techniques
[image: image2.png]



C-Flow
Coriolis Masse-Durchflussmesser
Débitmètre massique à effet Coriolis
[image: image3.png]



C-Flow – Débitmètre massique à effet Coriolis
Description
Les débitmètres massiques à effet Coriolis mesurent simultanément le flux massique et le flux volumique, la température et la densité du média et pour cette raison ils peuvent remplacer plusieurs dispositifs de mesure. Grâce à sa construction sans espace nocif (mort), ce sont des cellules de mesure qui peuvent être facilement rincées et stérilisées.

Les débitmètres C-Flow ne contiennent aucun composant mobile , ils conviennent donc à mesurer des médias contaminés.

En fonction de l´application future prévue, il est possible de fournir des débitmètres C-Flow en version compacte avec un écran intégré ou bien en version commandée à distance avec une électronique placée sur le mur ou bien dans le corps du tableau électrique.

Pour la version compacte, il est possible de livrer également une unité d´affichage à distance (KRD 8001), qui peut être placée jusqu’à une distance de 1 km de l´appareil de mesure.

Principe de fonctionnement
Grâce au rinçage, les deux  tubes logés en parallèle sont amenés à leur fréquence de résonance. À ce moment précis, le flux du média qui coule par le tube de mesure ralentit l´oscillation à l´entrée et il 

l´accélère à la sortie.   Ceci a pour effet de créer un décalage temporel entre les deux extrémités du tube. Ce décalage temporel est calculé et converti en débit du média.

La fréquence de résonance des deux tubes de débit varie en fonction de la densité du média mesuré. Cet effet est utilisé pour mesurer la densité du média.

Puisque les propriétés élastiques des tubes de mesure dépendent de la température, une mesure de la température est effectuée afin de compenser les résultats.

Un seul capteur sert à mesurer les valeurs primaires tels que le flux massique, la densité ou la température.   Le flux volumique est automatiquement calculé à partir du flux massique et de la densité du média.



Application

●   Mesure du débit des  vernis et des composants des résines artificielles 

●   Mesure du débit des médias agressifs et contaminés

●   Mesure du flux massique, de la densité, 

     de la température et du flux volumique du média
Particularités
●   Pression Pmax = 350 bars

●   Temps de réponse court aux changements

●   Calibration DKD

●   Facilité de nettoyage et de stérilisation

     grâce  à une construction sans espace mort

●   Température du média jusqu’à + 125°C.

●   5 points de calibration individuels avec rapport
●   Protection contre l´explosion EX, testée selon 

     ATEX et EMV
Déformation élastique (simplification)

Oscillations et déformations causés par la force de Coriolis Fc sur un exemple de deux tubes parallèles
[image: image4.png]



Mouvement vers l´intérieur

Mouvement vers l´intérieur
   Mouvement vers l´extérieur
            Mouvement vers l´extérieur

sans débit

         avec débit


sans débit

         avec débit

2
[image: image5.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Aperçu
Version compacte avec KCE 8000
[image: image6.png]



KCE 8000 en version rallongée, destiné au montage sur un mur.

(Version séparée)
[image: image7.png]



Version compacte avec KCE 6000 et KRD 8001
[image: image8.png]





Version avec écran à distance KRD 8001
[image: image9.png]



KCE 8000 en version destinée à l´intégration au panneau de commutation et dans le boîtier de commutation électrique. (Version séparée).
[image: image10.png]



Version compacte KCE 8000  - version rallongée
[image: image11.png]




3
C-Flovw - Débitmètre massique à effet Coriolis
Paramètres techniques – Capteur KCM 
	
	KCM0300
	KCM0600
	KCM1500
	KCM30000

	Débit volumique maximal (kg/h)
	300
	600
	1500
	3000

	Débit volumique minimal (kg/h)
	3
	6
	15
	30

	Débit massique maximal (lb/h)
	11,0
	22,1
	55,2
	110,0

	Débit massique minimal (lbkg/h)
	0,11
	0,22
	0,55
	1,10

	Précision de base (% de la valeur mesurée)
	0,5
	0,5
	0,2
	0,2

	Stabilité du point zéro (% de la valeur finale)
	0,02
	0, 02
	0,01
	0,01

	Dérive du point zéro (% de la valeur finale)
	0,002
	0,002
	0,001
	0,001

	Répétitivité des résultats de mesure (% de la valeur mesurée)
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	
	

	Plage de mesure de la densité
	0 - 4500 kg/m³

	Précision de mesure de la densité
	±0,002 kg/l

	
	

	Précision de mesure de la température
	+/- 1°C  +/- 0,5% de la valeur mesurée

	
	

	Contact du processus dur l´environnement
	

	Raccordement au processus
	Filetage intérieur ½“

Adaptateur de bride

	Pression maximale
	200 bars

	Pression maximale (option)
	350 bars

	Baisse de pression maximale en débit  (H2O)
	Voir le diagramme

	Plage de fonctionnement de la densité
	100 - 2500 kg/m³ (valeur de densité inférieure – sur demande)

	Température du processus
	-40°C ... +125°C

	Température ambiante
	-20°C ... +70°C

	Température de stockage
	-40 ... +100°C

	Raccords électriques ; version séparée
	Raccords à vis

	Raccords électriques; version compacte
	Aucun (connexion interne)

	
	

	Classe de protection 
	IP67

	
	

	Informations générales
	

	Disposition des tubes 
	2 en série
	2 parallèles
	2 en série
	2 parallèles

	Diamètre nominal des tubes
	4mm
	4mm
	8mm
	8mm

	Matériaux tubes
	Acier inoxydable DIN 1.4571

	Matériaux corps
	Acier inoxydable DIN 1.4571

	Dimensions
	Voir dessin dimensionnel


4
[image: image12.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Paramètres techniques – KCE 8000 variateur des valeurs mesurées
	Données générales

	Écran
	Graphique, 132 x 32 dot

	Alimentation
	24 V DC, ± 20% et /ou 100 - 240V AC (en fonction de la version)

	Programmation
	Avec clavier frontal

	Interfaces
	RS 485, option HART®, option Foundation Fieldbus

	EMC
	selon EN 61000-6-4 et EN 61000-6-2

	Consommation électrique
	 4W max.

	Corps rallongé

	Dimensions 
	Voir dessin dimensionnel

	Raccords
	Raccordements des  câbles internes, conception câble pour câble 7- 13 mm 

	Matériaux
	Pièce en aluminium coulée sous pression

	Type de protection électrique
	IP 67

	Poids
	Environ  2 kg

	Température
	Service : -20°C à +70°C

Stockage et transport: -40°C à + 80°C

	boîtier montage panneau

	Dimensions  (Hauteur x Largeur x Longueur)
	96 x 96 x 83 mm3 ( Version Ex : 96 x 144 x 83 mm3)

	Raccords
	Raccords à bornes sur la face arrière

	Matériaux
	Noryl

	Type de protection électrique
	Avant: IP 40, arrière IP 30

	Poids
	Environ  500g

	Température
	Service: 0°C à +70°C

Stockage et transport: -20°C à + 70°C

	Sorties analogiques

	2 sorties de courant
	4 – 20 mA passif, deux conducteurs, isolés galvaniquement

	Résolution
	14 bits

	Précision
	+/- 0,05% de la valeur réelle

	Dérive de température
	0,05% pour 10°K

	Charge 
	< 800 Ώ

	Valeur de sortie
	Programmable: débit, somme, densité ou température

	Sortie d´impulsion

	Plage de fréquence
	0,5 – 10.000 Hz

	Signal de sortie
	Débit actif de type Push Pull

	État entrée / sortie

	État sortie
	Push Pull – programmable

	État entrée
	programmable


5
[image: image13.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Paramètres techniques – KCE 6000 variateur des valeurs mesurées

	Données générales

	Alimentation 
	24 VDC, ±20%

	Programmation
	À travers l´interface

	Interface
	RS485, USB (en option)

	EMC
	EN 61000-6-4 a EN 61000-6-2

	Prise de courant électrique
	4 W max.

	Raccords 
	Connecteur encastrable M12

	Matériaux
	Aluminium– pièce coulée sous pression

	Température
	Service : -20°C à +70°C

Stockage et transport: -40°C à + 80°C

	Type de protection
	IP 65

	Sortie analogique

	Sortie de courant
	4 – 20 mA actif

	Résolution
	14 bits

	Précision
	+/- 0,05%

	Dérive de température
	0,05% pour 10°K

	Charge
	< 800 Ώ

	Valeur de sortie
	Programmable: débit, somme, densité ou température

	Sortie d´impulsion

	Plage de fréquence
	0,5 – 10.000 Hz

	Signal de sortie
	Actif de type Push Pull pour le débit

	État entrée et sortie

	État sortie
	Push Pull programmable (en option)

	État entrée
	Programmable (standard: 1 sortie /  2 sorties en option)


Paramètres techniques – KRD 8001 – dispositifs d´affichage à distance
	Écran
	Graphique , 132 x 32 dot

	Alimentation 
	À travers l´interface

	Programmation
	Clavier frontal

	Interfaces pour KCE
	RS 485

	EMC
	selon EN 61000-6-4 a EN 61000-6-2

	Dimensions
	90 x 120 x 50 mm3 (Hauteur x Largeur x Profondeur)

	Raccords
	Connecteur encastrable M12, codage B

	Matériaux
	ABS-FR

	Type de protection électrique
	IP 64

	Poids
	Environ 500 g

	Température
	Service: 0°C à +60°C

Stockage et transport: -20°C à + 80°C

	Fixation au mur
	Boulons fraisés


6
[image: image14.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Protection contre l´explosion Ex-Schutz
ATEX:
Zone 1:   différentes versions  EX d ou EX i (uniquement KCM**** avec KCE 8000)


Zone 2:   possible pour toutes les versions

IEC EX:
règlement en préparation

	[image: image15.png]Genauigkeit %

50
0
20
20

)

0 @
Durchfluss %

o

100





	Le dessin se base sur les valeurs découlant des expériences professionnelles. Vous pouvez reprendre les valeurs individuelles dans le protocole de calibration faisant partie de la livraison.

Genauigkeit............
Précision

Nullpunktstabilität.. 
Stabilité



du point 

                                zéro

Messwert.............. 
Valeur

                               mesurée

Basisfehler............ 
Écart



de base

Durchfluss............. 
Débit 




Perte de pression en bars
[image: image16.png]o000

2w w0 7w

w0

0





7
[image: image17.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Dessin dimensionnel (mm) KCM 0300 à 3000 avec KCE 8000
[image: image18.png]T

"/

]

Fin—.
JAdE
_I.‘I:

il

el | Ui 4





[image: image19.png]Ty A H c E L G
KCM 0300 214 182 160 15 10 I3
KCM 0600 214 182 160 15 87 "
KCM 1500 350 280 258 18 140 I3
KCM 3000 350 280 258 18 140 I3
Typ D M N P s B
KCM = Cx 110 205 18 188 218 -
KCM = Ex 130 240 I 217 43 -





8
[image: image20.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Dessin dimensionnel (mm) KCM 0300 à 3000 avec KCE 6000
[image: image21.png]Fany

A%





[image: image22.png]Typ A H c E L G

KCM 0300 214 182 160 15 110 I3
KCM 0600 214 182 160 15 87 i3
KCM 1500 350 280 258 18 140 1
KCM 3000 350 280 258 18 140 I3





9
[image: image23.png]



11C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Dessin dimensionnel (mm) KCM 0300 à 3000 version à distance
[image: image24.png].,

5




[image: image25.png]Ty A H c E L G

KCM 0300 214 182 160 15 10 I3
KCM 0600 214 182 160 15 87 "
KCM 1500 350 280 258 18 140 I3
KCM 3000 350 280 258 18 140 I3





10
[image: image26.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Dessin dimensionnel (mm) KCE 80xx - WG
[image: image27.png]©
0.0

28

288





11
[image: image28.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Dessin dimensionnel (mm) KCE 80xx – WE avec raccordement par câbles 
[image: image29.png]



12
[image: image30.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Dessin dimensionnel (mm) KCE 80xx – WE avec boite de connexion
[image: image31.png]



13
[image: image32.png]



C-Flow - Débitmètre massique à effet Coriolis
Dessin dimensionnel (mm) boîtier pour montage panneau – (échelle non appliquée)
[image: image33.png]Typ A B
KCE 80" - SG % 9%
KCE 80" - SE % 144





Dessin dimensionnel (mm) dispositif d´affichage à distance (écran) KRD8001
[image: image34.png]



14
[image: image35.png]



Partenaires à contacter
[image: image36.png]KEM Hauptsitz

Liebigstralie 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T +49 8131 593910
F.+49 813192604

info@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wettzeller Strafie 22
93444 Bad Kotzting

Deutschland

T +49 9941 9423-0

F +49 9941 9423-23

info@ken-kueppers.com




Vous trouverez les autres distributeurs et  partenaires sur le site web:

www.kem-kuppers.com
Votre partenaire local
[image: image37.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com




KEM Küppers Elektromechanik GmbH | Liebigstraße 5 | D-85757 Karlsfeld | Tel +49 8131 59391 - 0 | Fax +49 8131 92604
Copyright KEM, modifications et erreurs réservées, ES. Rev. 006 – 18/12/2012
