[image: image1.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com e





Produit certifié selon la norme DIN EN ISO 9001
Fiche des paramètres techniques

[image: image2.png]



SRZ Compact

Débitmètre à vis hélicoïdale

avec électronique intégrée
[image: image3.png]



SRZ Débitmètre à vis hélicoïdale compact
Utilisation
Le débitmètre à vis hélicoïdale est destiné principalement pour des médias de moyenne et grande viscosité.   La grande capacité de différenciation de l´électronique compacte intégrée permet de relier des petites quantités de dosage et de flux avec un nombre important d´impulsions.
L´indication de la direction du flux est effectuée à l´aide d´un déphasage de 90° ou un signal directionnel séparé („low pegel“).
La conception SRZ -* H1 N à *H3 N offre la possibilité de créer une relation volume/nombre d´impulsions avec  33.000; 66.000 ou avec 132.000 impulsions par litres.
Construction et principe de mesure

Deux tiges cycloïdales très précises agencées en engrènement mutuel et  aux profils qui se recouvrent sont logées dans le corps cylindrique de telle sorte que des chambres de mesure fermées se forment entre les profils des tiges et les parois du débitmètre.

Le média  mesuré circule dans le sens axial à travers les profils des tiges, le long des trous percés dans les chambres de mesure et en même temps il met les axes en rotation.
Ceci se déroule sans pulsations et avec des fuites minimes.
A l´aide d´ une roue magnétique dotée d´ un grand nombre de dents, le capteur détecte, à distance et a travers la paroi, le nombre de tours des axes. Le nombre de tours est proportionnel au flux volumétrique.
Des impulsions pour chaque unité de volume sont disponibles pour l´évaluation.  Le  K-factor (facteur de calibration) du débitmètre à vis hélicoïdale exprime le nombre exact d ´ impulsions par unité de volume.  Pour déterminer le facteur de calibration individuel, nous effectuons une calibration de tous nos débitmètres. Nous devons alors prendre en compte, selon les possibilités, la viscosité de service du médium chez le client. Les protocoles de calibration respectifs font partie de la livraison.


Application

●   Polyuréthane et polymères 

●   Huiles de chauffage légères

●   Produits pétrochimiques

●   Fluides thixotropiques

●   Graisses et huiles de différents types 

 avec une viscosité variable
●   Matières de remplissage
●   Résines et colles
Particularités

●   Grande précision

●   Échelle de mesure large jusqu´à 1:400

●   Résistance aux pressions jusqu´à 400 bar

●   Faible dépendance de la viscosité,

     Ils sont utilisables de 1 à 106 mm2/s

●   Petite perte de pression en comparaison avec  

     d´autres paramètres de refoulement

●   Système de détection avec une grande 

     capacité de différenciation

●   Insensible au flux d´impulsion

●   Résistance à la corrosion grâce aux matériaux 

     de qualité utilisés pour la fabrication des pièces 

      et roulements  

●   Émissions sonores minimes en service

Paramètres techniques

_______________________________________________________________________________________________________________

Type 

Échelle de mesure,

K-Factor

Pression max.
Gamme de fréquences
Poids

l/min1)


Impulsions/l3
bar

en Hz3)


kg

_______________________________________________________________________________________________________________

SRZ 40-*-A/C/R 

0,40 à 40 

7.000 

400 

40 à 4.800 

6,2

SRZ 40-*-H1N 

0,40 à 40 

33.000 

400 

200 à 22.000 

6,2

SRZ 40-*-H2 N/A/C/R 
0,40 à 222)

 66.000 

400 

400 à 25.000 

6,2

SRZ 40-*-H3 N/A/C/R 
0,40 à 112)

132.000 

400 

800 à 25.000 

6,2

SRZ 100-*-A/C/R 

1,0 à 100 

1.700 

400 

28 à 2.900 

15

SRZ 100-*-H1N 

1,0 à 100 

8.000 

400 

120 à 14.000 

15

SRZ 100-*-H2 N/A/C/R 
1,0 à 90 


16.000 

400 

240 à 25.000 

15

SRZ 400-*-A/C/R 

4,0 à 400 

428 

400 

14 à 1.800 

34
_______________________________________________________________________________________________________________
1) Élargissement de l´échelle de mesure pour débits moins importants possible sur demande 
2) Pour les versions H2 à H3, la limite maximale découle de la fréquence maximale de sortie possible 
3) Valeur moyenne (recherchez les valeurs exactes dans le protocole de calibration)
*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

2
[image: image4.png]



SRZ Débitmètre à vis hélicoïdale compact
	Informations générales

	Linéarité
	± 0,5% v. M. (≥ 30 mm²/s)

± 0,25% v. M. (≥ 100 mm²/s)

	Répétabilité
	± 0,1%

	Gamme de viscosité
	1 do 106 mm²/s

	Matériaux
	Corps: 

selon DIN 1.4305 (SS303) ou 1.4404 (SS316Ti)

Vis hélicoïdales: 
selon 1.4122 (SS303) ou 1.4435 (SS329)

Roulements: 
carbure de tungstène
Joints: 
               FKM, PTFE

	Température du médium
	-20°C à +70°C (températures supérieures sur demande)

	Dimensions
	-Voir les dessins dimensionnels (page 4)


Paramètres électriques
	Tension d´alimentation
	15V ou 24V DC

	Plage de tension
	12V à 30V DC

	Prise de courant
	Typiquement < 20 mA sans charge

	Type de protection (couverture)
	IP 67

	Type de fiche
	M12 (A-codage)

	Étage de sortie
	Pin 2,4
	Pin 5

	Courant de charge maximum
	Push pull, résistance interne asymétrique
470 / 720 Ω
	Push pull, 470 Ω résistance interne

	Sortie  „Low pegel“ 
	1 V en cas de 1 mA

5 V en cas de 10 mA
	1 V en cas de 1 mA

5 V en cas de 10 mA

	Sortie „High pegel“
	22 V charge 1 mA alimentation 24 V

16 V  charge 10 mA  alimentation 24 V
	22 V charge 1 mA alimentation 24 V

19 V  charge 10 mA alimentation 24 V

	Court-circuit de sortie
	Par rapport à GND: illimité
Contre  +UB: < 1 s
	Contre GND ou +UB: < 1 s


Répartition des fiches Pin
[image: image5.png]Ty Pin1 Pin2 Pin3 Pinda Pin5
SRZ*A +UB %y GND i 1"
SRZ-C +UB Richtung? GND f PE3)
SRZ-R +UB Richtung? GND f nec.
SRZ'N +UB fg) GND A nc





Richtung..............
Direction
1) En cas de débit dans le sens de la flèche  fB est plus rapide de 90° par rapport à fA

2) En cas de débit dans le sens de la flèche  la direction est „low“

3) Le raccordement d´un conducteur de protection au Pin 5 ne peut être réalisé qu´additionnellement à la mise à terre du corps!

Avertissement:

Les fluides ne doivent pas contenir des particules électromagnétiques (version H1 – H3)!

3

[image: image6.png]



SRZ Débitmètre à vis hélicoïdale compact
Dessin dimensionnel (mm) SRZ Kompakt
[image: image7.png]©]

)]
© 0

ij





[image: image8.png]SRZTyp oA ) c ) e F B H T U
SRza0 55 [ 5 > 18 3 Gaa 00 50 =3
SRz 100 108 M0 2 41 Bl 9 o1 25 55 221
SRz 400 134 - 2 - 27 5 Gl o B 318





3

[image: image9.png]



Partenaires à contacter
[image: image10.png]KEM Hauptsitz

Liebigstralie 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T +49 8131 593910
F.+49 813192604

info@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wettzeller Strafie 22
93444 Bad Kotzting

Deutschland

T +49 9941 9423-0

F +49 9941 9423-23

info@ken-kueppers.com




Vous trouverez les autres distributeurs et  partenaires sur le site web :

www.kem-kuppers.com

Votre partenaire local [image: image11.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com




KEM Küppers Elektromechanik GmbH | Liebigstraße 5 | D-85757 Karlsfeld | Tel +49 8131 59391 - 0 | Fax +49 8131 92604
Copyright KEM, modifications et erreurs réservées, ES. Rev. 005 – 03/09/2012

