[image: image1.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com e





Produit certifié selon la norme DIN EN ISO 9001
Fiche des paramètres techniques

[image: image2.png]



Série SRZ ST
Débitmètre à vis hélicoïdale
Pour  médias à haute viscosité et médias abrasifs
[image: image3.png]



SRZ ST Débitmètre à vis hélicoïdale 
Utilisation
Le débitmètre à vis hélicoïdale de la série standard ST est destiné principalement pour des médias avec une grande viscosité.   La technologie de mesure innovatrice se caractérise surtout par une perte de pression minime, une distorsion minime et une grande précision.
À part ça, les produits SRZ conviennent spécialement pour une utilisation dans des bancs d´essai, car les variations de viscosité dus à une température fluctuante ont une influence minime sur la précision de mesure. Une construction robuste adaptée aux médias abrasifs et encrassés comme par exemple l´huile de chauffage. Des matériaux de construction de très grande qualité assurent une longue durée de vie, une usure minime et une plus grande précision de mesure.
Construction et principe de mesure
Deux tiges cycloïdales très précises agencées en engrènement mutuel et  aux profils qui se recouvrent sont logées dans le corps cylindrique de telle sorte que des chambres de mesure fermées se forment entre les profils des tiges et les parois du débitmètre.
Le média  mesuré circule dans le sens axial à travers les profils des tiges, le long des trous percés dans les chambres de mesure et en même temps il met les axes en rotation.
Ceci se déroule sans pulsations et avec des fuites minimes.
A l´aide d´ une roue magnétique dotée d´ un grand nombre de dents, le capteur détecte, à distance et a travers la paroi, le nombre de tours des axes. Le nombre de tours est proportionnel au flux volumétrique.
Des impulsions pour chaque unité de volume sont disponibles pour l´évaluation.  Le  K-factor (facteur de calibration) du débitmètre à vis hélicoïdale exprime le nombre exact d ´ impulsions par unité de volume.  Pour déterminer le facteur de calibration individuel, nous effectuons une calibration de tous nos débitmètres. Nous devons alors prendre en compte, selon les possibilités, la viscosité de service du médium chez le client. Les protocoles de calibration respectifs font partie de la livraison.


Application
●   Polyuréthane et polymères 
●   Huiles de chauffage légères
●   Produits pétrochimiques
●   Fluides thixotropiques
●   Graisses et huiles de différents types 
 avec une viscosité variable
●   Bancs d´essai hydrauliques avec une viscosité variable 
●   Mélanges d´eau et de glycol 
Particularités
●   Grande précision
●   Échelle de mesure large jusqu´à 1:400

●   Résistance aux pressions jusqu´à 400 bar

●   Faible dépendance de la viscosité,
     Ils sont utilisables de 1 à 106 mm2/s

●   Petite perte de pression en comparaison avec  

     d´autres paramètres de refoulement
●   Système de détection avec une grande 
     capacité de différenciation
●   Insensible au flux d´impulsion
●   Résistance à la corrosion grâce aux matériaux 
     de qualité utilisés pour la fabrication des pièces 
     et roulements  

●   Émissions sonores minimes en service
Paramètres techniques

_______________________________________________________________________________________________________________

Type 

Échelle de mesure,

K-Factor

Pression max.
Gamme de fréquences
Poids

l/min1)


Impulsions/l3
bar

en Hz3)


kg

_______________________________________________________________________________________________________________

SRZ 10*


 0,02 à 4 

16.500 

400 

5 à 1.100 

2,2

SRZ 20* 


 0,04 à 16 

9.000 

400 

6 à 2.400 

4,2

SRZ 40* 


 0,4 à 40 

3.500 

400 

20 à 2.350 

6,2

SRZ 100* 

 1 à 100 


850 

400 

14 à 1.450 1

5

SRZ 400* 

 4 à 400 


214 

400 

14 à 1.450 

34

_______________________________________________________________________________________________________________
1) Valeurs moyennes des différents capteurs.  

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

2
[image: image4.png]



SRZ ST Débitmètre à vis hélicoïdale
	Informations générales

	Linéarité
	± 0,5% v. M. (≥ 30 mm²/s)

± 0,25% v. M. (≥ 100 mm²/s)

	Répétabilité
	± 0,1%

	Gamme de viscosité
	1 à 106 mm²/s

	Matériaux
	Corps: 

selon DIN 1.4305 (SS303) ou 1.4404 (SS316L)

Vis hélicoïdales: 
selon 1.4435 (SS316L)

Roulements: 
carbure de tungstène
Joints: 
               FKM, PTFE, EPDM

	Température du médium
	-20°C à +150°C (températures supérieures sur demande)

	Dimensions
	-Voir les dessins dimensionnels (pages 4 à 5)


Aide au choix du capteur

	Critères
	VTE*
	WT*/

WI*
	VIE*
	IF*/

VIEG
	VTC*
	VTB*
	TD*
	VHE*
	FOP*

	Type d´ouverture 1)
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	D
	E
	E/F

	Température
du médium
	≤ +70°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	≤ +120°C
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	X

	
	≤ +150°C
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	

	
	≤ +350°C
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	EX- protection contre l´explosion
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X

	Fréquence – sortie
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Double fréquence - sortie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sortie analogue 4 – 20 mA
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	Indication de direction

 en avant – en arrière
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Afficheur local
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	Linéarisation
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	Alimentation  12 – 24 V
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	

	Alimentation – batterie
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	Interface
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	


1) Types d´ouvertures: E: détection individuelle / D: double détection / F: détection FOP

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

3

[image: image5.png]



SRZ ST Débitmètre à vis hélicoïdale
Dessin dimensionnel (mm) SRZ avec entrainement individuel
[image: image6.png]



[image: image7.png]SRZTyp oal B8 [ c [0 [€e]F G W [ v ] e [T

— S

swz o s |ws | = | | n | | S s | =] & |w

sk T lwe s [ w | | o [ wl  w] = =
=23

sz e | ws s |25 |0 | 1 | wmmas | m | m |ws | e | o
s

sez 100 s |0 | s | @ | = | | Sb |we| s | @] = |

srz 00 w e | @ | x| | et |m|  |w]| = |=





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).

4
[image: image8.png]



SRZ ST Débitmètre à vis hélicoïdale
Dessin dimensionnel (mm) SRZ avec double détection
[image: image9.png]©
&

@)
N4

aa
@





[image: image10.png]SRZTyp oAl 8 | c o e[ F c W[ e [

— S

swz o s |ws | = | | n | | S s | =] & |w

sk T lwe s [ w | | o [ wl  w] = =
=23

sz e | ws s |25 |0 | 1 | wmmas | m | m |ws | e | o
s

sez 100 s |0 | s | @ | = | | Sb |we| s | @] = |

srz 00 w e | @ | x| | et |m|  |w]| = |=





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).

5

[image: image11.png]



Partenaires à contacter
[image: image12.png]KEM Hauptsitz

Liebigstralie 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T +49 8131 593910
F.+49 813192604

info@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wettzeller Strafie 22
93444 Bad Kotzting

Deutschland

T +49 9941 9423-0

F +49 9941 9423-23

info@ken-kueppers.com




Vous trouverez les autres distributeurs et  partenaires sur le site web :

www.kem-kuppers.com

Votre partenaire local

[image: image13.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com




KEM Küppers Elektromechanik GmbH | Liebigstraße 5 | D-85757 Karlsfeld | Tel +49 8131 59391 - 0 | Fax +49 8131 92604
Copyright KEM, modifications et erreurs réservées, ES. Rev. 005 – 03/09/2012

