[image: image1.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com e





Produit certifié selon la norme DIN EN ISO 9001
Fiche des paramètres techniques

[image: image2.png]



Série ZHM ... HP
Débitmètre à engrenage

Pour applications à haute pression 
[image: image3.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... HP
Utilisation
Grâce à leur construction robuste, les débitmètres à engrenage conviennent à l´utilisation avec des médias sous haute pression, ils conviennent particulièrement aux conditions ambiantes difficiles, comme par exemple des applications de type Offshore- und SubSea (applications côtières et sous-marines)
En règle générale, les débitmètres ZHM HP peuvent être utilisés partout où on travaille avec des additifs, des fluides hydrauliques et applications d´injection, où il faut réaliser des prises de mesure et des dosages sous haute pression.

Les différentes dimensions des débitmètres série ZMH KL permettent un champ d´application large.   Les débitmètres à engrenage assurent des mesures précises et un temps de réponse court avec différentes viscosités du médium. Le filet de raccordement AUTOCLAVE 3/8“_SF-375-CX permet de réaliser une plage de pression jusqu´à 1000 bars.   Nos amplificateurs de fréquence certifiés ATEX peuvent être également utilisés dans des „EX- zones“ explosives. 
Construction et principe de mesure
Les débitmètres à engrenage sont des compteurs volumétriques qui ressemblent, par leur construction interne, aux pompes à engrenage. Le corps du débitmètre comporte deux roues dentées ayant un entrainement mutuel avec un jeu minimum.

Le fluide coule obligatoirement dans des chambres fermées qui se forment entre les engrenages et les parois du débitmètre et active ainsi les roues dentées.

 Les roues dentées se déplacent librement et ne freinent pas la circulation du médium. Leur nombre de tours est proportionnel au débit et il est détecté par des capteurs sans contact à travers la paroi du corps.


Application
●   Huiles hydrauliques
●   Additifs anticorrosifs
●   Demulsifiants
●   DRA (Drag Reducer Additives)
●   Additifs dans l´hydraulique à l´eau
●   Autres additifs
●   Produits de conservation
Particularités
●   Résistance aux pressions jusqu´à 1000 bar

●   Temps de réponse courts
●   Gamme de viscosité du médium large 
●   Vis avec revêtement en Xylan
Paramètres techniques

_______________________________________________________________________________________________________________

Type 

Échelle de mesure,

K-Factor

Pression max.
Gamme de fréquences
Poids

l/min1)


Impulsions/l3
bar

en Hz3)


kg

_______________________________________________________________________________________________________________

ZHM 01/1 HC* 

0,005 à  2 

26.500 

1000 

2,2 à  880 

3,4
ZHM 01/2 HC*

0,02 à 3 


14.000 

1000 

4,6 à 700 

3.4
ZHM 02 HP*

0,1 à 7


4.200 

1.000 

7  à 490 


3,4
ZHM 03 HP*

0,5 à 25


1.740

1.000 

14  à 730

3,9
ZHM 04 HP*

0,5 à  70


475

1.000 

4 à 560


11,1
_______________________________________________________________________________________________________________
1) Valeurs moyennes des différents capteurs.  Des double-capteurs sont disponibles pour obtenir une capacité de différenciation supérieure.

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

2
[image: image4.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... HP
	Informations générales

	Linéarité
	± 0,5% v. M. (≥ 30 mm²/s; avec électronique de linéarisation jusqu´à 0,1%)

	Répétabilité
	± 0,1%

	Matériaux
	Corps: 

selon DIN 1.4404 (SS316L)

Roues dentées: 
selon 1.4122, 1.4501)

Roulements: 
roulement à billes, carbure de tungstène (ZHM 01)
Joints: 
               FKM

	Température du médium
	-20°C à +150°C  (températures supérieures sur demande)

	Dimensions
	-Voir les  dessins dimensionnels (pages 4 à 5)


Aide au choix du capteur

	Critères
	VTE*
	WR*/

WI*
	VIE*
	IF*/

VIEG
	VTC*
	VTB*
	TD*
	VHE*
	FOP*

	Type d´ouverture 1)
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	D
	E
	E/F

	Tepmpérat.
du médium
	≤ +70°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	≤ +120°C
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X

	
	≤ +150°C
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	≤ +350°C
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	EX- protection contre l´explosion
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X

	Fréquence – sortie
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Double fréquence - sortie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sortie analogue 4 – 20 mA
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Indication de direction

 en avant – en arrière
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Afficheur local
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	Linéarisation
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	Alimentation  12 – 24 V
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	

	Alimentation – batterie
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	Interface
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	


1) Types d´ouvertures: E: détection individuelle / D: double détection / F: détection FOP

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

3

[image: image5.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... HP
Dessin dimensionnel (mm) ZHM 01/1 à 03 HP
[image: image6.png][ @





[image: image7.png]1M T9p oA B c D =5 H L P [ T [ Avtocave | R
26 0111 He s | msge | 18 | 48 | uwtane | 7w | e E 23 | sFarsoxan | 3
20 012 1P s | msTe | 18 | 4 | uwtene | 72 | s | eE | 23 |sFarscxo | e
T 54 | mee | 18 | 48 | untene | 72 | s | Em | 235 | srarscxen | am
2 03 HP 5: | weTie | 18 | 60 | unrens | s | s2 | Emm | 235 | srarscxao | e





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).
3)   Dimension autoclave du raccordement: SF 375CX20 
4)   R = diamètre du tube 
4
[image: image8.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM ... HP
Dessin dimensionnel (mm)  ZHM 04 HP

[image: image9.png]



[image: image10.png]ZHM Typ

oA

°

P

Autociave

RY

ZHM 04 P

125

M8 16

[

116

21

SF7s00x20





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).

3)   Dimension autoclavée du raccordement: SF 375CX20 

4)   R = diamètre du tube
5
[image: image11.png]



Partenaires à contacter
[image: image12.png]KEM Hauptsitz

Liebigstralie 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T +49 8131 593910
F.+49 813192604

info@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wettzeller Strafie 22
93444 Bad Kotzting

Deutschland

T +49 9941 9423-0

F +49 9941 9423-23

info@ken-kueppers.com




Vous trouverez les autres distributeurs et  partenaires sur le site web :

www.kem-kuppers.com

Votre partenaire local

[image: image13.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com




KEM Küppers Elektromechanik GmbH | Liebigstraße 5 | D-85757 Karlsfeld | Tel +49 8131 59391 - 0 | Fax +49 8131 92604
Copyright KEM, modifications et erreurs réservées, ES. Rev. 005 – 04/09/2012

