[image: image1.png]Q m'/h
Wasser







[image: image3.wmf]No de réf..

Réf. Abrég.

7ME5842-

-

• Type 1

0

   anneau enfichable : acier,

   palette : inox

   1.4571/316Ti

• Type 2

1

  anneau enfichable : inox 1.4571/316Ti

   palette, inox 

   1.4571/316Ti

• Type 3

2

   anneau enfichable : acier avec revêt. caout.

   palette: inox  

   1.4571/316Ti

• Typ 4

3

   anneau enfichable : acier avec revêt. caout.

   Stauscheibe: Hastelloy 

• Typ 5

4

   anneau enfichable : acier avec revêtement

   en Hasteloy.

  palette : Hastelloy 

• DN25   

(1" ANSI)

A

• DN40

(1 1/2" ANSI)

B

• DN50

(2" ANSI)

C

• DN65

(2 1/2" ANSI)

D

• DN80

(3" ANSI)

E

• DN100

(4" ANSI)

F

• DN125

(5" ANSI)

G

• DN150

(6" ANSI)

H

• DN200

(8" ANSI)

J

• DN250

(10" ANSI)

K

• DN300

(12" ANSI)

L

• DN350

(14" ANSI)

M

• DN400

(16" ANSI)

N

A

B

C

D

E

F

Z

1

2

9

0

2

1

4

5

6

• PTFE



Matériau d'étanchéité

• Perbunan (standard)

• Viton

• sans (standard)

• avec isolation thermique en

   (266 à 482°F)

Mesure des liquides

• petite

• moyenne

• Klinger SIL C 8200

• grande

Mesure des gaz

• petite

• moyenne

• grande

• Plage de mesure spéciale

   inox (130 à 250°C





   (à indiquer en clair)

Norme de raccordement bride 

EN 1092-1  (BS 4504)

• DN 25 à 250 PN 10/16

  (DN 300 uniq avec PN10)

Isolation thermique









K1Y

L1Y

• ANSI B 16.5  150 lbs

• autres brides 

   à indiquer en clair.









Plages de mesure 

(cf. Tableau page 4)

Modèle 

(selon tableau page 4)

Débitmètre

F I Gardex

Diamètre nonimal




[image: image4.wmf]No de réf.

7ME5842-

-

• avec afficheur local  (standard)

A

• av. contact brusque magnét

B

• avec contact inductif

C

• avec télétransmetteur élec.   (0 à 20mA)

D

• avec télétransmetteur élec.   (4 à 20mA)

E

Fonctionnement des contacts

• pas de contact

A

pour contacts brusques magnétiques

• fermeture sur dépassement haut ou bas de la limite

D

  

• ouverture sur dépassement haut ou bas de la limite

E

• fermeture sur dépassement bas de la limite, 

G

  ouverture sur dépassement haut de la limite 

  

• ouverture sur dépassement bas de la limite

H

  fermeture sur dépassement haut de la limite 

Pour les contacts inductifs

• ouverture sur dépassement bas de la limite 

J

• fermeture sur dépassement bas de la limite 

K

• fermeture sur dépassement haut ou bas de la limite 

L

• ouverture sur dépassement haut et bas de la limite 

M

• fermeture sur dépassement bas,

N

  fermture sur dépassement haut de la limite 

• ouverture sur dépassement bas,

P

  fermeture sur dépassement haut de la limite 

• de haut en bas (conduite verticale)

1

• de bas en haut (conduite verticale)

2

• de gauche à droite (conduite horizontale)

3

• de droite à gauche (conduite horizontale)

4

aver certificat de calibrage

(pas pour le télétransmetteur électrique)

Viscosité : 1 mPa.s (cp)

Y99

Modèle spécial

à indiquer en clair

Masse volumique : 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

Fluide à mesurer, eau

Réf. abrég.

Compléter le n° de réf. par "-Z" 

viscosité, unité de viscosité,

Y05

échelle de mesure spéciale

à indiquer en clair :

temp. de service, pression de service 

et ajouter la référence abrégée

F I Gardex



Afficheure

Débitmètre

Modèle sans silicone 

Y04



Autres modèles



Sens d'écoulement

Y01

unité, masse volumique, unité de masse volumique, 

fluide à mesurer, plage de mesure, 

B06





[image: image5.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS







[image: image8.wmf]No de réf.

7ME5842-

-

• avec afficheur local  (standard)

A

• av. contact brusque magnét

B

• avec contact inductif

C

• avec télétransmetteur élec.   (0 à 20mA)

D

• avec télétransmetteur élec.   (4 à 20mA)

E

Fonctionnement des contacts

• pas de contact

A

pour contacts brusques magnétiques

• fermeture sur dépassement haut ou bas de la limite

D

  

• ouverture sur dépassement haut ou bas de la limite

E

• fermeture sur dépassement bas de la limite, 

G

  ouverture sur dépassement haut de la limite 

  

• ouverture sur dépassement bas de la limite

H

  fermeture sur dépassement haut de la limite 

Pour les contacts inductifs

• ouverture sur dépassement bas de la limite 

J

• fermeture sur dépassement bas de la limite 

K

• fermeture sur dépassement haut ou bas de la limite 

L

• ouverture sur dépassement haut et bas de la limite 

M

• fermeture sur dépassement bas,

N

  fermture sur dépassement haut de la limite 

• ouverture sur dépassement bas,

P

  fermeture sur dépassement haut de la limite 

• de haut en bas (conduite verticale)

1

• de bas en haut (conduite verticale)

2

• de gauche à droite (conduite horizontale)

3

• de droite à gauche (conduite horizontale)

4

aver certificat de calibrage

(pas pour le télétransmetteur électrique)

Viscosité : 1 mPa.s (cp)

Y99

Modèle spécial

à indiquer en clair

Masse volumique : 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

Fluide à mesurer, eau

Réf. abrég.

Compléter le n° de réf. par "-Z" 

viscosité, unité de viscosité,

Y05

échelle de mesure spéciale

à indiquer en clair :

temp. de service, pression de service 

et ajouter la référence abrégée

F I Gardex



Afficheure

Débitmètre

Modèle sans silicone 

Y04



Autres modèles



Sens d'écoulement

Y01

unité, masse volumique, unité de masse volumique, 

fluide à mesurer, plage de mesure, 

B06


Fig. 1 Débitmètre F I Gardex

____________________________________________________________

___ Domaine d’application
Le débitmètre F I Gardex est un instrument robuste ca​pable de mesurer et de contrôler les fluides liquides ou gazeux, pour tout sens d’écoulement. La valeur mesurée est affichée sur une échelle ou, en option, peut être transmise par un contact ou la sortie de courant. Des échelles standard sont proposées pour les liquides d’une masse volumique de 1 kg/l (62,43 lbs/cu.ft). La précision de mesure est de ( 3 % par rapport à la valeur fina​le de l’échelle. Pour choisir la taille du raccord, il est recomman​dé que le coefficient de débit normal (point de fonctionnement) soit égal à environ 75% du débit maximal spécifié dans le ta​bleau  (cf. Caractéristiques techniques).

____________________________________________________________

___ Particularités 

· Echelle de produits pour les liquides et les gaz 

· Simplicité de montage en sandwich, construction robuste

· En option, contact de fin de course et télétransmetteur. 

____________________________________________________________

___ Construction et mode de fonctionnement 

Le capteur du débitmètre F I Gardex comporte se compose d’une palette et d’un fléau de balance et fonctionne selon le principe du 

[image: image6.png]d Soufflet de traversée
e Mécanisme

a Bague
b Palette
c Fléau

T

UI-//§ ) : ., ~ g

W

Vis de réglage du zéro

Engrenage
g Frein a crt. de Foucault

h Aiguille

f

/




       Fig. 2 F I Gardex, construction

balancier (Fig. 2). La palette (b) bloque le fluide à mesurer et le balancier est mis en mouvement. Ce mouvement est trans​mis par le fléau (c) à l’indicateur au travers d’un soufflet (d) sur l’affichage (e). Un engrenage (f) convertit la déviation du fléau en une rotation de l’indicateur (h). Le mouvement de ce dernier est atténué par un frein à courants de Foucault (g). Le système de soufflet sépare le fluide à mesurer de la partie affichage.

____________________________________________________________

___ Raccordement et montage

L’appareil peut être utilisé dans tous les sens d’écoulement et les positions de montage. En raison du risque de salissure du soufflet, il faut éviter une installation dans laquelle la partie af​fichage est dirigée vers le bas. Le sens d’écoulement doit être spécifié au moment de la commande afin que le poids spécifi​que du détecteur (palette) soit pris en compte au moment de l’étalonnage. Une modification ultérieure du sens d’écoulement peut donner lieu à une dégradation de la précision de mesure et exiger éventuellement un réglage de remise à zéro.

Le calibrage est réalisé dans des conditions définies pour les fluides à mesurer. Des écarts au niveau de la masse volumique, de la pression ou de la température des gaz, ainsi que des va​riations dans la masse volumique ou la viscosité des liquides se traduisent par des erreurs de mesure. Il faut donc veiller absolu​ment au respect des conditions de calibrage indiquées sur l’échelle. Par conséquent, les données spécifiques du fluide, la masse volumique et la viscosité selon la température de fonc​tionnement et la pression de service doivent être indiquées au moment de la commande. Dans le cas de mesure des débits gazeux, il faut également spécifier le point de référence exact de la pression (surpression ou pression absolue).

Pour éviter les oscillations de la palette lors de la mesure des gaz, l’appareil doit être configuré avec la charge complète de pression statique. Pour ce faire, la soupape doit être montée en aval du débitmètre. En ce qui concerne les liquides, la position de la soupape est sans importance. Dans tous les cas, il faut veiller à respecter les tronçons de tranquilisation recommandés.

L’anneau enfichable (montage en sandwich) est monté en même temps que les joints d’étanchéité correspondants (qui ne sont pas contenues dans la livraison) entre les deux brides de la conduite. Il est centré puis vissé. La flèche sur l’appareil indique le sens d’écoulement du fluide à mesurer.

____________________________________________________________

___ Contacts

Divers types de contacts ou un télétransmetteur sont propo​sés :

· Contacts brusques magnétiques à double coupure

· Contacts inductifs à simple ou double coupure

· Sortie de courant.

____________________________________________________________

___ Maintenance

Aucune opération de maintenance n’est nécessaire.

____________________________________________________________

___ Remise à zéro

En cas de décalage du zéro de l’indicateur (par exemple, à la suite d’une modification de la position de montage), la correc​tion qui s’impose peut se faire sans démonter l’appareil.

Après avoir dévissé les trois vis de fixation, le boîtier est retiré vers l’avant en le tournant. Le zéro peut alors être ajusté à l’aide de la vis de réglage (j, fig 2) L’aiguille est amenée dans la zone "plus" puis tournée en sens contraire jusqu’au contact avec la goupille de butée. 

Il est alors recommandé de procéder à un test de bon fonction​nement en faisant monter l’aiguille de 60 à 100 %. Il est égale​ment possible de déplacer manuellement la tige de traversée. Lorsque le flux est au point zéro, l’aiguille doit à nouveau reposer sur la goupille de butée.

____________________________________________________________

___ Notice d’utilisation 
La responsabilité pour ces appareils de mesure en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l’opérateur. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l’appareil de mesure entrant en contact avec les fluides sont adaptés aux fluides du processus. Avant de remplacer les tuyaux de mesure, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes. L’appareil devra uniquement être utilisé avec la pression et les limites de tension indiquées dans la notice d’utilisation. En cas de températures de surface > 70°C, il faudra prévoir une protection contre les contacts accidentels qui sera conçue de manière à empêcher le dépassement de la température ambiante admissible. L’appareil est conforme aux exigences de l’article 3 alinéa 3 de la directive ‘Equipement sous pression' 97/23/CE. Il devra uniquement être utilisé pour les gaz du groupe 1. Pour les diamètres nominaux DN 25 à 150, la pression admissible max. de 10 à 16 bar, pour le diamètre nominal DN 200 10 bar, pour le diamètre nominal DN 250 6 bar, pour le diamètre nominal DN 300 4 bar.


____________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques F I Gardex

	Domaine d’application
	cf. page 1

	Construction et mode de fonc.
	cf. page 1

	Principe de mesure
	palette

	Entrée 
Plage de mesure

· pour les liquides

· pour les gaz


	cf. tableau page 4
4 à 1.350 m³/h / 
17,6 à 5942,8 USgpm

120 à 40833 m³/h / 
70,62 à 24029,06 scfm

	Dynamique de mesure
	1 : 5

	Unité de mesure
	m³/h

	Pression max. admissible 
	

	· DN 25 à DN 400 (1 à 16 inch)
en option : ANSI B 16.5

en option : PN16 / PN25
	10 bar (145 psi)



	Conditions d'utilisation 
	

	Position de montage
	verticale ou horizontale

	Sens d’écoulement
	sans restriction

	Tronçons de tranquillisation 
	

	· DN 25 à DN 150 / 1“ à 6“
	au moins 5 D (avec v < 2,5 m/s), sinon 10 D

	· DN 200 à DN 300/ 8“ à 12“
	au moins 10 D (avec v < 2,5 m/s), sinon 20 D

	Conditions de mesure
	

	· Précisions de mesure
	± 3 % à partir de la valeur finale de l’échelle; avec contact brusque magnétique et télétransmetteur électrique (5 % à partir de la valeur finale

	Température du fluide à mesurer
	en fonction du matériau du joint d’étanchéité et du modèle

	· modèle standard
	≤ 90 °C / 194 °F

	· avec isolation thermique 
	≤ 130 à 250 °C / 266 à 482 °F

	Limites de viscosité 
	

	
Qmax [m3/h]

≤ 0,1
> 0,1 à 0,5
> 0,5 à 3
> 3 à 10
> 10 à 25
> 25 à 50
> 50 à 100
> 100
	
Qmax [USgpm]

   ≤ 0,44
> 0,44 à 2,2
> 2,2 à 13
> 13 à 44
> 44 à 110
> 110 à 220
> 220 à 440
> 440
	Viscosité [mPa.s] (cp)

1,0
1,0 à 3,0
1,0 à 5,0
1,0 à 8,0
1,0 à 10
1,0 à 15
1,0 à 25
1,0 à 50

	Caractéristiques constructives 
	

	Raccordement anneau enfichable
	DN 25 à DN 300: EN 1092-1
1” à 12” : ANSI B 16.5 RF

	Matériau
	

	· Boîtier de l’indicateur
	Inox no mat. 1.4301 /304

	Anneau enfichable et tube transversal, palette, fléau, soufflet et joint d’étanchéité
	cf. tableau page 4

	Degré de protection (partie affichage)
	

	· Modèle standard
	IP65

	· Modèle avec contact/télétrans
	IP54

	   metteur
	cf. tableau page 4

	Certificats et homologations 
	

	Classification selon la directive ‘Equipements sous pression’ (97/23/CE)
	gaz du groupe de fluide 1 et liquides du groupe de fluide 1 conformité aux exigences de l'article 3, alinéa 3 (règles de l'art en usage RAU)



____________________________________________________________

___ Fiche technique des contacts 

	Principe de commutation
	Contact brusque magnétique, double contact 

	Raccord
	PG 9

	
	

	Hystérésis
	± 3% à partir du calibre 

	
	

	Degré de protection
	IP 54

	
	

	Température ambiante
	-20 à +70°C (-4 à 158°F)

	
	

	Nombre max. d’opérations 
	5/min

	
	

	Pouvoir de coupure max. 
	AC 250V / 1A / 50VA

DC 250V / 1A / 30W

Valeur de puissance pour charge ohmique ; un circuit de protection nécessaire est nécessaire pour la charge inductive 

	Principe de commutation
	Contact inductif, contact simple, en option contact double

	Raccord
	PG 9

	
	

	Tension nominale
	DC 8V

	
	

	Degré de protection
	IP 65

	
	

	Inductivité propre
	100µH

	
	

	Capacité propre
	30 nF

	
	

	Température ambiante
	

	
	

	· sans protection Ex
	-20 à +70°C (-4 à 158°F)

	
	

	· sans protection Ex T6
	-20 à +55°C (-4 à 131°F)

	
	

	Homologation Ex
	Eex ia IIC T6


[image: image2.wmf]
           Fig. 3 Gardex, cotes en mm (inch)

____________________________________________________________

___ Fiche technique des contacts 

	Principe de commutation
	Transmetteur à prise angulaire

	
	(cf. Fig. 3)

	
	

	Raccord
	connecteur avec PG 7

	
	

	Tension nominale
	DC 24V (-5 à +25%)

	
	

	Capacité propre
	1 µF

	
	

	Courant de court-circuit
	max. 100mA

	
	

	Sortie à 3 conducteurs 
	0 à 20mA ou 4 à 20mA

	
	

	Charge à 24V
	max. 750Ω

	
	

	Température ambiante
	-20 à +80°C (-4 à 176°F)

	
	

	Homologation Ex
	aucune

	Remarque
	pour être en conformité avec la norme EN 50082-2 (CEM), il faut utiliser un câble blindé et le mettre à terre à une extrémité 





[image: image7.wmf]No de réf..

Réf. Abrég.

7ME5842-

-

• Type 1

0

   anneau enfichable : acier,

   palette : inox

   1.4571/316Ti

• Type 2

1

  anneau enfichable : inox 1.4571/316Ti

   palette, inox 

   1.4571/316Ti

• Type 3

2

   anneau enfichable : acier avec revêt. caout.

   palette: inox  

   1.4571/316Ti

• Typ 4

3

   anneau enfichable : acier avec revêt. caout.

   Stauscheibe: Hastelloy 

• Typ 5

4

   anneau enfichable : acier avec revêtement

   en Hasteloy.

  palette : Hastelloy 

• DN25   

(1" ANSI)

A

• DN40

(1 1/2" ANSI)

B

• DN50

(2" ANSI)

C

• DN65

(2 1/2" ANSI)

D

• DN80

(3" ANSI)

E

• DN100

(4" ANSI)

F

• DN125

(5" ANSI)

G

• DN150

(6" ANSI)

H

• DN200

(8" ANSI)

J

• DN250

(10" ANSI)

K

• DN300

(12" ANSI)

L

• DN350

(14" ANSI)

M

• DN400

(16" ANSI)

N

A

B

C

D

E

F

Z

1

2

9

0

2

1

4

5

6

• PTFE



Matériau d'étanchéité

• Perbunan (standard)

• Viton

• sans (standard)

• avec isolation thermique en

   (266 à 482°F)

Mesure des liquides

• petite

• moyenne

• Klinger SIL C 8200

• grande

Mesure des gaz

• petite

• moyenne

• grande

• Plage de mesure spéciale

   inox (130 à 250°C





   (à indiquer en clair)

Norme de raccordement bride 

EN 1092-1  (BS 4504)

• DN 25 à 250 PN 10/16

  (DN 300 uniq avec PN10)

Isolation thermique









K1Y

L1Y

• ANSI B 16.5  150 lbs

• autres brides 

   à indiquer en clair.









Plages de mesure 

(cf. Tableau page 4)

Modèle 

(selon tableau page 4)

Débitmètre

F I Gardex

Diamètre nonimal







______________________________________________
___ Références de commande



_______________________________________
___ Références de commande


Diamètre�
Calibre pour l’eau�
Calibre pour l’air�
Pres. admin.�
 Perte de�
 PN 10/16�
Poids�
�
 nom. tuyauterie�
�
�
min.�
charge*)�
 encombrements�
[kg]�
�
 DN�
[m3/h]�
[m3/h]�
 [bar]�
 [mbar]�
 [mm]�
 �
�
�
Plage de mesure�
Plage de mesure�
�
�
�
�
�
 �
petite�
moyenne�
grande�
petite�
moyenne�
grande�
 �
 �
  L�
   A�
 �
�
25�
2�
4�
6�
60�
120�
180�
0,6�
 270-380�
280�
71�
6,5�
�
40�
3�
9�
15�
90�
270�
450�
0,5�
 100-250�
295�
92�
7,5�
�
50�
9�
27�
45�
270�
810�
1350�
0,4�
  50-150�
305�
106�
8,5�
�
65�
12�
36�
60�
360�
1080�
1800�
0,4�
  50-150�
315�
126�
9,5�
�
80�
18�
54�
90�
540�
1620�
2700�
0,4�
  50-150�
325�
142�
10,5�
�
100�
30�
90�
150�
900�
2700�
4500�
0,4�
  50-150�
330�
162�
11,5�
�
125�
55�
160�
270�
1650�
4875�
8100�
0,4�
  50-150�
345�
192�
13,5�
�
150�
70�
205�
345�
2100�
6225�
10350�
0,3�
  40-120�
365�
217�
15,5�
�
200�
120�
360�
600�
3600�
10800�
18000�
0,3�
  40-120�
390�
273�
19,5�
�
250�
200�
585�
975�
6000�
17625�
29250�
0,3�
  40-120�
425�
327�
23,5�
�
300�
270�
810�
1350�
8100�
24300�
40500�
0,3�
  40-120�
450�
 377 (PN 10)�
27�
�
350�
350�
1050�
1731�
10500�
31500�
52500�
0,3�
40-120�
480�
437�
33,5�
�
400�
450�
1350�
2261�
13611�
40833�
68056�
0,3�
40-120�
506�
489�
38,5�
�






___________________________________________________________________________________________





___ Plages de mesure en m³/h, pertes de charge en bar et cotes en mm (liquides et gaz)








___________________________________________________________________________________________





___ Plages de mesure en Usgpm et scfm, pertes de charge en psi et cotes en inch 








Diamètre nominal�
Calibre�
Calibre pour �
Pression admis. min.�
Perte�
PN 10/16�
Poids�
�
 tuyauterie�
pour l’eau�
l’air�
�
de charge *)�
Encombrements�
(lb)�
�
 inch�
[Usgpm]�
[scfm]�
[psi]�
[psi]�
[inch]�
 �
�
�
Plage de mesure�
Plage de mesure�
�
�
�
�
�
 �
 petite�
 moyenne�
 grande�
 petite�
 moyenne�
 grande�
 �
 �
L�
A�
 �
�
1�
8,8�
17,6�
26�
35,31�
70,62�
105,93�
8,7�
3,9 -5,5�
11,02�
2,48�
14,3�
�
1 1/2�
13,2�
40�
66�
52,92�
158,89�
264,81�
7,25�
1,45-3,6�
11,61�
3,27�
16,5�
�
2�
40�
119�
198�
158,89�
476,66�
794,44�
5,8�
0,73-2,2�
12,01�
3,94�
18,7�
�
2 1/2�
53�
159�
264�
211,85�
635,55�
1059,25�
5,8�
0,73-2,2�
12,4�
4,72�
20,9�
�
3�
79�
238�
396�
317,78�
953,32�
1588,87�
5,8�
0,73-2,2�
12,8�
5,2�
23,1�
�
4�
132�
396�
660�
529,63�
1588,87�
2648,12�
5,8�
0,73-2,2�
12,99�
6,38�
25,4�
�
5�
242�
704�
1189�
970,98�
2868,8�
4766,62�
5,8�
0,73-2,2�
13,58�
7,56�
29,8�
�
6�
308�
903�
1519�
1235,79�
3663,24�
6090,68�
4,4�
0,58-1,74�
14,37�
8,54�
34,2�
�
8�
528�
1585�
2642�
2118,5�
6355,49�
10592,49�
4,4�
0,58-1,74�
15,35�
10,75�
43,0�
�
10�
881�
2576�
4293�
3530,83�
10371,81�
17212,8�
4,4�
0,58-1,74�
16,73�
12,87�
51,8�
�
12�
1189�
3566�
5944�
4766,62�
14299,86�
24300�
4,4�
0,58-1,74�
17,72�
14,84�
59,5�
�
14�
1541�
4622�
7620�
6178,95�
18536,86�
30894,76�
4,4�
0,58-1,74�
18,9�
17,2�
73,9�
�
16�
198,9�
5942,8�
9953�
8009,69�
24029,06�
40049,03�
4,4�
0,58-1,74�
19,92�
19,25�
84,9�
�
Plage de mesure standard pour les liquides (p= 1kg/l (62,43 lb/cu.ft), viscosité 1 mPa.s (1 cp)) et l’air (Pe= 0 bar surpression, T= 20°C (68°F)) (dynamique de mesure 1:5)�
�
*) La perte de charge indique l’étendue des plages de mesure, de la petite à la plus grande.�
�






__________________________________________________________________________________________





___ Modèles Gardex








Modèle �
   Type 1�
   Type 2�
   Type 3�
   Type 4�
   Type 5�
�
Anneau enfichable et tube transversal �
acier�
inox�
acier�
�
�
DN 25 à 40 (1 bis 1 1/2") ST-37�
mat. n° 1.4571/316Ti�
DN 25 à 40 (1 à 1 1/2") ST-37�
�
�
DN 50 à 65 (2 bis 2 1/2") ST-52.3�
 �
DN 50 à 65 (2 à 2 1/2") ST-52.3�
�
�
à partir de DN 80 (3")                  ST-37�
 �
à partir de DN 80 (3")                    ST-37�
�
�
 �
 �
�
�
�
�
Revêtement�
-�
Ebonite�
Hastelloy C�
�
�
�
 �
 �
 �
�
�
palette, fléau,�
Inox mat. n° 1.4571/316Ti�
Inox mat. n° �
Hastelloy C�
Hastelloy C�
�
soufflet�
�
 �
1.4571/316Ti�
 �
�
�
�
�
 �
 �
 �
�
�
Joint (entre bride tube transversal et boîtier en fonte)�
Perbunan                   jusqu’à 90°C  (194°F)�
Perbunan jusqu’à 90°C (194°F)�
PTFE�
�
�
Viton                         jusqu’à 160°C (320°F)�
Viton       jusqu’à 90°C (194°F)�
jusqu’à 160°C (320°F)�
�
 �
Klinger SIL C 4500     jusqu’à 250°C (482°F)�
 �
 �
 �
�






�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���








	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Tél. +49(0)241 41369 – 0
	
	Fax. +49(0)241 41369 – 40
	Page 4 sur 5

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 07/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Tél. +49(0)241 41369 – 0
	
	Fax +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 5

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 07/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



_1318937720.xls
Gardex1

		

		F I Gardex										No de réf..																																						Réf. Abrég.

		Débitmètre

																						7ME5842-												-

		Modèle (selon tableau page 4)

		• Type 1																						0

		anneau enfichable : acier,

		palette : inox

		1.4571/316Ti

		• Type 2																						1

		anneau enfichable : inox 1.4571/316Ti

		palette, inox

		1.4571/316Ti

		• Type 3																						2

		anneau enfichable : acier avec revêt. caout.

		palette: inox

		1.4571/316Ti

		• Typ 4																						3

		anneau enfichable : acier avec revêt. caout.

		Stauscheibe: Hastelloy

		• Typ 5																						4

		anneau enfichable : acier avec revêtement

		en Hasteloy.

		palette : Hastelloy

		Diamètre nonimal

		• DN25		(1" ANSI)																						A

		• DN40		(1 1/2" ANSI)																						B

		• DN50		(2" ANSI)																						C

		• DN65		(2 1/2" ANSI)																						D

		• DN80		(3" ANSI)																						E

		• DN100		(4" ANSI)																						F

		• DN125		(5" ANSI)																						G

		• DN150		(6" ANSI)																						H

		• DN200		(8" ANSI)																						J

		• DN250		(10" ANSI)																						K

		• DN300		(12" ANSI)																						L

		• DN350		(14" ANSI)																						M

		• DN400		(16" ANSI)																						N

		Plages de mesure (cf. Tableau page 4)

		Mesure des liquides

		• petite																										A

		• moyenne																										B

		• grande																										C

		Mesure des gaz

		• petite																										D

		• moyenne																										E

		• grande																										F

		• Plage de mesure spéciale																										Z																		K1Y

		(à indiquer en clair)

		Norme de raccordement bride

		EN 1092-1  (BS 4504)

		• DN 25 à 250 PN 10/16																												1

		(DN 300 uniq avec PN10)

		• ANSI B 16.5  150 lbs																												2

		• autres brides																												9																L1Y

		à indiquer en clair.

		Isolation thermique

		• sans (standard)																														0

		• avec isolation thermique en																														2

		inox (130 à 250°C

		(266 à 482°F)

		Matériau d'étanchéité

		• Perbunan (standard)																																		1

		• Viton																																		4

		• Klinger SIL C 8200																																		5

		• PTFE																																		6






_1318937722.xls
Gardex2

		

		F I Gardex										No de réf.

		Débitmètre

																						7ME5842-												-

		Afficheure

		• avec afficheur local  (standard)																																				A

		• av. contact brusque magnét																																				B

		• avec contact inductif																																				C

		• avec télétransmetteur élec.   (0 à 20mA)																																				D

		• avec télétransmetteur élec.   (4 à 20mA)																																				E

		Fonctionnement des contacts

		• pas de contact																																						A

		pour contacts brusques magnétiques

		• fermeture sur dépassement haut ou bas de la limite																																						D

		• ouverture sur dépassement haut ou bas de la limite																																						E

		• fermeture sur dépassement bas de la limite,																																						G

		ouverture sur dépassement haut de la limite

		• ouverture sur dépassement bas de la limite																																						H

		fermeture sur dépassement haut de la limite

		Pour les contacts inductifs

		• ouverture sur dépassement bas de la limite																																						J

		• fermeture sur dépassement bas de la limite																																						K

		• fermeture sur dépassement haut ou bas de la limite																																						L

		• ouverture sur dépassement haut et bas de la limite																																						M

		• fermeture sur dépassement bas,																																						N

		fermture sur dépassement haut de la limite

		• ouverture sur dépassement bas,																																						P

		fermeture sur dépassement haut de la limite

		Sens d'écoulement

		• de haut en bas (conduite verticale)																																								1

		• de bas en haut (conduite verticale)																																								2

		• de gauche à droite (conduite horizontale)																																								3

		• de droite à gauche (conduite horizontale)																																								4

		Autres modèles																				Réf. abrég.

		Compléter le n° de réf. par "-Z"

		et ajouter la référence abrégée

		aver certificat de calibrage																				B06

		(pas pour le télétransmetteur électrique)

		échelle de mesure spéciale																				Y01

		à indiquer en clair :

		fluide à mesurer, plage de mesure,

		unité, masse volumique, unité de masse volumique,

		viscosité, unité de viscosité,

		temp. de service, pression de service

		Modèle sans silicone																				Y04

		Fluide à mesurer, eau																				Y05

		Viscosité : 1 mPa.s (cp)

		Masse volumique : 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft)

		Modèle spécial																				Y99

		à indiquer en clair






