[image: image1.png]






[image: image2.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS






[image: image3.png]Do

K18 B
O|MEceN

max. Schateistung:
250 VAC 051 10V
250V DG/ 05A/5W,

schear: P85~ CE








[image: image4.png]250 VAC 05 A0V
250 V0515w
Schozar P85 CE








[image: image7.png]=




Figure 1 Contact magnétique K 18

____________________________________________________________

___ Domaine d'application

Le contact magnétique bistable K 18 permet d'indiquer la position du flotteur sur les débitmètres Mecon. Cela permet de signaler les valeurs de mesure sans contact et sans rétroaction.

____________________________________________________________

___ Particularités

· Comportement bistable

· Bonne tenue aux vibrations

· Contact sans rétroaction

· Aucune interférence des contacts entre eux

· Contact à inertie pratiquement nulle

· Boîtier en plastique, classe de protection IP 65

· Connexion par fiche aisée

____________________________________________________________

___ Mode opératoire

Un contact au gaz de protection est activé lorsque le champ magnétique se rapproche. Cette opération est rendue possible par l'aimant permanent intégré au flotteur d'un débitmètre Mecon.
[image: image5.png]B itance de

protection

charge

I
TR

| |
Copacheducatle = =





[image: image6.png]Bome. pegstance de

1 protesion oo
O 77
; 1o ; b
Capacité du cable == o = s Charge
; ! H





K 18/A: Ouverture en cas de                   K 18/B: Fermeture en cas de

              dépassement de la                                   dépassement de la

              valeur limite                                           valeur limite

Figure 2 Fonctions de commutation

____________________________________________________________

___ Charge électrique

En raison de la faiblesse du ressort des langues des contacts, le K 18 est sensible aux charges de courant excessives (max. 500 mA). Un effet de soudure entre quelques molécules du matériau de contact est suffisant pour coller les langues du contact.

Les contacteurs magnétiques ouvrent leur contact de manière extrêmement rapide, ce qui donne lieu à des tensions d'induction propre particulièrement élevées lors des la déconnexion des interrupteurs à induction tels que les relais. Une longévité élevée est obtenue lorsque les mesures de protection des contacts ci-après sont prises.

____________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques

Contact K 18
	Matériau du contact :
	Rhodium à gaz de protection inactif

	Puissance de coupure maximum :
	10 watts, 12 VA

	Tension de commutation maximum :
	220 V tension continue ou alternative

	Résistance des contacts :
	0,1 Ω

	Résistance d'isolation des contacts :
	1011 Ω

	Délai de fermeture des contacts :
	2 ms

	Délai d'ouverture des contacts :
	0,07 ms

	Fréquence de commutation :
	2000 commutations/s.

	Délai de rebondissement des contacts :
	0,5 ms

	Plage de température :
	-40 à +80 °C

	Matériau du boîtier :
	Plastique

	Raccordement :
	Prise normalisée

DIN 43 650

	Classe de protection :
	IP 65

	Courant d'activation de pointe maximum :
	0,5 A

	Courant de commutation maximum
	220 V =: 22 mA

110 V =: 45 mA

24 V =: 0,2 A

10 V =:0,5 A


Attention !

La puissance de commutation maximum et le courant de pointe d'activation maximum admissible ne doivent pas être dépassés afin d'éviter un effet de soudure sur les langues des contacts, qui risquent alors de coller.


____________________________________________________________

___ Commutation recommandée

1. Limitation de courant
Lors de la commutation des commutateurs tels que les relais et les voyants en utilisant des câbles longs (capacité des câbles), il convient d'activer en série une résistance de protection après le contacteur magnétique afin de limiter le courant :


Le courant d'auto-induction est court-circuité par la diode.

En tension continue, une diode (redresseur au silicium ou au sélénium) doit être connectée en parallèle sur la charge inductive :


____________________________________________________________

___ Montage du câble de raccordement sur la

        connexion par fiche

1. Desserrer la vis Pg (9) et retirer les joints (8, 7, 6) du capot (4).

2. Desserrer la vis de verrouillage (5) et retirer le capot (4) du boîtier contact avec l'élément d'insertion (3).

3. Retirer la vis (5) et déposer l'élément d'insertion (3) du capot (4).

4. Introduire le câble de raccordement dans le filetage Pg (9) et les joints (8, 7, 6) sur le capot (4) et fixer sur les bornes 1 et 2 de l'élément d'insertion (3).

5. Le montage des connexions par fiche est réalisé dans le sens inverse des opérations décrites aux étapes 1 à 3. L'élément d'insertion peut être monté avec un angle quelconque de 90° de manière à faire orienter le câble en haut, en bas ou sur le côté après l'avoir inséré sur le K 18.

____________________________________________________________

___ Mise en service

Lors de la mise en marche par l'utilisateur, nous recommandons de faire passer le flotteur de l'appareil une fois sur le contact ou bien le contact sur le flotteur. Cela permet un bon positionnement initial du contact.








	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 2 sur 2

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 02/2008

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 2

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



