[image: image2.wmf]Capteur de débit magnéto-inductif

mag-flux

 S

M

A

G

5

4

1

0

-

A

0

-

0

A

0

Matériau de tube de mesure et diemètre nominal

• Tube de mesure en PVC, DN 15

1

D

• Tube de mesure en PVC, DN 20

1

E

• Tube de mesure en PVC, DN 25 / ANSI 1

1

F

• Tube de mesure en PVC, DN 32 / ANSI 1 1/4

1

G

• Tube de mesure en PVC, DN 40 / ANSI 1 1/2

1

H

• Tube de mesure en PVC, DN 50 / ANSI 2

1

J

• Tube de mesure en PVC, DN 65 / ANSI 2 1/2

1

K

• Tube de mesure en PVC, DN 80 / ANSI 3

1

L

• Tube de mesure en PVC, DN 100 / ANSI 4

1

M

• Tube de mesure en PVDF, DN 15

2

D

• Tube de mesure en PVDF, DN 20

2

E

• Tube de mesure en PVDF, DN 25 / ANSI 1

2

F

• Tube de mesure en PVDF, DN 32 / ANSI 1 1/4

2

G

• Tube de mesure en PVDF, DN 40 / ANSI 1 1/2

2

H

• Tube de mesure en PVDF, DN 50 / ANSI 2

2

J

• Tube de mesure en PVDF, DN 65 / ANSI 2 1/2

2

K

• Tube de mesure en PVDF, DN 80 / ANSI 3

2

L

• Tube de mesure en PVDF, DN 100 / ANSI 4

2

M

Werkstoff Messrohranschlüsse

• m.n° 1.4305

1

• d'autres matériaux

9

Classe de protection

• IP 67 / NEMA 5 (longueur de câble 5 m)

B

• IP 68 / NEMA 6 (longoeur de câble 5 m)

C

autres modèles:

• Inscription en plaque de signal en anglais

B11

• avec 3- points certificat de calibrage

B06

• avec 6- points certificat de calibrage

B07

• Matériau sans silicone

Y04

• TAG plaque en inox

Y17





[image: image3.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS






[image: image4.png]



[image: image5.wmf]Capteur de débit magnéto-inductif

mag-flux

 S

M

A

G

5

4

1

0

-

A

0

-

0

A

0

Matériau de tube de mesure et diemètre nominal

• Tube de mesure en PVC, DN 15

1

D

• Tube de mesure en PVC, DN 20

1

E

• Tube de mesure en PVC, DN 25 / ANSI 1

1

F

• Tube de mesure en PVC, DN 32 / ANSI 1 1/4

1

G

• Tube de mesure en PVC, DN 40 / ANSI 1 1/2

1

H

• Tube de mesure en PVC, DN 50 / ANSI 2

1

J

• Tube de mesure en PVC, DN 65 / ANSI 2 1/2

1

K

• Tube de mesure en PVC, DN 80 / ANSI 3

1

L

• Tube de mesure en PVC, DN 100 / ANSI 4

1

M

• Tube de mesure en PVDF, DN 15

2

D

• Tube de mesure en PVDF, DN 20

2

E

• Tube de mesure en PVDF, DN 25 / ANSI 1

2

F

• Tube de mesure en PVDF, DN 32 / ANSI 1 1/4

2

G

• Tube de mesure en PVDF, DN 40 / ANSI 1 1/2

2

H

• Tube de mesure en PVDF, DN 50 / ANSI 2

2

J

• Tube de mesure en PVDF, DN 65 / ANSI 2 1/2

2

K

• Tube de mesure en PVDF, DN 80 / ANSI 3

2

L

• Tube de mesure en PVDF, DN 100 / ANSI 4

2

M

Werkstoff Messrohranschlüsse

• m.n° 1.4305

1

• d'autres matériaux

9

Classe de protection

• IP 67 / NEMA 5 (longueur de câble 5 m)

B

• IP 68 / NEMA 6 (longoeur de câble 5 m)

C

autres modèles:

• Inscription en plaque de signal en anglais

B11

• avec 3- points certificat de calibrage

B06

• avec 6- points certificat de calibrage

B07

• Matériau sans silicone

Y04

• TAG plaque en inox

Y17






Figure 1 Capteur de débit magnéto-inductif mag-flux S

__   Domaine d'application

Ces capteurs de débit magnéto-inductifs (MID) sont adaptés pour la mesure du débit des applications standard.

Il est nécessaire pour cela que le fluide ait une connectivité minimale en fonction du capteur utilisé. La température, la pression, la masse volumique et la viscosité n'ont pas d'incidence sur le résultat de la mesure.

Cette construction spéciale du capteur de débit magnéto-inductif (MID) doit être montée, en particulier à cause de son poids léger et de sa très grande compacité, sans renfort supplémentaire sur des canalisations en PVC. Les plaques de mise à la terre garantissent de bons résultats de mesure et assurent également un montage avec des raccords sécurisés dans les conduites en acier. 

Le principal domaine d'application du capteur de mesure mag-flux S concerne les branches :

· Eau et eaux usées

· Industrie alimentaire et de la boisson

· Sidérurgie

· Secteur de l'énergie, sociétés d'approvisionnement.

__   Particularités
· Construction extrêmement compacte et légère

· Utilisation dans les tuyaux en PVC et en acier

· Anneaux en inox raccordés de manière fixe au capteur de valeur mesurée

· Aucune mesure de mise à la terre supplémentaire 

· Aucune perte de pression supplémentaire

· Aucun composant mobile


____________________________________________________________

__ Raccordement et mode opératoire

Le capteur sans bride est vissé entre deux raccords de bride. Le tableau ci-après présente les possibilités de montage possible pour les diamètres nominaux respectifs.

	DIN 2501 (BS 4504)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PN
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100

	6
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	10
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	16
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	x
	x

	25
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	40
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANSI B16.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	½“
	¾“
	1“
	1¼“
	1½“
	2“
	2½““
	3“
	4“

	150
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	300
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Câble du capteur

Le capteur de mesure mag-flux S est équipé d'origine d'un câble fixé à demeure d'une longueur de 5 m (16,4 pieds). Ce câble peut être prolongé à l'aide d'un boîtier de jonction. La rallonge doit obligatoirement comporter 2 câbles séparés et blindés pour le circuit d'électrodes et pour le circuit magnétique. Nous recommandons d'utiliser ici les types de câbles 2 x LiYCY 2 x 1,0 mm² (2 x 0.0016 pouces2).

La longueur de câble maximum entre le capteur de mesure et le convertisseur de mesure ne doit pas dépasser 50 m (164 pieds) et dépend de la conductivité du fluide à mesurer. Vous devez également tenir compte du guidage de la canalisation. Les câbles de transfert de signaux doivent être à l'abri des vibrations et être protégés contre les champs magnétiques rayonnés importants. En cas de doute, le câble de capteur doit être posé dans des tuyaux en acier mis à la terre.

____________________________________________________________

__ Notice d'utilisation

· La responsabilité pour ces capteurs de mesure en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l'exploitant. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments du capteur de mesure entrant en contact avec les fluides soient adaptés aux fluides du processus utilisés. 

· Avant de remplacer le tube de mesure, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes.

· L’appareil devra uniquement être utilisé avec la pression et les limites de tension indiquées dans la notice d’utilisation.

· L'appareil est conforme aux spécifications selon l'article 3 alinéa 3 de la directive Equipement sous pression 97/23/CE. Les fluides autorisés les plus dangereux sont les liquides du groupe 1.

· Si la température de surface > 70°C, il faudra prévoir une protection contre les contacts accidentels. Celle-ci sera conçue de manière à empêcher le dépassement de la température ambiante admissible.

· Les charges extérieures ne devront pas influer sur le capteur de mesure. 

· Les appareils sont principalement prévus pour une utilisation sous charge statique.

· Pour plus de précisions, reportez-vous au document "Information système mag-flux pour la mesure de débit magnéto-inductive"



__   Caractéristiques techniques
	Domaine d'utilisation
	voir page 1

	Mode opératoire
	voir page 1

	Principe de mesure
	Champ continu cyclique (CC)

	Entrée
	

	Diamètre nominal
	DN 15 – DN 100

	Précision de mesure
	

	Ecart de mesure
	± 0,5 % de la valeur de mesure

de 0,25 m/s à 10 m/s

	Reproductibilité
	± 0,15 % de la valeur de mesure 

de 0,25 m/s à 10 m/s

	Conditions d'utilisation
	

	Position de montage
	verticale ou horizontale

	Température ambiante admissible
	-15°C - 50°C / 5 – 122°F

	Température de service admissible
	-15°C - 60°C / 5 – 140°F

	Limites de pression/ température pour les raccords en PVC (DIN 8062)
	Température
	Pression maxi

	
	°C
	°F
	Bar
	Psi

	
	10
	50
	18
	261

	
	20
	68
	16
	232

	
	30
	86
	13
	189

	
	40
	104
	10
	145

	
	50
	122
	6
	87

	
	60
	140
	4
	58

	Limites de pression/ température pour les raccords en PVDF (DIN 8062)
	Température
	Pression maxi

	
	°C
	°F
	Bar
	Psi

	
	10
	50
	18
	261

	
	20
	68
	16
	232

	
	30
	86
	13
	189

	
	40
	104
	11
	160

	
	50
	122
	9
	131

	
	60
	140
	8
	116

	Classe de protection
	IP 67 (NEMA 4x) / 

en option IP 68 (NEMA 6)

	Conditions pour le fluide à mesurer

Conductivité minimale

Vitesse d'écoulement
	> 20 μS/cm à 5m

   Longueur du câble du capteur

0,25 – 12 m/s

	Caractéristiques constructives
	

	Version

Raccord
	Enveloppe extérieure en acier nickelé

Raccord sans bride (sandwich)

	Poids
	voir plan coté

	Introduction du câble
	solidement fixé, longueur 5m

	Matériau

· Tube gradué

· Boîtier du capteur

· Branchement des processus

· Joint du tube de mesure

· Joint de l'enveloppe extérieure
	PVC ou PVDF

Acier nickelé

Inox W. mat. n° 1.4305, 

matériaux spéciaux

viton

perbunan (NBR)

	Électrodes

· Matériau

· Construction

· Joint
	Inox W. mat. n° 1.4571,

Matériaux spéciaux

Electrode plate

Viton, matériaux spéciaux





__   Plan coté
[image: image1.png]



Figure 2 Capteur mag-flux S, cotes 

	Diamètre nominal
	L
	D
	Poids

	mm
	(pouces)
	mm
	(pouces)
	mm
	(pouces)
	kg
	(livres)

	15
	(½)
	74
	-2,91
	51
	-2,01
	1,4
	-3,09

	20
	(¾)
	74
	-2,91
	57
	-2,24
	1,4
	-3,09

	25
	-1
	74
	-2,91
	63,5
	-2,5
	1,4
	-3,09

	32
	(1¼)
	105
	-4,13
	73
	-2,87
	3
	-6,61

	40
	(1½)
	105
	-4,13
	82,5
	-3,25
	3
	-6,61

	50
	-2
	105
	-4,13
	95
	-3,74
	3
	-6,61

	65
	(2½)
	150
	-5,91
	114,3
	-4,5
	6,2
	-13,56

	80
	-3
	150
	-5,91
	127
	-5
	6,2
	-13,56

	100
	-4
	150
	-5,91
	146
	-5,75
	6,2
	-13,56


__   Références de commande


1. Axe de l'électrode


2. Câble du capteur





�EMBED Excel.Sheet.8���








	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 2 sur 2

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 2

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



_1318919476.xls
F5

		Capteur de débit magnéto-inductif

		mag-flux S

										M		A		G		5		4		1		0		-						A				0		-		0				A		0

		Matériau de tube de mesure et diemètre nominal

		• Tube de mesure en PVC, DN 15																								1		D

		• Tube de mesure en PVC, DN 20																								1		E

		• Tube de mesure en PVC, DN 25 / ANSI 1																								1		F

		• Tube de mesure en PVC, DN 32 / ANSI 1 1/4																								1		G

		• Tube de mesure en PVC, DN 40 / ANSI 1 1/2																								1		H

		• Tube de mesure en PVC, DN 50 / ANSI 2																								1		J

		• Tube de mesure en PVC, DN 65 / ANSI 2 1/2																								1		K

		• Tube de mesure en PVC, DN 80 / ANSI 3																								1		L

		• Tube de mesure en PVC, DN 100 / ANSI 4																								1		M

		• Tube de mesure en PVDF, DN 15																								2		D

		• Tube de mesure en PVDF, DN 20																								2		E

		• Tube de mesure en PVDF, DN 25 / ANSI 1																								2		F

		• Tube de mesure en PVDF, DN 32 / ANSI 1 1/4																								2		G

		• Tube de mesure en PVDF, DN 40 / ANSI 1 1/2																								2		H

		• Tube de mesure en PVDF, DN 50 / ANSI 2																								2		J

		• Tube de mesure en PVDF, DN 65 / ANSI 2 1/2																								2		K

		• Tube de mesure en PVDF, DN 80 / ANSI 3																								2		L

		• Tube de mesure en PVDF, DN 100 / ANSI 4																								2		M

		Werkstoff Messrohranschlüsse

		• m.n° 1.4305																														1

		• d'autres matériaux																														9

		Classe de protection

		• IP 67 / NEMA 5 (longueur de câble 5 m)																																						B

		• IP 68 / NEMA 6 (longoeur de câble 5 m)																																						C

		autres modèles:

		• Inscription en plaque de signal en anglais																																						B11

		• avec 3- points certificat de calibrage																																						B06

		• avec 6- points certificat de calibrage																																						B07

		• Matériau sans silicone																																						Y04

		• TAG plaque en inox																																						Y17






