[image: image1.wmf]F O N4

7ME5832-

0

0

0

-

0

A

W

0

Débitmètre à diaphragme

Cône de mesure: Trogamid

Flotteur: mat. no 1.4305/303

Contacts: sans

Diaphragme: PVC

Certificat d'étalonnage: sans

m³/h

(Usgpm)

1,2 à 6,0

(5,28 à 26,4)

A

A

2,0  à 10,0

(8,8 à 44,0)

A

B

3,2 à 16,0

(14,1  à 70,0)

A

C

2,0 à 10,0

(8,8 à 44,0)

B

A

3,0 à 15,0

(13,2 à 66,0)

B

B

5,0 à 25,0

(22,0 à 110,0)

B

C

3,2 à 16,0

(14,1 à 70,0)

C

A

6,0 à 30,0

(26,4 à 132,0)

C

B

8,0 à 40,0

(35,0 à 176,0)

C

C

9,0 à 45,0

(39,6 à 198,1)

C

D

5,0 à 25,0

(22,0 à 110,0)

D

A

10,0 à 50,0

(44,0 à 220,0)

D

B

13,0 à 65,0

(57,0 à 286,0)

D

C

15,0 à 75,0

(66,0 à 330,2)

D

D

10,0 à 50,0

(44,0 à 220,0)

E

A

16,0 à 80,0

(70,0 à 352,0)

E

B

20,0 à 100,0

(88,0 à 440,0)

E

C

24,0 à 120,0

(105,7 à 528,3)

E

D

13,0 à 65,0

(57,0 à 286,0)

F

A

24,0 à 120,0

(106,0 à 528,0)

F

B

32,0 à 160,0

(141,0 à 704,0)

F

C

39,0 à 195,0

(171,7 à 858,4)

F

D

20,0 à 100,0

(88,0 à 440,0)

G

A

32,0 à 160,0

(141,0 à 704,0)

G

B

50,0 à 250,0

(220,0 à 1100,0)

G

C

54,0 à 270,0

(237,7 à 1188,6)

G

D

34,0 à 170,0

(150,0 à 749,0)

H

A

60,0 à 300,0

(264,0 à 1321,0)

H

B

80,0 à 400,0

(352,0 à 1761,0)

H

C

99,0 à 495,0

(435,8 à 2179,0)

H

D

50,0 à 250,0

(220,0 à 1100,0)

J

A

80,0 à 400,0

(352,0 à 1761,0)

J

B

130,0 à 650,0

(572,0 à 2862,0)

J

C

150,0 à 750,0

(660,3 à 3301,6)

J

D

80,0 à 400,0

(352,0 à 1321,0)

K

A

120,0 à 600,0

(528,0 à 2642,0)

K

B

200,0 à 1000,0

(881,0 à 4403,0)

K

C

100,0 à 500,0

(440,0 à 2202,0)

L

A

200,0 à 1000,0

(881,0 à 4403,0)

L

B

270,0 à 1300,0

(1189,0 à 5724,0)

L

C

140,0 à 700,0

(616,0 à 3082,0)

M

A

240,0 à 1200,0

(1057,0 à 5284,0)

M

B

320,0 à 1600,0

(1409,0 à 7045,0)

M

C

Diam.

nom.

Etendue de mesure

  DN 40

   (1 1/2")

  DN 50

   (2")

  DN 65

   (2 1/2")

  DN 80

   (3")

  DN 100

(4")

  DN 300

(12")

  DN 350

(14")

  DN 400

(16")

  DN 125

(5")

  DN 150

(6")

  DN 200

(8")

  DN 250

(10")





[image: image2.wmf]F O N4

7ME5832-

Z

-

Débitmètre à diaphragme

Cône de mesure

 Trogamid

0

 Polysulfon

1

Diametre nominal

 DN 40 (1 1/2")

A

 DN 50 (2")

B

 DN 65 (2 1/2")

C

 DN 80 (3")

D

 DN 100 (4")

E

 DN 125 (5")

F

 DN 150 (6")

G

 DN 200 (8")

H

 DN 250 (10")

J

 DN 300 (12")

K

 DN 350 (14")

L

 DN 400 (16")

M

Flotteur

 mat. no 1.4305/303

0

 mat. no 1.4571/316Ti

1

 mat. no 1.4571/316Ti avec aiment

2

 PVC lesté

3

 PVC lesté avec aimant

4

Norme de raccordement

1

2

Contacts (uniquement avec flotteurs à aimant)

 sans

0

 contact K 18/A (ferme si le niveau inférieur à limite)

1

 contact K 18/B (ferme si le niveau supérieur à limite)

2

 2 contacts K 18/A

3

 2 contacts K 18/B

4

 1 contact pour K 18/A et K 18/B

5

by-pass / Diaphragme

 PVC / PVC

A

W

 PP / PP

P

W

 PVC / Ac. Inox mat. no 1.4571

B

 PP / Ac. Inox mat. no 1.4571

Q

  Diam. nom. DN 40 (1 1/2")

A

  Diam. nom. DN 50 (2")

B

  Diam. nom.DN 65 (2 1/2")

C

  Diam. nom. DN 80 (3")

D

  Diam. nom. DN 100 (4")

E

  Diam. nom. DN 125 (5")

F

  Diam. nom. DN 150 (6")

G

  Diam. nom. DN 200 (8")

H

  Diam. nom. DN 250 (10")

J

  Diam. nom. DN 300 (12")

K

  Diam. nom. DN 350 (14")

L

  Diam. nom. DN 400 (16")

M

Certificat d'étalonnage

 sans

0

 avec certif. d'étalonnage

1

Autres exécutions

Compléter le n° de réf. par "

-Z

" et ajouter la réf. Abrégée

Y01

Fluide à mesurer

indication en texte clair:

fluide, étendue de mesure, unité, 

masse volum., viscosité, coeff. de viscosité

température et pression de service

Y04

Exécution sans silicone

Y05

Fluide à mesurer eau

Viscosité: 1 mPa.s (cp)

Masse vol.: 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft

Y99

Exécution spéciale

indication en texte clair

 EN 1092-1 (BS 4504)

 ANSI B 16.5 RF




[image: image3.wmf] 





[image: image4.wmf]F O N4

7ME5832-

Z

-

Débitmètre à diaphragme

Cône de mesure

 Trogamid

0

 Polysulfon

1

Diametre nominal

 DN 40 (1 1/2")

A

 DN 50 (2")

B

 DN 65 (2 1/2")

C

 DN 80 (3")

D

 DN 100 (4")

E

 DN 125 (5")

F

 DN 150 (6")

G

 DN 200 (8")

H

 DN 250 (10")

J

 DN 300 (12")

K

 DN 350 (14")

L

 DN 400 (16")

M

Flotteur

 mat. no 1.4305/303

0

 mat. no 1.4571/316Ti

1

 mat. no 1.4571/316Ti avec aiment

2

 PVC lesté

3

 PVC lesté avec aimant

4

Norme de raccordement

1

2

Contacts (uniquement avec flotteurs à aimant)

 sans

0

 contact K 18/A (ferme si le niveau inférieur à limite)

1

 contact K 18/B (ferme si le niveau supérieur à limite)

2

 2 contacts K 18/A

3

 2 contacts K 18/B

4

 1 contact pour K 18/A et K 18/B

5

by-pass / Diaphragme

 PVC / PVC

A

W

 PP / PP

P

W

 PVC / Ac. Inox mat. no 1.4571

B

 PP / Ac. Inox mat. no 1.4571

Q

  Diam. nom. DN 40 (1 1/2")

A

  Diam. nom. DN 50 (2")

B

  Diam. nom.DN 65 (2 1/2")

C

  Diam. nom. DN 80 (3")

D

  Diam. nom. DN 100 (4")

E

  Diam. nom. DN 125 (5")

F

  Diam. nom. DN 150 (6")

G

  Diam. nom. DN 200 (8")

H

  Diam. nom. DN 250 (10")

J

  Diam. nom. DN 300 (12")

K

  Diam. nom. DN 350 (14")

L

  Diam. nom. DN 400 (16")

M

Certificat d'étalonnage

 sans

0

 avec certif. d'étalonnage

1

Autres exécutions

Compléter le n° de réf. par "

-Z

" et ajouter la réf. Abrégée

Y01

Fluide à mesurer

indication en texte clair:

fluide, étendue de mesure, unité, 

masse volum., viscosité, coeff. de viscosité

température et pression de service

Y04

Exécution sans silicone

Y05

Fluide à mesurer eau

Viscosité: 1 mPa.s (cp)

Masse vol.: 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft

Y99

Exécution spéciale

indication en texte clair

 EN 1092-1 (BS 4504)

 ANSI B 16.5 RF





[image: image5.wmf]F O N4

7ME5832-

0

0

0

-

0

A

W

0

Débitmètre à diaphragme

Cône de mesure: Trogamid

Flotteur: mat. no 1.4305/303

Contacts: sans

Diaphragme: PVC

Certificat d'étalonnage: sans

m³/h

(Usgpm)

1,2 à 6,0

(5,28 à 26,4)

A

A

2,0  à 10,0

(8,8 à 44,0)

A

B

3,2 à 16,0

(14,1  à 70,0)

A

C

2,0 à 10,0

(8,8 à 44,0)

B

A

3,0 à 15,0

(13,2 à 66,0)

B

B

5,0 à 25,0

(22,0 à 110,0)

B

C

3,2 à 16,0

(14,1 à 70,0)

C

A

6,0 à 30,0

(26,4 à 132,0)

C

B

8,0 à 40,0

(35,0 à 176,0)

C

C

9,0 à 45,0

(39,6 à 198,1)

C

D

5,0 à 25,0

(22,0 à 110,0)

D

A

10,0 à 50,0

(44,0 à 220,0)

D

B

13,0 à 65,0

(57,0 à 286,0)

D

C

15,0 à 75,0

(66,0 à 330,2)

D

D

10,0 à 50,0

(44,0 à 220,0)

E

A

16,0 à 80,0

(70,0 à 352,0)

E

B

20,0 à 100,0

(88,0 à 440,0)

E

C

24,0 à 120,0

(105,7 à 528,3)

E

D

13,0 à 65,0

(57,0 à 286,0)

F

A

24,0 à 120,0

(106,0 à 528,0)

F

B

32,0 à 160,0

(141,0 à 704,0)

F

C

39,0 à 195,0

(171,7 à 858,4)

F

D

20,0 à 100,0

(88,0 à 440,0)

G

A

32,0 à 160,0

(141,0 à 704,0)

G

B

50,0 à 250,0

(220,0 à 1100,0)

G

C

54,0 à 270,0

(237,7 à 1188,6)

G

D

34,0 à 170,0

(150,0 à 749,0)

H

A

60,0 à 300,0

(264,0 à 1321,0)

H

B

80,0 à 400,0

(352,0 à 1761,0)

H

C

99,0 à 495,0

(435,8 à 2179,0)

H

D

50,0 à 250,0

(220,0 à 1100,0)

J

A

80,0 à 400,0

(352,0 à 1761,0)

J

B

130,0 à 650,0

(572,0 à 2862,0)

J

C

150,0 à 750,0

(660,3 à 3301,6)

J

D

80,0 à 400,0

(352,0 à 1321,0)

K

A

120,0 à 600,0

(528,0 à 2642,0)

K

B

200,0 à 1000,0

(881,0 à 4403,0)

K

C

100,0 à 500,0

(440,0 à 2202,0)

L

A

200,0 à 1000,0

(881,0 à 4403,0)

L

B

270,0 à 1300,0

(1189,0 à 5724,0)

L

C

140,0 à 700,0

(616,0 à 3082,0)

M

A

240,0 à 1200,0

(1057,0 à 5284,0)

M

B

320,0 à 1600,0

(1409,0 à 7045,0)

M

C

Diam.

nom.

Etendue de mesure

  DN 40

   (1 1/2")

  DN 50

   (2")

  DN 65

   (2 1/2")

  DN 80

   (3")

  DN 100

(4")

  DN 300

(12")

  DN 350

(14")

  DN 400

(16")

  DN 125

(5")

  DN 150

(6")

  DN 200

(8")

  DN 250

(10")


Fig. 1 Débitmètre à diaphragme F O N4

__   Domaine d‘application

Le débitmètre à diaphragme F O N4 sert à mesurer le débit d’écoulement de fluides transparents dans des conduites fermées. L’utilisateur peut choisir le lieu et la position de montage et le sens d’écoulement du capteur. En option, le débitmètre peut servir à surveiller le débit lorsqu’il est équipé de contacts de fin de cours.

__   Fonctionnement et Architecture

Les composants principaux du débitmètre à diaphragme F 0 N4 sont les suivants : un diaphragme faisant office de capteur et un flotteur ser​vant à afficher la valeur mesurée. Une différence de pression est établie par le diaphragme, monté entre deux brides dans le cou​rant principal de la conduite. Par le biais d’un by-pass, cette pression différentielle entraîne un débit volumétrique dans un débitmètre à flotteur. La position en hauteur du flotteur indique le débit. 
L’arête de lecture est constituée par la partie du flotteur ayant le plus grand diamètre.

__   Particularités

·  
Adapté à n’importe quelle position de montage sans altérer la précision de mesure

·  
Satisfait les exigences relatives au traitement et à la désinfection des piscines et bassins (DIN 19 643)

·  
Simplicité de montage

·  
Visualisation directe du débit dans le courant secondaire.

__   Montage et mise en service

· Les règles  DIN EN ISO 5167 relatives aux débitmètres ne s’appliquent pas seulement à l’exécution des appareils à diaphragme, elles présupposent également  un montage en bonne et due forme, afin que les facteurs d’insécurité indiqués puissent être pris en considération. Un montage conformément aux stipulations de la norme doit être prévu dès la planification de la conduite. Dans ce contexte, il convient notamment de veiller à ce que le débitmètre à diaphragme soit monté sur un tronçon recticligne relativement long. Coudes, vannes et dispositifs similaires doivent être montés à une distance suffisamment grande du débitmètre, afin de garantir  la tranquilisation de l’écoulement. Les débitmètres à diaphragme de diamètre important sont particulièrement sensibles aux perturbations de l’écoulement. 




· Orienter l’arête vive du diaphragme (marquage +) en direction de l’arrivée de fluide.

· Monter le capteur de pression différentielle et les joints d’étanchéité en le centrant entre les brides de la conduite et serrer uniformément les vis.

· Desserrer l’écrou-chapeau (G2) et positionner la partie indicateur à la verticale vers le bas puis resserrer l’écrou-chapeau.

· Lors de leur première mise en service, les flotteurs à aimants et interrupteurs à contact doivent être placés directement sur le contact pour la polarisation.

__ Entretien
Un encrassement, notamment dans la zone du diaphragme sur flux dérivé peuvent provoquer des erreurs de mesure. Il est possible de démonter et nettoyer ce diaphragme, sans interrompre le courant principal, si les robinets à boisseau ont été fermés au préalable.

__   Contacts

Le système de contacts bistables se compose de lames ressorts qui sont scellées dans un petit tube en verre rempli d’un gaz protecteur. Les lames ressorts du contact sont polarisées par un aimant à ajustage fixe de manière à présenter un comportement bistable.

Des contacts peuvent être montés ultérieurement si les flotteurs sont utilisés avec des aimants intégrés.

Deux contacts sont disponibles au choix :

· K18 A :  fermeture du contact en cas de niveau inférieu au seuil  limite

· K18 B :  fermeture du contact en cas de niveau supérieur au seuil limite

[image: image6.png]



Fig. 2 Principe de mesure

___________________________________________________________

__ Caractéristiques techniques F O N4

	Domaine d’application
	cf. page 1

	Fonctionnement et architecture
	 cf. page 1

	Principe de mesure
	Diaphragme servant de capteur de pression différentielle avec débitmètre à flotteur sur flux dérivé


	Entrée
	

	Débit
	Indifférent

	Conditions d’utilisation


	

	Conditions ambiantes


	

	Limites température et pression


	

	· pour eau et fluides non corrosifs

	( 40°C (104°F)  10 bar (145 psi)
50 °C (122°F)   6,25 bar (90,65psi)
60 °C (140 °F)  2,5 bar (36,25 psi)

	· pour fluides corrosifs
	( 20°C (68°F)  10 bar (145 psi)
40 °C (104°F)    4 bar (58 psi)
60°C (140 °F)    1 bar (14,5 psi)

	Conditions pour milieu de mesure
	

	· Précision de mesure
	± 2% de la valeur en fin d’échelle

	· Etendue de mesure
	cf.  tableau à droite

	  - pour fluides


	1,2 à 1.600 m³/h
(5,28 à 7.045 USgpm)
une échelle spéciale est proposée pour les fluides d’une masse volumique différente à 1 kg/l
(62,43 lb/cu.ft)

	· Unité de mesure
	m³/h

	Limites de viscosité pour toutes les étendues de mesure
	1,0 à 1,3 mPa.s (cp)

	Caractéristiques de construction
	

	Raccordements des tuyaux de mesure
	Anneau enfichable entre les brides DIN du palier de pression nominale PN 10 (145 psi) DN 40 (1½") à DN 400/16“ (EN 1092-1)

	Tronçons entrée et sortie
	Selon DIN EN ISO 5167,  voir aussi delta p: Tronçons amont et aval , page 5

	Matières des composants en contact avec le fluide à mesurer




	

	· Anneau enfichable
	PVC / PP

	· Orifice de mesure
	PVC, PP,  en option acier inox mat. n° 1.4571/316Ti

	· Cône de mesure
	Trogamid T pour l’eau jusqu’à 50°C (122 °F), autrement jusqu’à 60°C (140 °F) ou Polysulfon jusqu’à 60°C (140 °F)

	· Robinets à boisseau
	PVC / PP

	· Conduites de raccordement
	PVC / PP

	· Flotteur
	inox mat. n° 1.4305/303, en option: inox mat. n° 1.4571/ 316Ti, PVC

	· Butées
	Polysulfon

	· Joints d’étanchéité
	Perbunan/Neopren

	· Orifice de mesure du flux dérivé
	inox mat. n° 1.4571/316Ti, en option PVC

	Certificats et homologations
	

	Classification selon la directive  Equipements sous pression
(DGRL 97/23/CE)
	Pour fluides du groupe 2;
satisfait aux exigences selon l’article 3,  al. 3 (des règles de l’art en usage RAU)

	
	

	
	

	Contacts
	

	K18 A
	Fermeture du contact si niveau inférieur à la valeur limite

	K 18 B
	Fermeture du contact si le niveau supérieur à la valeur limite


	Boîtier/Connecteur
	PP/PA 6

	Matière du contact
	Rhodium

	Degré de protection
	IP 65

	Température ambiante
	-20 bis +60 °C (-4 bis 140°F)

	Nbre de cycles de connection max.
	5/min

	Puiss. de coupure max. K18 A/B
	AC 250 V/0,5 A/10 VA

DC 250 V/0,5 A/5 W

Puissance pour charge ohmique, circuit de protection nécessaire pour charge inductive.

	DN
	L
mm (inch)
	øD
mm (inch)

	     40 (1 1/2")
	 269 (10,59)
	     88 (3,46)

	     50 (2")
	 276 (10,87)
	    102 (4,02)

	     65 (2 1/2")
	 286 (11,26)
	    122 (4,80)

	     80 (3")
	 294 (11,57)
	    138 (5,43)

	   100 (4")
	 304 (11,97)
	    158 (6,22)

	   125 (5")
	 319 (12,56)
	    188 (7,40)

	   150 (6")
	 331 (13,03)
	    212 (8,35)

	   200 (8")
	 359 (14,13) 
	    268 (10,55)

	   250 (10")
	 385 (15,16)
	    320 (12,60)

	   300 (12")
	 410 (16,14)
	    370 (14,57)

	   350 (14")
	 444 (17,48)
	    430 (16,93)

	   400 (16")
	 466 (18,35)
	    482 (18,98)


[image: image7.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS




Fig. 3 F O N4, cotes en mm (pouce)

____________________________________________________________

__ Consignes d’utilisation

L’exploitant assume l’entière responsabilité de l’utilisation de cet appareil conformément à sa convenance et à sa destination de même qu’il assume la responsabilité de tout endommagement éventuel des matières utilisées pour le débitmètre à la suite d’une corrosion due au milieu à mesurer. 

Il est notamment indispensable de s’assurer que les matières du débitmètre peuvent entrer en contact avec les milieux de process utilisés. 

L’appareil ne doit être mis en service que dans les limites de pression et de tension indiquées dans les instructions de service. Avant de remplacer les tubes de mesure, vérifier que l’appareil est vide de tout milieu dangereux et qu’il est hors pression. Les débitmètres sont principalement prévus pour une utilsation sous charge statique. 

Le débitmètre ici décrit satisfait aux exigences de l’article 3, alinéa 3 de la directive 97/23/CE relative aux équipements sous pression. Il ne doit être utilisé que pour les fluides de la classe 2.

___________________________________________________________

__ Etendues de mesure pour fluides
	Diametre nominal
	Etendue de mesure
	Pression
	Rapport des
	Poids

	
	
	(Pression d’admission>=0,5bar(7,25psi))
	consommée
	diamètres
	
	

	DN
	(inch)
	m3/h
	(Usgpm)
	∆p mbar
	(psi)
	ß
	kg
	(lb)

	
	
	1,2 à 6,0
	(5,28 à 26,4)
	335
	(4,86)
	0,48
	
	

	40
	(1 1/2)
	2,0 à 10,0
	(8,8 à 44,0)
	275
	(3,99)
	0,60
	1,5
	(3,31)

	
	
	3,2 à 16,0
	(14,1 à 70,0)
	200
	(2,90)
	0,73
	
	

	
	
	2,0  à 10,0
	(8,8 à 44,0)
	330
	(4,79)
	0,49
	
	

	50
	(2)
	3,0  à 15,0
	(13,2 à 66,0)
	280
	(4,06)
	0,59
	1,6
	(3,53)

	
	
	5,0  à 25,0
	(22,0 à 110,0)
	200
	(2,90)
	0,73
	
	

	65
	
	3,2 à 16,0
	(14,1 à 70,0)
	330
	(4,79)
	0,48
	1,8
	(3,97)

	
	(2 1/2)
	6,0 à 30,0
	(26,4 à 132,0)
	250
	(3,63)
	0,64
	
	

	
	
	8,0 à 40,0
	(35,0 à 176,0)
	210
	(3,05)
	0,72
	
	

	
	
	9,0 à 45,0
	(39,6 à 198,1)
	200
	(2,90)
	0,75
	
	

	80
	
	5,0  à 25,0
	(22,0 à 110,0)
	330
	(4,79)
	0,49
	1,9
	(4,19)

	
	(3)
	10,0 à 50,0
	(44,0 à 220,0)
	240
	(3,48)
	0,66
	
	

	
	
	13,0 à 65,0
	(57,0 à 286,0)
	200
	(2,90)
	0,74
	
	

	
	
	15,0 à 75,0
	(66,0 à 330,2)
	190
	(2,76)
	0,78
	
	

	100
	
	10,0 à 50,0
	(44,0 à 220,0 )
	300
	(4,35)
	0,55
	2,0
	(4,41)

	
	(4)
	16,0 à 80,0
	(70,0 à 352,0)
	235
	(3,41)
	0,67
	
	

	
	
	20,0 à 100,0
	(88,0 à 440,0)
	200
	(2,90)
	0,73
	
	

	
	
	24,0 à 120,0
	(105,7 à 528,3)
	190
	(2,76)
	0,78
	
	

	125
	
	13,0 à 65,0
	(57,0 à 286,0)
	325
	(4,71)
	0,50
	2,3
	(5,07)

	
	(5)
	24,0 à120,0
	(106,0 à 528,0)
	245
	(3,55)
	0,66
	
	

	
	
	32,0 à 160,0
	(141,0 à 704,0)
	200
	(2,90)
	0,74
	
	

	
	
	39,0 à 195,0
	(171,7 à 858,4)
	190
	(2,76)
	0,79
	
	

	150
	
	20,0 à 100,0
	(88,0 à 440,0)
	315
	(4,57)
	0,52
	2,5
	(5,51)

	
	(6)
	32,0 à 160,0
	(141,0 à 704,0)
	245
	(3,55)
	0,64
	
	

	
	
	50,0 à 250,0
	(220,0 à 1100,0)
	180
	(2,61)
	0,76
	
	

	
	
	54,0 à 270,0
	(237,7 à 1188,6)
	175
	(2,54)
	0,78
	
	

	200
	
	34,0 à 170,0
	(150,0 à 749,0)
	320
	(4,64)
	0,51
	3,1
	(6,83)

	
	(8)
	60,0 à 300,0
	(264,0 à 1321,0)
	250
	(3,63)
	0,65
	
	

	
	
	80,0 à 400,0
	(352,0 à 1761,0)
	200
	(2,90)
	0,73
	
	

	
	
	99,0 à 495,0
	(435,8 à 2179,0)
	185
	(2,68)
	0,79
	
	

	250
	
	50,0 à 250,0
	(220,0 à 1100,0)
	250
	(3,63)
	0,50
	3,5
	(7,72)

	
	(10)
	80,0 à 400,0
	(352,0 à 1761,0)
	270
	(3,92)
	0,61
	
	

	
	
	130,0 à 650,0
	(572,0 à 2862,0)
	200
	(2,83)
	0,74
	
	

	
	
	150,0 à 750,0
	(660,3 à 3301,6)
	190
	(2,76)
	0,78
	
	

	
	
	80,0 à 400,0
	(352,0 à 1761,0)
	315
	(4,57)
	0,52
	
	

	300
	(12)
	120,0 à 600,0
	(528,0 à 2642,0)
	265
	(3,84)
	0,62
	4,1
	(9,04)

	
	
	200,0 à 1000,0
	(881,0 à 4403,0)
	180
	(2,61)
	0,76
	
	

	
	
	100,0 à 500,0
	(440,0 à 2202,0)
	325
	(4,71)
	0,50
	
	

	350
	(14)
	200,0 à 1000,0
	(881,0 à 4403,0)
	235
	(3,41)
	0,67
	5,1
	(11,24)

	
	
	270,0 à 1300,0
	(1189,0 à 5724,0)
	190
	(2,76)
	0,75
	
	

	
	
	140,0 à 700,0
	(616,0 à 3082,0)
	320
	(4,64)
	0,51
	
	

	400
	(16)
	240,0 à 1200,0
	(1057,0 à 5284,0)
	250
	(3,63)
	0,65
	5,8
	(12,79)

	
	
	320,0 à 1600,0
	(1409,0 à 7045,0)
	200
	(2,90)
	0,73
	
	


[image: image8.wmf] 


[image: image9.jpg]Robinet a boisseau

478(18.82)






__________________________________________________________

__ Références de commande F O N4

      Standard étendue de mesure



__________________________________________________________

__ Références de commande F O N4
      Etendue de mesure spécial /
      Version spécial


_________________________________________

__ Tronçons d’entrée et de sortie

Etendues de mesure standard pour fluide (p = 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft), viscosité 1 mPa·s (1 cp))








� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





Valeurs minimales pour tronçons de tubes rectilignes de tranquilisation correspondant à un multiple du diamètre du tube D selon DIN EN ISO 5167





 �
Rapport d’ouverture m�
0,01�
0,04�
0,06�
0,09�
0,12�
0,16�
0,20�
0,25�
0,30�
0,36�
0,42�
0,49�
0,56�
�
 �
Rapport des diam. ß�
0,10�
0,20�
0,25�
0,30�
0,35�
0,40�
0,45�
0,50�
0,55�
0,60�
0,65�
0,70�
0,75�
�
Inserts en amont du doseur�
Longueur minimale de tube rectiligne nécessaire Entrée�
�
Coude à 90° ou raccord en T�
10 (6)�
10 (6)�
10 (6)�
10 (6)�
12 (6)�
14 (7)�
14 (7)�
14 (7)�
16 (8)�
18 (9)�
22 (11)�
28 (14)�
36 (18)�
�
Deux ou plusieurs coudes à 90°�
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
�
  à  même niveau�
14 (7)�
14 (7)�
14 (7)�
16 (8)�
16 (8)�
18 (9)�
18 (9)�
20 (10)�
22 (11)�
26 (13)�
32 (16)�
36 (18)�
42 (21)�
�
  à niveau différents�
34 (17)�
34 (17)�
34 (17)�
34 (17)�
36 (18)�
36 (18)�
38 (19)�
40 (20)�
44 (22)�
48 (24)�
54 (27)�
62 (31)�
70 (35)�
�
Raccord de réduction (de 2 D à D�
5�
5�
5�
5�
5�
5�
5�
6 (5)�
8 (5) �
9 (5)�
11 (6)�
14 (7)�
22 (11)�
�
sur une longueur de 1,5 D à 3 D)�
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
�
Diffuseur (de 0,5 D à D sur une�
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
�
longueur de 1 D à 2 D)�
16 (8)�
16 (8)�
16 (8)�
16 (8)�
16 (8)�
16 (8)�
17 (9)�
16 (9)�
20 (10)�
22 (11)�
25 (13)�
30 (15)�
38 (19)�
�
Vanne, complètement ouverte�
18 (9)�
18 (9)�
18 (9)�
18 (9)�
18 (9)�
20 (10)�
20 (10)�
20 (11)�
24 (12)�
26 (13)�
28 (14)�
32 (16)�
36 (18)�
�
Robinet-vanne, complètement ouvert�
12 (6)�
12 (6)�
12 (6)�
12 (6)�
12 (6)�
12 (6)�
12 (6)�
12 (6)�
14 (7)�
14 (7)�
16 (8)�
20 (10)�
24 (12)�
�
Pour toutes les exécutions de �
Longueur de tube rectiligine nécessaire à la Sortie�
�
robinetterie�
4 (2)�
4 (2)�
4 (2)�
5 (2,5)�
5 (2,5)�
6 (3)�
6 (3)�
6 (3)�
6 (3)�
7 (3,5)�
7 (3,5)�
7 (3,5)�
8 (4)�
�
Défauts de montage�
Tronçon de tube rectiligne requis à l’Entrée (pour tous les rapports de diamètre ß)�
�
Diminution abrupte symétrique �
 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
de diamètre avec�
30 (15)�
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
Rapport de diamètre >= 0,5�
 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Poche thermomètre�
 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
<= 0,03 D�
5 (3)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
0,03 D à 0,13 D�
20 (10)�
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
Valeurs sans parenthèse:�
Valable pour diaphragmes; tubes et tubes de Venturi; longueur de tube à la sortie mesurée à partir de la fin du diffuseur�
�
Valeurs entre parenthèses:�
Valable pour diaphragmes; tubes et tubes de Venturi; Ce faisant il faut en dehors du facteur d’insécurité relative selon DIN EN ISO 5167, septembre 1995, également ajouter un facteur d’insécurité arithmétique suppl. de ±0,5% .�
�
Les indications pour raccords en T valent pour les raccords den T à  l’entrée, lorsque le courant est scindé en deux parties et les mesures effectuées sur un courant partiel. �A l’aval des raccords en T, les deux courants partiels confluent en engendrant un tourbillon qui requiert des tronçons d’entrée relativement longs.�
�






� EMBED Word.Picture.8  ���














	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Telefon +49(0)241 41369 – 0
	
	Telefax +49(0)241 41369 – 40
	Seite 2 von 5

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Tél. +49(0)241 41369 – 0
	
	Fax +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 de 5

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



_1293443041.xls
Tabelle1

		F O N4						7ME5832-		0						0		0		-		0		A		W		0

		Débitmètre à diaphragme

		Cône de mesure: Trogamid

		Flotteur: mat. no 1.4305/303

		Contacts: sans

		Diaphragme: PVC

		Certificat d'étalonnage: sans

		Diam.
nom.		Etendue de mesure

				m³/h		(Usgpm)

		DN 40
   (1 1/2")		1,2 à 6,0		(5,28 à 26,4)						A		A

				2,0  à 10,0		(8,8 à 44,0)						A		B

				3,2 à 16,0		(14,1  à 70,0)						A		C

		DN 50
   (2")		2,0 à 10,0		(8,8 à 44,0)						B		A

				3,0 à 15,0		(13,2 à 66,0)						B		B

				5,0 à 25,0		(22,0 à 110,0)						B		C

		DN 65
   (2 1/2")		3,2 à 16,0		(14,1 à 70,0)						C		A

				6,0 à 30,0		(26,4 à 132,0)						C		B

				8,0 à 40,0		(35,0 à 176,0)						C		C

				9,0 à 45,0		(39,6 à 198,1)						C		D

		DN 80
   (3")		5,0 à 25,0		(22,0 à 110,0)						D		A

				10,0 à 50,0		(44,0 à 220,0)						D		B

				13,0 à 65,0		(57,0 à 286,0)						D		C

				15,0 à 75,0		(66,0 à 330,2)						D		D

		DN 100
(4")		10,0 à 50,0		(44,0 à 220,0)						E		A

				16,0 à 80,0		(70,0 à 352,0)						E		B

				20,0 à 100,0		(88,0 à 440,0)						E		C

				24,0 à 120,0		(105,7 à 528,3)						E		D

		DN 125
(5")		13,0 à 65,0		(57,0 à 286,0)						F		A

				24,0 à 120,0		(106,0 à 528,0)						F		B

				32,0 à 160,0		(141,0 à 704,0)						F		C

				39,0 à 195,0		(171,7 à 858,4)						F		D

		DN 150
(6")		20,0 à 100,0		(88,0 à 440,0)						G		A

				32,0 à 160,0		(141,0 à 704,0)						G		B

				50,0 à 250,0		(220,0 à 1100,0)						G		C

				54,0 à 270,0		(237,7 à 1188,6)						G		D

		DN 200
(8")		34,0 à 170,0		(150,0 à 749,0)						H		A

				60,0 à 300,0		(264,0 à 1321,0)						H		B

				80,0 à 400,0		(352,0 à 1761,0)						H		C

				99,0 à 495,0		(435,8 à 2179,0)						H		D

		DN 250
(10")		50,0 à 250,0		(220,0 à 1100,0)						J		A

				80,0 à 400,0		(352,0 à 1761,0)						J		B

				130,0 à 650,0		(572,0 à 2862,0)						J		C

				150,0 à 750,0		(660,3 à 3301,6)						J		D

		DN 300
(12")		80,0 à 400,0		(352,0 à 1321,0)						K		A

				120,0 à 600,0		(528,0 à 2642,0)						K		B

				200,0 à 1000,0		(881,0 à 4403,0)						K		C

		DN 350
(14")		100,0 à 500,0		(440,0 à 2202,0)						L		A

				200,0 à 1000,0		(881,0 à 4403,0)						L		B

				270,0 à 1300,0		(1189,0 à 5724,0)						L		C

		DN 400
(16")		140,0 à 700,0		(616,0 à 3082,0)						M		A

				240,0 à 1200,0		(1057,0 à 5284,0)						M		B

				320,0 à 1600,0		(1409,0 à 7045,0)						M		C






_1313819995.xls
Tabelle1

		F O N4						7ME5832-						Z						-

		Débitmètre à diaphragme

		Cône de mesure

		Trogamid								0

		Polysulfon								1

		Diametre nominal

		DN 40 (1 1/2")										A

		DN 50 (2")										B

		DN 65 (2 1/2")										C

		DN 80 (3")										D

		DN 100 (4")										E

		DN 125 (5")										F

		DN 150 (6")										G

		DN 200 (8")										H

		DN 250 (10")										J

		DN 300 (12")										K

		DN 350 (14")										L

		DN 400 (16")										M

		Flotteur

		mat. no 1.4305/303														0

		mat. no 1.4571/316Ti														1

		mat. no 1.4571/316Ti avec aiment														2

		PVC lesté														3

		PVC lesté avec aimant														4

		Norme de raccordement

		EN 1092-1 (BS 4504)																1

		ANSI B 16.5 RF																2

		Contacts (uniquement avec flotteurs à aimant)

		sans																				0

		contact K 18/A (ferme si le niveau inférieur à limite)																				1

		contact K 18/B (ferme si le niveau supérieur à limite)																				2

		2 contacts K 18/A																				3

		2 contacts K 18/B																				4

		1 contact pour K 18/A et K 18/B																				5

		by-pass / Diaphragme

		PVC / PVC																						A		W

		PP / PP																						P		W

		PVC / Ac. Inox mat. no 1.4571																						B

		PP / Ac. Inox mat. no 1.4571																						Q

		Diam. nom. DN 40 (1 1/2")																								A

		Diam. nom. DN 50 (2")																								B

		Diam. nom.DN 65 (2 1/2")																								C

		Diam. nom. DN 80 (3")																								D

		Diam. nom. DN 100 (4")																								E

		Diam. nom. DN 125 (5")																								F

		Diam. nom. DN 150 (6")																								G

		Diam. nom. DN 200 (8")																								H

		Diam. nom. DN 250 (10")																								J

		Diam. nom. DN 300 (12")																								K

		Diam. nom. DN 350 (14")																								L

		Diam. nom. DN 400 (16")																								M

		Certificat d'étalonnage

		sans																										0

		avec certif. d'étalonnage																										1

		Autres exécutions

		Compléter le n° de réf. par "-Z" et ajouter la réf. Abrégée

		Y01		Fluide à mesurer

				indication en texte clair:

				fluide, étendue de mesure, unité,

				masse volum., viscosité, coeff. de viscosité

				température et pression de service

		Y04		Exécution sans silicone

		Y05		Fluide à mesurer eau

				Viscosité: 1 mPa.s (cp)

				Masse vol.: 1 kg/l (62,43 lb/cu.ft

		Y99		Exécution spéciale

				indication en texte clair






_1185623373.doc
[image: image2.png]Wirkdruckgeber mit
Messblende

Flansche der Rohrleitung
Schwebekérper-
Durchflussmesser /
Nebenstromblende e







[image: image1.wmf]


