[image: image33.png]MECE®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS




[image: image1.jpg]%




[image: image7.jpg]


RE 250 Débitmètre à flotteur
Mode d'emploi
Tous droits réservés. Toute reproduction par quelque procédé que ce soit de tout ou partie de la présente documentation est soumise à l'accord écrit par MECON Flow Control Systems GmbH.

Sous réserve de modification sans préavis.
Copyright 2012 by
MECON Flow Control Systems GmbH - Röntgenstraße 105 - 50169 Kerpen
Table des matières
1  Consignes de sécurité
4

1.1
Utilisation conforme
4

1.2
Certifications
5

1.3
Consignes de sécurité du fabricant
5
2  Installation et mode de fonctionnement 
6

2.1
Remarques en vue de l'installation
6

2.2
Installation
6


2.3
Mode de fonctionnement
8

2.4
Classification selon la directive Equipements sous pression (PED) (97/23/CE)
8

3  Mise en service
9

3.1
Appareil standard
9

3.2
Appareil avec sortie de courant (MEM)
9

3.3
Appareil avec commutateur de valeur limite
10
4  Service
11

4.1
Entreposage
11

4.2
Maintenance et nettoyage
11

4.3
Remplacement du flotteur
10

4.4
Remplacement de l'amortissement du flotteur
12

4.5
Retour de l'appareil au fabricant
13
5  Description de l'appareil
14

5.1
Contenu de la livraison
14

5.2
Versions de l'appareil
14

5.3
Plaque signalétique
16
6  Clé de désignation
17
7  Données techniques
21
8  Branchements électriques
28
1  Consignes de sécurité
1.1
Utilisation conforme
Les débitmètres à flotteur série RE 250 d'une longueur de montage ​standard de 250 mm (9,84 pouces) sont réalisés entièrement en métal, ce qui leur permet de mesurer les liquides et les gaz les plus divers dans les conduites fermées.

D'une construction robuste, ils sont également utilisables dans des conditions difficiles. Différents types de brides, revêtements et flotteurs satisfont aux exigences de l'industrie pharmaceutique et chimique.

Les appareils sont particulièrement indiqués pour les mesures de :

•
Eau
•
Liquides
•
Produits anti-corrosion et lubrifiants
•
Solvants
•
Vapeur saturée et surchauffée
•
Aliments, boissons et tabac
•
Gaz industriels
	[image: image8.jpg]NG




 
	Avertissement !

Seul l'exploitant est responsable de l'utilisation des appareils de mesure pour la finalité correspondante, du point de vue de leur adéquation, de l'utilisation conforme à leur destination et en particulier de la résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport à la substance à mesurer. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l’appareil de mesure entrant en contact avec les fluides sont adaptés aux fluides du processus.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'emploi non conforme ou incorrect de ces appareils.



	[image: image9.png]


[image: image10.jpg]


 
	Attention !

Les fluides de processus brûlants peuvent donner lieu à des surfaces brûlantes ! Des températures de surface supérieures à 70 °C peuvent causer des brûlures.

● Prenez les mesures de protection adéquates, par ex. avec une protection contre les contacts.

● Celle-ci sera conçue de manière à empêcher le dépassement de la température ambiante admissible sur l'appareil.

Attention !

Lorsque les appareils sont utilisés dans des zones ​explosives, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises ; veuillez vous référer à la documentation EX !


Aucune charge externe ne doit agir sur l'appareil de mesure. Les débitmètres sont initialement conçus pour les applications statiques.

L'appareil doit être utilisé uniquement dans les limites de pression et de tension spécifiées sur la plaque signalétique.

Avant de remplacer un appareil, il faudra vérifier que le débitmètre ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes.

1.2
Certifications
Marquage CE 

[image: image2.jpg]



Le fabricant atteste, en apposant la marque CE, que le débitmètre de type RE 250 respecte les exigences légales des directives CE suivantes concernées :

Les fluides autorisés les plus dangereux sont les gaz et les liquides du groupe 1
•
Directive Equipements sous pression 97/23/CE
(voir aussi point 2.4)
•
Directive basse tension 2006/95/CE *


•
Directive CEM (Compatibilité électromagnétique) 89/336/CEE
•
Recommandation NAMUR NE21 *

•
Directive ATEX 94/9/CE **
(* appareils comportant des composants électriques)

(** appareils destinés à être utilisés dans des zones explosives)

1.3
Consignes de sécurité du fabricant
Exclusion de responsabilité
Le fabricant n'est pas responsable des dommages quels qu'ils soient, résultant de l'utilisation de l'appareil, y compris, mais sans limitation, des dommages directs, indirects ou incidents et consécutifs.

La garantie, ainsi que nos conditions générales de vente, s'appliquent à chaque produit acquis auprès du fabricant, conformément à la documentation du produit.

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu des documents, y compris de cette exclusion de responsabilité et ne saurait être tenu pour responsable des conséquences éventuelles de ces modifications.

Responsabilité liée au produit et garantie
Seul l'exploitant est responsable de l'adéquation des appareils de mesure pour la destination prévue. La société Mecon GmbH décline toute responsabilité pour les conséquences d'une utilisation incorrecte, de modifications ou de réparations qui ont été entreprises par le client sans accord préalable. 

En cas de réclamations, les pièces donnant matière à réclamation doivent nous être retournées en l'absence de convention contraire.

Informations générales
Afin d'éviter que l'utilisateur ne soit blessé ou que l'appareil ne soit endommagé, il est nécessaire de lire attentivement les informations données dans cette notice d'utilisation avant de mettre en service l'appareil.

Ce manuel est destiné à permettre une installation correcte ainsi que l'exploitation et la maintenance des appareils. 

Les modèles spéciaux ainsi que les modèles adaptés aux applications ne sont pas visés par cette documentation.

2  Installation et mode de fonctionnement 
2.1
Remarques en vue de l'installation
	 (
	Information !

Tous les appareils ont fait l'objet d'une vérification fonctionnelle approfondie avant expédition. Vérifiez soigneusement dès la réception l'état extérieur de l'emballage ainsi que des indices de manipulations inappropriées.

Signalez les dommages éventuels auprès du transporteur et auprès de votre responsable clientèle. Le cas échéant, il conviendra de fournir une description du défaut en précisant le type et le numéro de série de l'appareil.

	 (
	Information !

Déballez soigneusement l'appareil pour éviter des dommages.

	 (
	Information !

Vérifiez à l'aide de la liste de colisage si la livraison est complète. Vérifiez à l'aide de la plaque signalétique si l'e débitmètre livré correspond à votre commande. Contrôlez en particulier, pour les appareils avec des composants électriques, si l'alimentation en tension correcte est indiquée.




2.2
Installation

Lors du montage des appareils dans le tuyau, tenez compte des points suivants :

●
Retirez la sécurité de transport de l'armature.

●
Vérifiez avant l'installation, que le flotteur dans l'armature peut bouger librement sans se bloquer. L'aiguille doit suivre sans friction le mouvement du flotteur.

●
Vérifiez que les accessoires tels que l'amortissement du gaz ou du liquide sont solidement installés dans l'armature.

●
Lorsque le flotteur est déplacé à la main sur la position finale, l'aiguille doit être au-dessus de la valeur finale de la graduation.
●
Le débitmètre doit être monté verticalement – avec le sens d'écoulement de bas en haut. Pour les instructions de montage, voir aussi la directive VDI/VDE 3513 partie 3.

●
Le montage dans la tuyauterie doit être réalisé sans tension ; par conséquent, les tuyaux doivent être positionnés et alignés en étant centrés.

●
Evitez une atmosphère corrosive ; assurer le cas échéant une ventilation.

●
Prévoyez une distance de montage d'au moins 200 mm avec les pièces susceptibles d'affecter les aimants, telles que les électrovannes, et les pièces ferromagnétiques, telles que les équerres en acier.

●
Respectez une distance d'au moins 300 mm entre les côtés de deux appareils montés l'un à côté de l'autre. La distance de montage des appareils peut être diminuée d'une longueur d'appareil avec un montage empilé.

●
Choisissez un lieu d'installation permettant une lecture fiable des valeurs indiquées et suffisamment de place pour les travaux de maintenance.

●
Il n'est pas nécessaire d'aménager un tronçon d'entrée devant l'appareil et un tronçon de sortie derrière lui dans le cas d'un profil d'écoulement linéaire. Dans le cas où le profil d'écoulement est fortement asymétrique, il peut être utile d'aménager des mesures supplémentaires (par ex. : des tronçons d'entrée, un redresseur d'écoulement) d'au moins 250 mm de longueur afin de garantir la précision de la mesure.

●
Il convient d'éviter de montage d'armature avec étranglement sur un côté devant l'appareil.

●
Veillez à la stabilité du montage de la tuyauterie afin d'éviter les vibrations et les oscillations sur l'appareil.

●
Le diamètre nominal de l'appareil et celui de la canalisation raccordée doivent être identiques.

●
Les vis et les joints utilisés doivent être choisis en fonction du niveau de pression du raccord et de la température du fluide.

●
Assurez-vous que l'ouverture de montage à l'intérieur de la canalisation correspond aux dimensions de l'appareil ainsi qu'aux deux joints.

●
La canalisation doit être nettoyée à l'air ou par rinçage avant de monter l'appareil.

●
La rugosité de la surface d'étanchéité des brides doit correspondre aux joints utilisés. 

●
N'utilisez pas de supports en acier sur l'appareil !
En outre, pour les appareils à revêtement PTFE :

●
Utilisez des joints dont les dimensions intérieures et extérieures correspondent à la bride d'emboîtement du débitmètre.

●
Serrez les vis en croix pour assurer l'étanchéité du raccord de processus. Les couples de serrage sont indiqués au tableau "Couples de serrage".

Spécificités pour la mesure des flux de gaz :

●
Les vannes doivent être disposées derrière l'appareil lorsque pabs (pression absolue) > 1,013 bars et généralement devant l'appareil lorsque pabs = 1,013 bars (écoulement libre).

●
Installez un dispositif d'étranglement juste derrière l'appareil de mesure afin d'éviter les oscillations de la compression pendant la mesure.

●
Afin d'éviter des mesures incorrectes, choisissez la disposition de telle manière que la pression de service dans l'appareil de mesure corresponde à la pression de référence du calibrage.

●
voir aussi Amortissement du flotteur, page 9 

Couples de serrage
Les vis des brides des appareils à revêtement PTFE peuvent être serrées avec les couples ci-après (conformément à la directive VDI/VDE 3513) :

	Raccord de processus
	Couple de serrage max.

	EN1092-1
	ANSI B16.5
	Nm
	ft(lbf

	15
	½”
	14
	10

	25
	1”
	14
	10

	40
	1 ½”
	25
	18

	50
	2”
	25
	18

	80
	3”
	35
	25

	100
	4”
	42
	30


Filtre magnétique
Les particules ferromagnétiques dans la substance de mesure en particulier, telles que les perles de soudure, peuvent endommager l'appareil de mesure. Si ces particules ne peuvent pas être exclues même en marche normale, il est recommandé d'utiliser des filtres magnétiques. Le filtre devrait être placé en amont de l'appareil de mesure dans le sens de l'écoulement.

Le filtre magnétique n'est pas fourni avec l'appareil de mesure.


2.3
Mode de fonctionnement
De la même manière que d'autres appareils de cette gamme, le débitmètre à flotteur RE 250 fonctionne sur le principe du flotteur :

[image: image11.jpg]D: kol
T 20°C
Vi 1mPas
pe: 0 bar




L'unité de mesure se compose d'un tube métallique, avec une bague de mesure, dans lequel un flotteur peut monter et descendre. La matière à mesurer s'écoulant de bas en haut fait monter le flotteur conique. Le vide annulaire augmente alors jusqu'à ce qu'un équilibre se forme entre le poids FG, la force ascensionnelle FA et la force FS en raison de la résistance à l'écoulement.

Fig. 1
Principe de fonctionnement du RE 250

2.4
Classification selon la directive Equipements sous pression (PED) (97/23/CE)
	Raccord de processus
	Fluides admissibles
	Classe

	EN1092-1
	ANSI B16.5
	
	

	DN 15
	½”
	Gaz et liquides du groupe 1
	Art. 3.3

	DN 20
	¾”
	Gaz et liquides du groupe 1
	Art. 3.3

	DN 25
	1”
	Gaz et liquides du groupe 1
	Art. 3.3

	DN 32
	1 ¼”
	Gaz et liquides du groupe 1
	III

	DN 40
	1 ½”
	Gaz et liquides du groupe 1
	III

	DN 50
	2 ”
	Gaz et liquides du groupe 1
	III

	DN 65
	2 ½ ”
	Gaz et liquides du groupe 1
	III

	DN 80
	3”
	Gaz et liquides du groupe 1
	III

	DN 100
	4”
	Gaz et liquides du groupe 1
	III

	DN 125
	5”
	Gaz et liquides du groupe 1
	III

	DN 150
	6”
	Gaz et liquides du groupe 1
	III


3  Mise en service
3.1
Appareil standard
● 
Assurez-vous que les conditions de fonctionnement effectives (pression et température) ne dépassent pas les valeurs limites indiquées sur la plaque signalétique.

●
Evitez les coups de butée sur le flotteur !

Il est par conséquent recommandé de démarrer contre une soupape d'arrêt fermée lors de la mise en service et de régler la pression de service en ouvrant lentement la soupape. L'utilisation d'électrovannes en particulier n'est pas recommandée dans ce contexte.

●
Lors de la mesure de liquides, la canalisation doit être soigneusement purgée afin d'éviter des coups de bélier provoqués par des bulles de gaz.

Lors de la mise en service de nouvelles installations, des résidus peuvent s'accumuler sur le flotteur. Nous recommandons par conséquent de nettoyer dans ce cas les appareils assez rapidement.

●
Lorsque ces appareils sont utilisés dans la plage de mesure la plus basse, l'appareil doit être brièvement mis en service avec un débit élevé afin de permettre le balancement du flotteur.

Spécificités pour la mesure des flux de gaz :

●
Les vannes doivent être disposées derrière l'appareil lorsque pabs (pression absolue) > 1,013 bars et généralement devant l'appareil lorsque pabs = 1,013 bars (écoulement libre).

●
Installez un dispositif d'étranglement juste derrière l'appareil de mesure afin d'éviter les oscillations de la compression pendant la mesure.

●
Afin d'éviter des mesures incorrectes, choisissez la disposition de telle manière que la pression de service dans l'appareil de mesure corresponde à la pression de référence du calibrage.

●
Lors de la mesure des gaz, la pression de service doit être augmentée lentement afin d'éviter les coups de bélier.


Amortissement du flotteur

Il est recommandé d'amortir le flotteur :

●
généralement pour les mesures de gaz
●
dans le cas où il n'est pas possible d'éviter les vibrations du tuyau 

Il est également fortement recommandé dans les cas suivants :

●
applications dans lesquelles les bulles d'air dans le fluide ne peuvent pas être évitées
●
coups de bélier persistants dans les tuyaux, par exemple suite à des étranglements ou des arrêts rapides
●
turbulences, oscillations, etc., susceptibles de provoquer des vibrations du débitmètre
●
montée en pression soudaine dans le tuyau
3.2
Appareil avec sortie de courant (MEM)


Pour plus de précisions, veuillez vous reporter à notre documentation EX.
Les transducteurs électromagnétiques (MEM) sont complètement réglés en usine lorsqu’ils sont livrés au client.
Après la mise sous tension d'alimentation sur l’appareil, les valeurs affichées sont comprises entre 3,5 mA et 4 mA environ. Le courant circule ensuite de manière analogue à la déviation de l’aiguille.
	(
	Important !

L’action de l'aimant du flotteur permet au transducteur MEM de ne fournir un courant de sortie correct que si la position de l'aiguille est réglée par le flotteur. Le réglage manuel d'une position de l'aiguille n'est indiqué que pour permettre un contrôle du fonctionnement de l'appareil.


3.3
Appareil avec commutateur de valeur limite
Le point de commutation des commutateurs de valeur limite peut être réglé sur la totalité de la plage de mesure en déplaçant les aiguilles de valeur limite en conséquence.

	(
	Important !

En l'absence d'une demande spécifique du client, la configuration usine du point de commutation d'un commutateur de fin de course est réglée sur 40 % de la valeur finale de la plage de mesure (MBE) – sur les appareils à deux commutateurs de fin de course, elle est réglée sur 20 % ou 80 % de la valeur finale de la plage de mesure.


Exécutez les étapes suivantes pour obtenir la valeur souhaitée sur les commutateurs de valeur limite :

●
Desserrez les deux vis de fixation (2) avant de déplacer l'aiguille (1). 

●
Réglez l'aiguille sur la position choisie.

[image: image12.jpg]90 100
70 80

[

D: 1kgl

T 20°C

V. 1mPas

pe: 0 bar
]
SR




●
Resserrez les vis de fixation de l'aiguille.

(1) Aiguille de valeur limite
(2) Vis de fixation
Fig. 2
Réglage du point de commutation (commutateur de valeur limite)

4  Service

4.1
Entreposage
Entreposez l'appareil de mesure dans un endroit sec et non poussiéreux.
Evitez qu'il ne soit exposé durablement aux rayons du soleil et à la chaleur.

Evitez des charges extérieures sur l'appareil.

Les températures d'entreposage admissibles pour les appareils standard comportant des composants électriques sont comprises entre -40 et +70 °C.
4.2
Maintenance et nettoyage 
Bien que les appareils soient sans maintenance, il est recommandé d'inspecter régulièrement le débitmètre afin de détecter la présence de corrosion, d'usure mécanique ou de dommages.

Nous recommandons de réaliser au moins une fois par an des contrôles de routine.

L'appareil doit être retiré de la canalisation afin de permettre une inspection détaillée et le nettoyage. 

	[image: image13.jpg]SJOIOICQIOICIOIOIOIC)

LI

oo M EC @ N

Kerpen
FLOW-CONTROL-SYSTEMS

~

RE 250

— RE250X-XXXXX-XXX-XXX-XXXXX
~ XXXX-XXXXXXI XXX XXX

~~ Connection: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

— '\P";te”al xx::rxxxxx PmaxatTS: xxbar — /@
— TS Medium : xxx °C
RS C€uss @
—( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PED xxx/G1/L1
T max = xx °C 97/123/EG
\\ Made in Germany www.mecon.de
Bezeichnungsschliissel Bezeichnungsschliissel (geratespezifisch)
Jahr / Seriennummer Baujahr / Seriennummer (geréatespezifisch)
Prozessanschluss Prozessanschluss des Geréates
Werkstoff Werkstoff der medienbertihrten Teile
PS Maximal zuléssiger Betriebsdruck PS
Pmax bei TS Maximal zul&ssiger Betriebsdruck bei TS
TS Medium Maximal zulédssige Medientemperatur
Schutzart Schutzart der Anzeigeeinheit (gem. EN60529)
Elektrischer Ausgang Elektrische Anschlussdaten des Ausgangs
Kategorie Kategorie gem. Druckgeréate-Richtlinie (97/23/EG)



 
	Prudence !

Lorsque vous retirez l'appareil de la canalisation, il convient de prendre les mesures de sécurité ​correspondantes. Lors d'une nouvelle installation dans la canalisation, il est nécessaire d'utiliser de nouveaux joints.


4.3
Remplacement du flotteur
[image: image14.jpg]


Appareils avec bague de mesure
Pour les appareils fonctionnant dans les plages de mesure  standard à partir de  5-50 l/h (gaz : 0,15-1,5 m³/h), le flotteur peut être remplacé par le client :

●
Retrait de l'appareil de la canalisation.

●
Fixez l'appareil de manière à ne pas en​dommager l'armature.

[image: image15.jpg]max. Druck [bar]

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

160 160
PN}ED
151,6
137,9
— 127,2
| 119,6
110,4
100 100
PN10O
94,7
86,1
82,7 82,7
79,5
class 600
74,7
69,6 69
63 63 PN63 62,8
59,7 5
54,3 54,9
52,1
50,1
47,1
43,5
41,4 41,4
PN40O
.- 1379
40 40 ! 34,4
class 300 31,8
29,9
34,8 27,6
31,4
29,2 275
26,1
16 16 PN16
15,1 13,7 127
’ 11,9
15,9 15,9 . . Ll
i i class 150 i
& 12
11,2 10,5 10
-50 50 100 150 200 250 300

Temperatur [°C]



●
Bloquez le flotteur (1) afin d'éviter qu'il ne tourne, en fixant l'étoile de guidage inférieure (2) à l'aide d'un outil approprié.

●
Retirez l'écrou auto-freineur 
(3) et retirez l'étoile de guidage inférieure de l'armature.

●
Retirez ensuite le flotteur hors de l'armature par le haut.

●
Mettez en place le nouveau flotteur dans de l'armature en l'introduisant par le haut. Faites passer l'extrémité inférieure avec précaution à travers la bague de mesure. 

●
Remettez en place l'étoile de guidage inférieure sur le flotteur et fixez-le à l'aide de l'écrou auto-freineur.

●
Remettez en place l'appareil dans la canalisation.

4.4
Remplacement de l'amortissement du flotteur
[image: image16.jpg]169

Svy

90

L6

@1.D.

149

A

Y




Appareils avec bague de mesure
Pour les appareils fonctionnant dans les plages de mesure standard à partir de 5-50 l/h (gaz : 0,15-1,5 m³/h), l'amortissement du flotteur peut être remplacé par le client :

●
Dépose de l'appareil hors de la canalisa​tion.

●
Fixez l'appareil de manière à ne pas en​dommager l'armature.

[image: image17.jpg]A B 165~

A
Y
A
Y
A

149
L*
S
O

Y

44,5

—
=7

97

149 2I.D.

A
\

A
Y



●
Le cylindre d'amortissement (6) est fixé à l'aide de clips de retenue (5). Pliez ces clips avec précaution à l'aide d'un outil adéquat.

●
Déplacez le cylindre d'amortissement jusqu'à l'extrémité inférieure de l'arma​ture et sortez-le après un quart de tour de l'armature, en le tirant par le haut.

●
Mettez en place le nouveau cylindre d'amortissement dans l'armature en l'intro​​duisant par le haut. Faites-le glisser pour cela sur le piston d'amortissement du flotteur et positionnez la barre transversale entre les deux clips de retenue.

●
Fixez le cylindre en pliant les clips de retenue.

●
Remettez en place l'appareil dans la canalisation.
	[image: image18.jpg]158™*

89

81

x|

961 J

0GZ

@d1.D.



 
	Important !

Evitez d'endommager le flotteur et la bague de mesure.

	[image: image19.jpg]



	Important !

Après avoir remplacé le flotteur, un recalibrage du débitmètre est indispensable afin de garantir la précision de la mesure.



Appareils avec cône
Pour les appareils avec cône, (plage de mesure standard jusqu'à 5-50 l/h (gaz : 0,15-1,5 m³/h)), le remplacement du flotteur ne peut pas être réalisé par le client. L'appareil doit alors être retourné au fabricant. 

4.5
Retour de l'appareil au fabricant
En raison du soin apporté dans les procédés de fabrication et les contrôles finaux de l'appareil, l'appareil RE 250 doit se comporter parfaitement lorsqu'il a été installé et utilisé conformément à cette notice.

S'il est nécessaire malgré ces précautions de retourner l'appareil à Mecon GmbH, il convient de tenir compte des points ci-après :

	[image: image20.jpg]


 
	Prudence !

Compte tenu de la législation pour la protection de l'environnement et du travail et pour la préservation de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs, tous les appareils retournés à Mecon GmbH ​doivent être exempts de substances toxiques et dangereuses. Cette règle s'applique également aux espaces creux des appareils. Si nécessaire, l'appareil à retourner à Mecon GmbH doit être neutralisé et rincé par le client.

Le client doit compléter un formulaire téléchargeable sur le site de Mecon GmbH pour fournir l'attestation correspondante :

www.mecon.de/de/Erklaerungen/Dekontaminierungserklaerung.pdf


5  Description de l'appareil
5.1
Contenu de la livraison
[image: image21.jpg]



1 Débitmètre RE 250

2 Mode d’emploi
3 Certificats (optionnels)
4 Logiciels (optionnels)
Fig. 5 
Contenu de la livraison
	(
	Information !

Vérifiez à l'aide de la liste de colisage que la livraison est complète. 


5.2
Versions de l'appareil

Unité d'affichage en aluminium
[image: image22.jpg]EXx - Bereich

Sicherer Bereich

Trennverstarker

I

I

I

Induktivkontakt :

SJ3,5-N |
~t I +

I = I

I

O '

O— I

I

Kontakt gem. I

EN 60947-5-6 :

(NAMUR)

V
;

#

Grenzwert

Hilfsenergie





Fig. 6 
Appareil standard à unité d'affichage en aluminium
La valeur mesurée est indiquée directement sur l'échelle dans la version standard. L'appareil peut être équipé en option d'un télétransmetteur électrique et de différents commutateurs de valeur limite destinés à surveiller et à commander le processus.

Unité d'affichage en inox
[image: image23.jpg]EX - Bereich

Sicherer Bereich

Grenzwert MIN

Kontakte gem.
EN 60947-5-6
(NAMUR)

I
|
I
Induktivkontakt :

SJ3,5-N I Trennverstarker

+ r\1 | +
I > | #

I

O |2 | - #
\9, |
I
I

+| 3 | x
| © I 4

I

O | Lo | : / #

I X

I
I
I

Grenzwert MAX

Hilfsenergie





Abb. 
Standardgerät mit Anzeigeeinheit aus Edelstahl

Fig. 7
Appareil standard à unité d'affichage en inox
Les appareils sont disponibles avec un affichage en inox pour les applications devant répondre à des exigences supérieures en termes de classe de protection ou de résistance à la corrosion.
[image: image24.jpg]Nicht belegt
no connect

current loop
i = 150 mA
i = 1W




 Enveloppe chauffante
Fig. 8
Appareil à enveloppe chauffante
Une version de l'appareil avec une enveloppe chauffante externe est disponible pour les cas d'utilisation sensibles à la température. 

5.3
Plaque signalétique
	[image: image25.jpg]


 
	Important !

Vérifiez à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil fourni correspond à votre commande.
Vérifiez en particulier si l'alimentation en tension indiquée est correcte.


[image: image26.jpg]EX - Bereich

Sicherer Bereich

Messumformerspeisegeréat

Messumformer
Typ MEM

+

PaCylins

4 -20 mA
2 -
E O

Versorgungsstromkreis Hilfsenergie

Li = 240pH Ui = 30V

Ci = 16nF li = 150 mA
Ta = 70°C Pi = 1000 mW
EEx ialIC T6

BVS 07 ATEX E 033

E

/

E

Ausgang R
4 -20 mA ’





Abb. 2.5
Typenschild RE 250

(
Clé de désignation
Clé de désignation (par rapport au modèle)
(
An / Numéro de série
Année de construction / Numéro de série (par rapport                       au modèle)
(
Raccord de processus
Raccord de processus de l'appareil
(
Matériau
Matériau des pièces en contact avec le fluide
(
PS
Pression de service max. admissible PS
(
Pmax à TS
Pression de service max. admissible à TS
(
TS fluide
Température de fluide max. admissible
(
Classe de protection
Classe de protection de l'unité d'affichage (selon EN60529)
(
Sortie électrique
Données de raccordement électrique de la sortie
(
Catégorie
Catégorie selon la directive Equipements sous pression (97/23/CE)
Fig. 9
Plaque signalétique
6  Clé de désignation

Partie spécifique pour les versions CF-S (inox) et EF-H (Hastelloy®)


La description du code se compose des éléments suivants :

[image: image3.jpg]



[image: image27.jpg]Ex - Bereich

Versorgungsstromkreis

Sicherer Bereich

BVS 07 ATEX E 033

|
|
|
Li = 240pyH Ui = 30V :
Ci = 16nF i = 150 mA | Messumformerspeisegerat
Ta=70°C  Pi = 1000 mW
EEx ia lIC T6 ' + E
Messumformer BVS 07 ATEX E 033 |
Typ MEM : E 4 -20 mA
ﬂ oL + _01 : - /
4-20 mA | ‘
i} _02 I
: I Hilfsenergie
3 |
MAX :4 [
# L O | Trennverstarker
5 | +
# —
MIN " :6 I ) #\ Grenzwert MAX
L O | - - -
| +
Rl e Bindrausgange | P # | Grenawert MIN
(NAMUR) Li=4pyH  Ui= 30V | = ——
Ci=16nF li = 20mA |
Ta = 70°C Pi = 100 mW I
EEx ia IC T6 : Hilfsenergie
|



1
Diamètre nominal
	A
	DN 15

	B
	DN 25

	C
	DN 40

	D
	DN 50

	E
	DN 80

	F
	DN 100


[image: image28.jpg]Ex - Bereich Sicherer Bereich

Versorgungsstromkreis

BVS 07 ATEX E 033

|
|
|
Li = 240pH Ui = 30V :
Ci = 16nF i = 150mA Messumformer Speisegerat
Ta = 70°C  Pi = 1000mwW |
EExiallC T6 | + E
Messumformer BVS 07 ATEX E 033 |
Typ MEM : E 4-20 mA
Ao S+ e : - /
4-20mA | ‘
o2 I
= I Hilfsenergie
3 |
THUL —O |
# _04 | Trennverstarker
5 | +
MIN _06 I _ w Impulsausgang
# O | # | -
| + g —
Binarausgange gem. . . |
EN 60947-5-6 ~ Bindrausgange | |8 2 Grenzwert MIN/MAX
(NAMUR) Li = 4uH Ui = 30V A R ————
Ci=16nF i = 20mA |
Ta = 70°C Pi = 100mw |
EEx ia IC T6 : Hilfsenergie
|



2
Version

	1
	CF-S
Pièces en contact avec le fluide : acier inox

	2
	EF-H
Pièces en contact avec le fluide : Hastelloy®


[image: image29.jpg]SN NN N N N N N N N N N N N N N
\

= | o]
\

\
NN N N N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N N N N

NN N N N N N N N N N N N N N N N NN

C N
yJ

BN N N N N N N N




3
Raccord de processus : bride
	
	Diamètre nominal
	Tube de mesure EN
	Tube de mesure ANSI

	
	EN1092-1
	ANSI B16.5
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Axx
	DN 15
	½ ”
	(
	(
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	

	Bxx
	DN 20
	¾ ”
	(
	(
	(
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	

	Cxx
	DN 25
	1 ”
	(
	(
	(
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	

	Dxx
	DN 32
	1 ¼ ”
	(
	(
	(
	(
	
	
	(
	(
	(
	
	
	

	Exx
	DN 40
	1 ½ ”
	(
	(
	(
	(
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	

	Fxx
	DN 50
	2 ”
	(
	(
	(
	(
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	

	Gxx
	DN 65
	2 ½ ”
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	(
	(
	(
	(
	

	Hxx
	DN 80
	3”
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	(
	(
	(
	

	Jxx
	DN 100
	4”
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	(
	(
	(

	Kxx
	DN 125
	5”
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	(
	(

	Lxx
	DN 150
	6”
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	(
	(



( = Surface d'étanchéité standard      ( = Surface d'étanchéité réduite

Niveau de pression
	xBx
	PN 16
	(EN 1092-1)
	DN 65 - DN 150

	xDx
	PN 40
	(EN 1092-1)
	DN 15 - DN 150

	xEx
	PN 63
	(EN 1092-1)
	DN 50 - DN 150

	xFx
	PN 100
	(EN 1092-1)
	DN 15 - DN 150

	xGx
	PN 160
	(EN 1092-1)
	DN 15 - DN 150 (DN 20 + DN 32 pas disponibles)

	xHx
	150 lbs
	(ASME B16.5)
	½ ” – 6 ”

	xJx
	300 lbs
	(ASME B16.5)
	½ ” – 6 ”

	xKx
	600 lbs
	(ASME B16.5)
	½  ” – 6 ”



Forme de bride
	xxA
	B1
	(EN 1092-1)
	PN 16 / PN 40

	xxB
	B2
	(EN 1092-1)
	PN 63 / PN 100

	xxC
	Forme D
	(EN 1092-1)
	DN 15 - DN 150

	xxD
	Forme C
	(EN 1092-1)
	DN 15 - DN 150

	xxG
	Forme RF
	(ASME B16.5)
	½ ” – 6 ”

	xxH
	Forme FF
	(ASME B16.5)
	½ ” – 6 ”

	xxJ
	Forme RTJ
	(ASME B16.5)
	 1 ” – 6”


Raccord de processus : filetage
	TTx
	Filetage femelle DIN ISO 228

	TNx
	Filetage femelle NPT ANSI B 1.20.1

	
	DIN ISO 228
	ANSI B1.20.1
	Tube de mesure

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	xx7
	G ¼
	NPT ¼”
	(
	
	
	

	xx8
	G ⅜
	NPT ⅜”
	(
	
	
	

	xx1
	G ½
	NPT ½”
	(
	(
	(
	

	xx2
	G ¾
	NPT ¾”
	(
	(
	(
	

	xx3
	G 1
	NPT 1”
	(
	(
	(
	(

	xx4
	G 1¼
	NPT 1¼”
	
	
	(
	(

	xx5
	G 1½
	NPT 1½”
	
	
	(
	(

	xx6
	G 2
	NPT 2”
	
	
	
	(




( = disponible
[image: image30.jpg]


4
Enveloppe chauffante
	0
	sans

	1
	avec raccord de bride DN 15 DIN 2501 PN 40 en inox 

	2
	avec raccord de bride DN 25 DIN 2501 PN 40 en inox

	3
	avec raccord de bride ½“ ANSI B16.5 150 RF en inox

	4
	avec raccord de bride 1“  ANSI B16.5 150 RF en inox


[image: image31.png]Ex-Bereich

Magn.-elektr.
Winkelaufnehmer

nicht-Ex-Bereich

Messumformer-Speisegerat

Ao &

4-20 mA

m
|
@)

Versorgungsstromkreis

Li=240pH Ui= 30V
Ci= 16 nF li = 150 mA
Ta= 70°C Pi = 1000 mwV

ExiallC T6
BVS 07 ATEX E 033

DN
N

Hilfsenergie |

Ausgang 4 - 20 mA
s 4

HART-Modem

Rmin
250 Ohm



5
Valeurs maximales / plages de mesure standard
	
	Liquides
	Gaz
	Dynamique
	Perte de pression [mbar]

	
	[l/h]
	[USgpm]
	[m³/h]
	[scfm]
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	5
	0,022
	0,15
	0,088
	1:10
	40
	(
	(
	(
	(
	(

	2
	10
	0,044
	0,30
	0,177
	1:10
	44
	(
	(
	(
	(
	(

	3
	16
	0,07
	0,48
	0,283
	1:10
	40
	(
	(
	(
	(
	(

	4
	25
	0,11
	0,75
	0,441
	1:10
	40
	(
	(
	(
	(
	(

	5
	40
	0,18
	1,3
	0,765
	1:10
	40
	(
	(
	(
	(
	(

	A
	50
	0,22
	1,5
	0,883
	1:10
	40
	(
	(
	(
	(
	(

	B
	70
	0,31
	2,1
	1,24
	1:10
	40
	(
	(
	(
	(
	(

	C
	100
	0,44
	3,0
	1,77
	1:10
	60
	(
	(
	(
	(
	(

	D
	160
	0,70
	4,6
	2,71
	1:10
	60
	(
	(
	(
	(
	(

	E
	250
	1,10
	7,0
	4,12
	1:10
	60
	(
	(
	(
	(
	(

	F
	400
	1,76
	11
	6,47
	1:10
	70
	(
	(
	(
	(
	(

	G
	600
	2,64
	17
	10,00
	1:10
	80
	(
	(
	(
	(
	(

	H
	1000
	4,40
	30
	17,66
	1:10
	(
	60
	(
	(
	(
	(

	J
	1600
	7,0
	46
	27,07
	1:10
	(
	70
	(
	(
	(
	(

	K
	2500
	11,0
	70
	41,20
	1:10
	(
	100
	50
	(
	(
	(

	L
	4000
	17,6
	110
	64,74
	1:10
	(
	240
	120
	80
	(
	(

	M
	6000
	26,4
	170
	100,0
	1:10
	(
	(
	180
	90
	(
	(

	N
	10.000
	44,0
	290
	170,7
	1:10
	(
	(
	(
	110
	(
	(

	P
	16.000
	70,0
	460
	270,7
	1:10
	(
	(
	(
	230
	70
	(

	Q
	20.000
	88,0
	550
	323,7
	1:10
	(
	(
	(
	230
	70
	(

	R
	25.000
	110,0
	700
	412,0
	1:10
	(
	(
	(
	500
	100
	(

	S
	40.000
	176,0
	1.100
	647,4
	1:10
	(
	(
	(
	(
	350
	120

	T
	50.000
	220,0
	1.350
	794,6
	1:10
	(
	(
	(
	(
	350
	120

	U
	60.000
	264,0
	1.700
	1.000
	1:10
	(
	(
	(
	(
	(
	360

	V
	80.000
	352,0
	2.400
	1.413
	1:10
	(
	(
	(
	(
	(
	600

	W
	100.000
	440,0
	3.000
	1.766
	1:10
	(
	(
	(
	(
	(
	600


[image: image32.jpg]IS

=]




6
Substance à mesurer
	1
	Eau ((= 1 mPa(s, ( = 1 kg/l)

	2
	Air (T = 0 °C, pe = 0 bar, (= 0.0181 mPa(s, ( = 1,293 kg/m³)

	3
	Indiquer en texte clair


7
Amortissement du flotteur
	1
	sans amortissement du flotteur

	2
	avec amortissement du flotteur


Partie spécifique pour la version FF-P (PTFE)

La description du code se compose des éléments suivants :

[image: image4.jpg].
.

.

9





1  Diamètre nominal
	A
	DN 15

	B
	DN 25

	C
	DN 40

	D
	DN 50

	E
	DN 80

	F
	DN 100


3
Raccord de processus : bride
	

	Diamètre nominal
	
	

	
	EN1092-1
	ANSI B16.5
	Tube de mesure EN
	Tube de mesure ANSI

	
	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Axx
	DN 15
	½ ”
	(
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	

	Cxx
	DN 25
	1 ”
	
	(
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	

	Exx
	DN 40
	1 ½ ”
	
	
	(
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	Fxx
	DN 50
	2 ”
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	(
	
	

	Hxx
	DN 80
	3”
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	(
	

	Jxx
	DN 100
	4”
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	(



Niveau de pression
	xBx
	PN 16 
	(EN 1092-1)
	DN 100

	xDx
	PN 40 
	(EN 1092-1)
	DN15 – DN 100

	xHx
	150 lbs
	(ASME B16.5)
	½” – 4”

	xJx
	300 lbs
	(ASME B16.5)
	½” – 4”



Forme de bride
	xxA
	B1
	(EN 1092-1)
	PN 16 / PN 40

	xxG
	Forme RF
	(ASME B16.5)
	½ ” – 4”


5
Valeurs maximales / plages de mesure standard
	
	Liquides
	Gaz
	Dynamique
	Perte de pression [mbar]

	
	[l/h]
	[USgpm]
	[m³/h]
	[scfm]
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	C
	100
	0,44
	3,0
	1,77
	1:10
	60
	(
	(
	(
	(
	(

	D
	160
	0,70
	4,6
	2,71
	1:10
	60
	(
	(
	(
	(
	(

	E
	250
	1,10
	7,0
	4,12
	1:10
	60
	(
	(
	(
	(
	(

	F
	400
	1,76
	11
	6,47
	1:10
	70
	(
	(
	(
	(
	(

	G
	600
	2,64
	17
	10,00
	1:10
	80
	(
	(
	(
	(
	(

	H
	1000
	4,40
	30
	17,66
	1:10
	(
	60
	(
	(
	(
	(

	J
	1600
	7,0
	46
	27,07
	1:10
	(
	70
	(
	(
	(
	(

	K
	2500
	11,0
	70
	41,20
	1:10
	(
	100
	50
	(
	(
	(

	L
	4000
	17,6
	110
	64,74
	1:10
	(
	240
	120
	80
	(
	(

	M
	6000
	26,4
	170
	100,0
	1:10
	(
	(
	180
	90
	(
	(

	N
	10.000
	44,0
	290
	170,7
	1:10
	(
	(
	(
	110
	(
	(

	P
	16.000
	70,0
	460
	270,7
	1:10
	(
	(
	(
	230
	70
	(

	Q
	20.000
	88,0
	550
	323,7
	1:10
	(
	(
	(
	230
	70
	(

	R
	25.000
	110,0
	700
	412,0
	1:10
	(
	(
	(
	500
	100
	(

	S
	40.000
	176,0
	1.100
	647,4
	1:10
	(
	(
	(
	(
	350
	120


6
Substance à mesurer
	1
	Eau ((= 1 mPa(s, ( = 1 kg/l)

	2
	Air (T = 0 °C, pe = 0 bar, (= 0.0181 mPa(s, ( = 1,293 kg/m³)

	3
	Indiquer en texte clair


Partie commune pour toutes les versions
La description du code se compose des éléments suivants :

[image: image5.jpg]Ty 5 @ A AT @ 1) @ 13 @9 1>




8
Unité d'affichage / température de processus
	0
	Standard (aluminium) IP 65
	- 200°C  avec affichage local / 150 °C avec sortie électrique  

	1
	Standard (aluminium) IP 65
	- avec unité d'affichage préféré (prolongement en inox)

	2
	Acier inox IP66
	- jusqu'à 150 °C

	3
	Acier inox IP66 
	- avec unité d'affichage préféré


9
Sorties
	AA
	avec affichage local

	CJ
	avec affichage local, 1 contact inductif SJ 3,5N

	CL
	avec affichage local, 2 contacts inductifs SJ 3,5N

	EA
	avec affichage local, télétransmetteur électrique 4-20 mA

	EL
	avec affichage local, télétransmetteur électrique 4-20 mA, 2 contacts inductifs

	EJ
	avec affichage local, télétransmetteur électrique 4-20 mA, 1 contact inductif, 1 sortie d'impulsion

	FA
	avec protocole HART, 4-20 mA

	FL
	avec protocole HART, 4-20 mA, 2 contacts inductifs  SJ 3,5 N

	FJ
	avec protocole HART, 4-20 mA, 1 contact inductif, 1 sortie d'impulsion

	PA
	avec interface PROFIBUS PA


10
Attestation de la classe de précision
	0
	sans certificat de calibrage

	1
	Attestation de la classe de précision (4.2.1)

	2
	avec certificat de calibrage (5 points de calibrage)

	3
	avec certificat de calibrage (10 points de calibrage)


11
Test de pression et d'étanchéité
	0
	sans test de pression/d'étanchéité

	1
	Test de pression selon EN 10204 avec APZ 3.1

	2
	Test d'étanchéité selon EN 10204 avec APZ 3.1

	3
	Test de pression et test d'étanchéité (selon EN 10204 avec APZ 3.1)


12
Certificat de matériau
	A
	sans certificat de matériau

	B
	Certificat d'usine 2.1 selon DIN EN 10 204

	C
	Certificat de contrôle de fabrication 3.1 avec analyse de matériau (DIN EN 10 204) pour pièces en 
contact avec le fluide


13
Nettoyage selon norme d'usine (exempt d'huile et de grasse)
	A
	sans nettoyage

	B
	Classe de nettoyage VA – avec marquage : exempt d'huile et de grasse

	C
	Classe de nettoyage VA – avec marquage : exempt d'huile, de grasse et de silicone


14
Homologation mécanique 
	0
	sans

	1
	Protection Ex – homologation mécanique conforme à ATEX EX II2 c T6

	2
	Protection Ex – homologation mécanique et électrique (MEM/MEM-PPA) conforme à ATEX EX II 2 GDC


15
Marquage
	0
	sans marquage

	1
	Plaque en carton avec attache-câbles

	2
	Plaque en inox (dimensions : 40 x 20 mm)

	3
	Plaque en carton avec attache-câbles + plaque en inox (dimensions : 40 x 20 mm)


7  Données techniques

Données générales
	Domaine d'utilisation
	Mesure de débit des liquides et des gaz

	Principe de mesure
	Flotteur / mesure du flotteur

	Sens d'écoulement
	Verticalement – De bas en haut



Précision de mesure *
	Directive
	VDI / VDE, page 2 (qG = 50 %)

	Liquides
	G 1,6 (supp. 0,2 %** de la valeur finale de la plage de mesure pour MEM / MEM-PPA)

	Gaz
	G 2,0 (supp. 0,2 %** de la valeur finale de la plage de mesure pour MEM / MEM-PPA)

	Reproductibilité
	0,5 % de la valeur finale de la plage de mesure (supp. 0,1 % de URV pour MEM / MEM-PPA)


*
Un écart de la température de service par rapport à la température pour laquelle l'étalonnage a été réalisé donne lieu à une erreur.
**
L'erreur de mesure augmente à des températures inférieures à -20°C.


Matériaux
	
	Type CF-S
	Type EF-H
	Type FF-P

	Pièces en contact avec le fluide
	Acier inox
	Hastelloy
	PTFE

	Bride
	<= DN 25 (1“)
	Acier inox
	Hastelloy
	Acier inox

	
	> DN 25 (1“)
	
	Hastelloy / acier inox
	

	Armature
	<= DN 25 (1“)
	Acier inox
	Hastelloy
	Acier inox

	
	> DN 25 (1“)
	
	Hastelloy / acier inox
	

	Flotteur + guide
	Acier inox
	Hastelloy
	PTFE

	Unité d'affichage
	Aluminium (inox en option) avec verre de sécurité



Conditions de fonctionnement (tous les appareils)


Température
	
	Type CF-S
	Type EF-H
	Type FF-P

	Temp. max. du fluide TS 
	- 40°C ... + 200°C

(en option -80°C ... + 350°C)


	- 20 °C ... + 125 °C


Pression
	
	
	Type CF-S
	Type EF-H
	Type FF-P

	Pression max. du fluide PS
	DN 25-DN 150 
	PN 160 (en option jusqu'à 400 bars)
	PN 16

	
	½“ – 6“
	580 psi (en option jusqu'à 5 800 psi)
	232 psi

	Pression de service min.
	> 2 x perte de pression (voir la plage de mesure)

	Classification climatique
	Emplacements à l'abri des intempéries et/ou non chauffés

Classe C selon DIN IEC 654 partie 1



Classe de protection (DIN EN 60529)
	Unité d'affichage
	en aluminium :
IP65
en inox :
IP66


Températures
	Version de l'appareil
	Température ambiante
	Température de stockage

	
	[°C]
	[°F]
	[°C]
	[°F]

	sans composants électriques
	-40 ..80
	-40 …+176
	-40 …+80
	-40 …+176

	avec commutateur(s) de valeur limite
	-40 …+65
	-40 …+149
	-40 …+65
	-40 …+149

	avec sortie de courant (4 … 20 mA)
	-40 …+70
	-40 …+158
	-40 …+70
	-40 …+158

	 
	*Important !

Pour les utilisations dans les zones à risques d'explosion, il est impératif de respecter également la classe de température de l'attestation d'examen de type.

Des consignes de sécurité supplémentaires sont applicables pour les appareils utilisés dans les zones à risques d'explosion. Reportez-vous à ce sujet à la documentation EX !



RE 250 avec commutateur(s) de valeur limite
	Vissage câble
	M20 x 1,5

	Isolation (2 contacts)
	Séparation galvanique

	Borniers de raccord
	2,5 mm2

	Commutateur de valeur limite
	SJ3.5-N-BU

	Fonction de commutation
	NAMUR, NC

	Tension nominale UO
	8,2 V DC (Ri env. 1 kΩ)

	Tension d'alimentation
	5 … 25 V DC




RE 250 avec sortie de courant 4 ... 20 mA

	Vissage câble
	M20 x 1,5

	Borniers de raccord
	2,5 mm²

	Tension auxiliaire UB
	14 V … 30 V DC

	Signal de mesure
	4 … 20 mA = 0 … 100% de la valeur de débit

modèle 2 fils

	Effet de l'énergie auxiliaire
	< 0,1%

	Charge max. RB
	680 Ω (30 V)  
RB = (UB - 14V) / 22 mA

	Effet de la température
	< 10 µA / K



RE 250 avec sortie de courant 4 ... 20 mA et protocole HART® + sortie numérique
	Sortie numérique
	

	Fonction de commutation
	NAMUR (EN 60947-5-6:2000)

	Tension max.
	30 V DC

	Consommation électrique max.
	100 mW

	Courant (état : ouvert)
	0,4 mA (type)

	Courant (état : fermé)
	4 mA (type)

	Sortie d'impulsion
	

	Fréquence max.
	10 Hz

	Amplitude d'impulsion
	Env. 50 ms


7.1
Valeurs limite de pression et de température (mat. n° 1.4404)
Fig. 10
Pression max. PS à la température TS

Les valeurs de mat. n° 1.4571 sont différentes.
7.2
Dimensions et poids

Version standard (unité d'affichage en aluminium)



	DN
	ANSI
	Ø D.I. (mm)
	A (mm)
	Poids (kg)

	15
	½“
	26
	74
	3,0

	20
	¾“
	26
	74
	3,0

	25
	1“
	32
	77
	4,2

	32
	1¼“
	32
	77
	5,2

	40
	1½““
	46
	88
	6,0

	50
	2“
	70
	97
	7,5

	65
	2½“
	70
	97
	8,5

	80
	3“
	102
	113
	13,0

	100
	4“
	125
	126
	18,0

	125
	5“
	125
	126
	22,0

	150
	6“
	125
	126
	25,0



*  Longueur de montage L : voir à la page 27

** La mesure avec l'affichage préféré est de + 100 mm
Version à enveloppe chauffante


	DN
	ANSI
	Ø D.I. (mm)
	A (mm)
	B (mm)
	S (mm)
	Poids (kg)

	15
	½“
	26
	74
	110
	150
	4,7

	20
	¾“
	26
	74
	110
	150
	4,7

	25
	1“
	32
	77
	110
	150
	5,9

	32
	1¼“
	32
	77
	110
	150
	6,9

	40
	1½““
	46
	88
	130
	150
	7,8

	50
	2“
	70
	97
	140
	150
	9,6

	65
	2½“
	70
	97
	140
	150
	11,0

	80
	3“
	102
	113
	160
	150
	16,0

	100
	4“
	125
	126
	175
	150
	22,0

	125
	5“
	125
	126
	175
	150
	26,0

	150
	6“
	125
	126
	175
	150
	29,0


*  Longueur de montage L : voir à la page 27

** La mesure avec l'affichage préféré est de + 100 mm
Version avec unité d'affichage en inox

	DN
	ANSI
	Ø D.I. (mm)
	A (mm)
	Poids (kg)

	15
	½“
	26
	103
	3,1

	20
	¾“
	26
	103
	3,1

	25
	1“
	32
	105
	4,3

	32
	1¼“
	32
	105
	5,3

	40
	1½““
	46
	115
	6,1

	50
	2“
	70
	129
	7,6

	65
	2½“
	70
	129
	8,6

	80
	3“
	102
	145
	13,1

	100
	4“
	125
	158
	18,1

	125
	5“
	125
	158
	22,1

	150
	6“
	125
	158
	25,1


*  Longueur de montage L : voir à la page 27

** La mesure avec l'affichage préféré est de + 100 mm

Longueur de montage L

	Diamètre nominal
	PN 16
	PN 40
	PN 63
	PN 100
	150 lbs
	300 lbs
	600 lbs

	DN 15
	½”
	(
	250
	(
	250
	250
	250
	250

	DN 20
	1”
	(
	250
	(
	250
	250
	250
	250

	DN 25
	1 ½”
	(
	250
	(
	250
	250
	250
	250

	DN 32
	2”
	(
	250
	(
	250
	250
	250
	250

	DN 40
	3”
	(
	250
	(
	250
	250
	250
	250

	DN 50
	4”
	(
	250
	250
	300
	250
	250
	300

	DN 65
	½”
	(
	250
	(
	(
	250
	300
	300

	DN 80
	1”
	250
	250
	(
	(
	250
	300
	300

	DN 100
	1 ½”
	250
	250
	(
	(
	250
	300
	300

	DN 125
	2”
	250
	300
	(
	(
	250
	300
	(

	DN 150
	3”
	250
	300
	(
	(
	250
	300
	(


La longueur de montage L avec raccord fileté est de : 300 mm.

8  Branchements électriques


Consignes de sécurité
	 
	Danger !

Tous les travaux sur les raccords électriques doivent uniquement être exécutés par des techniciens formés. Assurez-vous obligatoirement que l'alimentation électrique est coupée.

Les dispositions en matière de protection du travail en vigueur localement doivent être respectées impérativement. Conformez-vous aux spécifications électriques indiquées sur la plaque signalétique.



Raccordement électrique 

Pour plus de précisions, veuillez vous reporter à nos documentations supplémentaires

(MEM, MEM-PPA).
Le couvercle de l'unité d'affichage doit être retiré afin de permettre le raccordement électrique du RE 250. Cette opération est réalisée en dévissant les quatre vis de fixation avant. Le câble de raccordement est introduit par l'arrière dans la plaque de sol à travers le filetage du câble  et est raccordé conformément aux schémas de raccordement par l'intermédiaire des borniers à vis.

Commutateurs de valeur limite

Fig. 11 
Borniers à vis (1 commutateur)
Fig.12
 Borniers à vis (2 commutateurs)



Fig. 13
Schéma de raccordement pour RE 250 avec un commutateur de valeur limite

Fig. 14
 Schéma de raccordement pour RE 250 avec deux commutateurs de valeur limite
Sortie de courant (MEM)


Fig. 15
 Borniers à vis (sortie de courant)
Fig. 16
Borniers à vis 
(avec des sorties numériques supplémentaires)


Fig. 17
Schéma de raccordement pour transducteur de mesure MEM avec sortie de courant
Sortie de courant avec sorties numériques supplémentaires (MEM)


Fig. 18
 Schéma de raccordement pour transducteur de mesure MEM avec 2 interrupteurs de fin de course

Fig. 19
Schéma de raccordement pour transducteur de mesure MEM avec interrupteur de fin de course et sortie d'impulsion
Sortie de courant avec protocole HART® (MEM)


Fig. 20
Bornes de raccordement du RE 250 avec sortie de courant et protocole HART® (MEM)


Fig. 21
Schéma de raccordement pour transducteur de mesure avec sortie de courant et protocole HART® (MEM)

Classe de protection
L'unité d'affichage fabriquée en aluminium respecte l'ensemble des exigences de la classe de protection IP65. La version en inox est conforme à la classe de protection IP66.

	 
	Danger !
Une fois tous les travaux de service et de maintenance sur l'appareil réalisés, l'exploitant doit vérifier à nouveau et assurer la classe de protection indiquée.




Tenez impérativement compte des points suivants :

●
Les vis de fixation de l'unité d'affichage doivent être vissées solidement.

●
Tous les joints (unité d'affichage et vis pour câble) doivent être en parfait état. Les joints défectueux doivent être remplacés.

●
Les vis pour câble doivent être resserrées et doivent être en parfait état.

●
Les câbles doivent être posés en boucle devant le raccord à vis pour câble afin d'éviter que l'humidité puisse pénétrer à l'intérieur de l'unité d'affichage.

	Mecon GmbH

Röntgenstraße 105

D 50169 Kerpen

Tél. :
+49 (0)2237 600 06 – 0

Fax. :
+49 (0)2237 600 06 – 20

Email : 
kundenbetreuung@mecon.de

www.mecon.de
	[image: image6.jpg]TUVRheinland®

CERT

ISO 9001

A

-4 7
TUVRheinland

v o
2N







�





 Fig. 3	Remplacement du flotteur








1  Flotteur


�2  Etoile de guidage supérieure


3  Ecrou auto-freineur


4  Etoile de guidage inférieure





�


Fig. .4	Remplacement de l'amortissement �du flotteur 








1  Flotteur (à piston 


    d'amortissement)


2  Etoile de guidage supérieure


3  Ecrou auto-freineur


4  Etoile de guidage inférieure


5  Clip de retenue


6  Cylindre d'amortissement





165**





165**








© MECON GmbH 10/2012  BA_RE250


