[image: image16.wmf]DN

ANSI

l. W.

 A

Poids

15 PN40

1/2" (150 lbs)

26 (1,02)

103 (4,06)

3,0 (6,6)

20 PN40

3/4" (150 lbs)

26 (1,02)

103 (4,06)

3,0 (6,6)

25 PN40

1" (150 lbs)

32 (1,26)

105 (4,13)

4,2 (9,3)

32 PN40

1 1/4" (150 lbs)

32 (1,26)

105 (4,13)

5,2 (11,5)

40 PN40

1 1/2" (150 lbs)

46 (1,81)

115 (4,53)

6,0 (13,2)

50 PN40

2" (150 lbs)

70 (2,76)

129 (5,08)

7,5 (16,5)

65 PN16

2 1/2" (150 lbs)

70 (2,76)

129 (5,08)

8,5 (18,7)

80 PN16

3" (150 lbs)

102 (4,02)

145 (5,71)

13 (28,7)

100 PN16

4" (150 lbs)

125 (4,92)

158 (6,22)

18 (39,7)

Figure 5 FVA 250, dimensions en mm (inch)

* + 100mm á affichage préféré





[image: image17.wmf]DN

ANSI

l. W.

 A

Poids

15 PN40

1/2" (150 lbs)

26 (1,02)

74 (2,91)

3,0 (6,6)

20 PN40

3/4" (150 lbs)

26 (1,02)

74 (2,91)

3,0 (6,6)

25 PN40

1" (150 lbs)

32 (1,26)

77 (3,03)

4,2 (9,3)

32 PN40

1 1/4" (150 lbs)

32 (1,26)

77 (3,03)

5,2 (11,5)

40 PN40

1 1/2" (150 lbs)

46 (1,81)

88 (3,46)

6,0 (13,2)

50 PN40

2" (150 lbs)

70 (2,76)

97 (3,82)

7,5 (16,5)

65 PN16

2 1/2" (150 lbs)

70 (2,76)

97 (3,82)

8,5 (18,7)

80 PN16

3" (150 lbs)

102 (4,02)

113 (4,45)

13 (28,7)

100 PN16

4" (150 lbs)

125 (4,92)

126 (4,96)

18 (39,7)

Figure 3 FVA 250, dimensions en mm (inch)

* + 100mm á affichage préféré




[image: image18.wmf]40

0,5 - 5

0,015 - 0,15

--

--

--

--

40

1 ,0- 10

0,030 - 0,30

--

--

--

--

40

1,6 - 16

0,048 - 0,48

--

--

--

--

40

2,5 - 25

0,075 - 0,75

--

--

--

--

40

4 - 40

0,13 - 1,3

--

--

--

--

X

 *4)

X

40

5 - 50

0,15 - 1,5

10 - 50

*2)

0,3 - 1,5

*2)

5 - 50

0,15 - 1,5

X

 *4)

X

40

7 - 70

0,21 - 2,1

14 - 70

*2)

0,4 - 2,1

*2)

7 - 70

0,21 - 2,1

X

 

*4)

X

60

10 - 100

0,3 - 3

20 - 100

*2)

0,6 - 3

*2)

10 - 100

0,3 - 3

X

 *4)

X

60

16 - 160

0,46 - 4,6

16 - 160

0,46 - 4,6

16 - 160

0,46 - 4,6

X

 *4)

X

60

25 - 250

0,7 - 7

25 - 250

0,7 - 7

25 - 250

0,7 - 7

X

 *4)

X

70

40 - 400

1,1 - 11

40 - 400

1,1 - 11

40 - 400

1,1 - 11

X

 *4)

X

80

60 - 600

1,7 - 17

60 - 600

1,7 - 17

60 - 600

1,7 - 17

X

60

100 - 1000

*1)

3 - 30

*1)

100 - 1000

*1)

3 - 30

*1)

100 - 1000

*1)

3 - 30

*1)

X

70

160 - 1600

*1)

4,6 - 46

*1)

160 - 1600

*1)

4,6 - 46

*1)

160 - 1600

*1)

4,6 - 46

*1)

X

100

250 - 2500

*1)

7 - 70

*1)

250 - 2500

*1)

7 - 70

*1)

250 - 2500

*1)

7 - 70

*1)

X

DN <40: 100;DN >32: 50

400 - 4000

11 - 110

400 - 4000

11 - 110

400 - 4000

11 - 110

X

DN 40: 180; DN >40:80

600 - 6000

17 - 170

600 - 6000

17 - 170

600 - 6000

17 - 170

X

110

1000 - 10000

29 - 290

1000 - 10000

29 - 290

1000 - 10000

29 - 290

X

X

DN <80: 230; DN >65:70

1600 - 16000

46 - 460

1600 - 16000

46 - 460

1600 - 16000

46 - 460

DN <80: 230; DN >65:70

2000 - 20000

55 - 550

--

--

2000 - 20000

55 - 550

X

DN <80: 500; DN >65:100

2500 - 25000

70 - 700

2500 - 25000

70 - 700

2500 - 25000

70 - 700

X

DN 80: 350; DN 100: 120

4000 - 40000

110 - 1100

4000 - 40000

110 - 1100

4000 - 40000

110 - 1100

X

DN 80: 350; DN 100: 120

5000 - 50000

135 - 1350

5000 - 50000

135 - 1350

5000 - 50000

135 - 1350

360

6000 - 60000

170 - 1700

--

--

6000 - 60000

170 - 1700

600

8000 - 80000

240 - 2400

--

--

8000 - 80000

240 - 2400

600

10000 - 100000

300 - 3000

--

--

10000 - 100000

300 - 3000

en option á 400 bar

DN 15 - DN 80: PN 40

DN 100: PN 16

(1/2 - 3 inch): (580 psi)

(4 inch): (232 psi)

En option plaque de base et capot on inox

Liquides en l/h avec densité: 1,0 kg/l, temperature: 20°C, viscosité: 1mPa.s

Gaz en m³/h avec densité: 1,293 kg/m³, temperature: 20°C, viscosité: 0,0181mPa.s, pe 0 bar



Référence pour les données de mesure

de pression (mbar) *3)



Affichage



Plaque de base en aluminium

Capot en aluminium avec des disques de verre trempé de sécurité



(4 inch): (232 psi)

en option á 400 bar







DN 100: PN 16

(1/2 - 3 inch): (580 psi)



(1/2 - 4 inch): (232 psi)

Nominale

en option -80 °C - 350 °C

DN 15 - DN 80: PN 40



DN 15 - DN 100: PN 16

en option -80 °C - 350 °C

max. medium température

-40 °C - +200 °C 

-20 °C - +125 °C

-40 °C - +200 °C 



Inox



PTFE

> DN 25: Hastelloy Inox

Hastelloy

Bride



Inox

revêtement

Inox

> DN 25: Hastelloy Inox

<= DN 25: Hastelloy 

Flotteur/ Conduite

Armature

Inox

Inox avec PTFE

<= DN 25: Hastelloy 

Medium touché parties

Inox

PTFE

Hastelloy

Modèle

CF-S

FF-P

EF-H

Liquides

l/h

Gaz

m³/h

Liquides

Gaz

l/h

m³/h

Liquides

Gaz

m³/h

l/h





[image: image19.wmf]7ME5822-

0

Ausführung

Type CF-S: 

Armature, Bride et flotteur en inox

2

Type EF-H: 

Armature en inox, Revêtement Hastelloy, 

4

Flotteur en Hastelloy

Type FF-P: 

Armature en inox, Revêtement PTFE, 

5

Flotteur PTFE

Modèle / bride exècution

DN 15 Bride DIN 2501 PN 40  

A

1/2" ANSI 150 RF B16.5

K

1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2A

DN 20 Bride DIN 2501 PN 40  

F

3/4" ANSI 150 RF B16.5

L

3/4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2B

DN 25 Bride DIN 2501 PN 40  

B

1" ANSI 150 RF B16.5

M

1" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2C

DN 32 Bride DIN 2501 PN 40  

G

1 1/4" ANSI 150 RF B16.5

N

1 1/4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2D

DN 40 Bride DIN 2501 PN 40  

H

1 1/2" ANSI 150 RF B16.5

P

1 1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2E

DN 50 Bride DIN 2501 PN 40  

C

2" ANSI 150 RF B16.5

Q

2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2F

DN 65 Bride DIN 2501 PN 16

J

2 1/2" ANSI 150 RF B16.5

R

2 1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2G

DN 65 Bride DIN 2501 PN 40

Z

J1A

DN 80 Bride DIN 2501 PN 40  

D

3" ANSI 150 RF B16.5

S

3" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2H

DN 100 Bride DIN 2501 PN 16

E

4" ANSI 150 RF B16.5

T

4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2J

DN 100 Bride DIN 2501 PN 40

Z

J1B

Plage de mesure

D`étendues de mesure se rapportent á

Densité: 1Kg/l; Viscosité: 1 mPa.s; Température 20°C

Diamétre

CF-S

EF-H

FF-P

DN 15 - DN 25

0,5 - 5 l/h

----

----

Z

K1A

DN 15 - DN 25

1,0 - 10 l/h

----

----

Z

K1B

DN 15 - DN 25

1,6 - 16 l/h

----

----

A

DN 15 - DN 25

2,5 - 25 l/h

----

----

B

DN 15 - DN 25

4 - 40 l/h

----

----

C

DN 15 - DN 25

5 - 50 l/h

5 - 50 l/h

10 - 50 l/h

Z

K1C

DN 15 - DN 25

7 - 70 l/h

7 - 70 l/h

14 - 70 l/h

D

DN 15 - DN 25

10 - 100 l/h

10 - 100 l/h

20 - 100 l/h

E

DN 15 - DN 25

16 - 160 l/h

16 - 160 l/h

16 - 160 l/h

F

DN 15 - DN 25

25 - 250 l/h

25 - 250 l/h

25 - 250 l/h

G

DN 15 - DN 25

40 - 400 l/h

40 - 400 l/h

40 - 400 l/h

H

DN 15 - DN 40

60 - 600 l/h

60 - 600 l/h

60 - 600 l/h

J

DN 15 - DN 40

100 - 1000 l/h

100 - 1000 l/h

100 - 1000 l/h

K

DN 15 - DN 40

160 - 1600 l/h

160 - 1600 l/h

160 - 1600 l/h

L

DN 15 - DN 40

250 - 2500 l/h

250 - 2500 l/h

250 - 2500 l/h

M

DN 25 - DN 65

0,4 - 4 m³/h

0,4 - 4 m³/h

0,4 - 4 m³/h

N

DN 40 - DN 65

0,6 - 6 m³/h

0,6 - 6 m³/h

0,6 - 6 m³/h

P

DN 50 - DN 65

1,0 - 10 m³/h

1,0 - 10 m³/h

1,0 - 10 m³/h

Q

DN 50 - DN 80

1,6 - 16 m³/h

1,6 - 16 m³/h

1,6 - 16 m³/h

R

DN 50 - DN 80

2,0 - 20 m³/h

2,0 - 20 m³/h

----

S

DN 50 - DN 80

2,5 - 25 m³/h

2,5 - 25 m³/h

2,5 - 25 m³/h

T

DN 80 - DN 100

4,0 - 40 m³/h

4,0 - 40 m³/h

4,0 - 40 m³/h

U

DN 100

5,0 - 50 m³/h

5,0 - 50 m³/h

5,0 - 50 m³/h

V

DN 100

6,0 - 60 m³/h

6,0 - 60 m³/h

----

W

DN 100

8,0 - 80 m³/h

8,0 - 80 m³/h

----

Z

K1D

DN 100

10 - 100 m³/h

10 - 100 m³/h

----

X

Elément d`affichage/ Température de processus

 

Standard juasqu`à 150 °C pour la sortie électrique / 200 °C affichage local

0

Standard avec élément d`affichage préféré

2

Inox IP66 jusqu´à la température de process 150 °C

5

Inox IP66 préféré

6





[image: image20.wmf]-

-

Z

Enveloppe chauffante / de refroidissement

sans

0

a raccord de bride DN 15 DIN 2501 PN 40 inox

2

a raccord de bride 1/2" ANSI B16.5 150 RF  inox

3

Affichage

à affichage local

A

A

à affichage local et un contact à induction SJ 3,5 N

C

J

à affichage local et deux contacts à induction SJ 3,5 N

C

L

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)

D

A

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)avec

D

J

 un contact à induction SJ 3,5 N

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 84-20 mA)

E

A

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (4-20 mA) avec

E

J

 un contact à induction SJ 3,5 N

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia

F

A

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec deux contacts á induction SJ 3,5 N

G

L

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec un contact à induction

H

J

 et une sortie d`impulsion

transducteur électrique avec Profibus PA. Eex ia

P

A

Certificat de calibrage

sans certificat de calibrage

0

avec certificat de calibrage

1

Autres modèles

Fluide à mesurer:

Y01

Modèle sans silicone

Y04

TAG Plaque en inox

Y17

Certificat d`atelier

C11

Certificat de contrôle de réception B selon DIN 50049, section 3.1 et EN 10204

C12

Inscription sur la plaque signalétique en anglais

B11

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qv 0,5 - 5 l/h

K1A

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qv 1,0 - 10 l/h

K1B

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qv 5,0 - 50 l/h

K1C

plage de mesure specialé pour DN 100: Qv 8 - 80 m³/h

K1D

Raccord de processus

DIN 2501 PN 40

ANSI 300 RF B16.5

avec liquid d´amortissement

pour CF-S

pour EF-H

pour FF-P *1)

*1) longueur + 5mm

40

DN

DN

DN

DN



DN

DN

15

20

25

32

80

100

DN



--

--

--

--

--









J1B

J2A

J2B

J2C

J2D

J2H

J2J

--

J2E

J2G



D01

D02

D03

D04

D08









D09

E01

E02

E03

E04

E08

E09

E07

D05

E05



D07

P01

--

P03



P06

DN

65



J1A

P08

P09

--

--

--

DN

50



--

J2F



D06

E06


Figure 1 Débitmètre à flotteur F VA 250

Figure 1 Débitmètre à flotteur F VA 250

_____________________________________________________________________________

___ Introduction
Les instructions de service sont destinées à faciliter l'installation, l'exploitation et la maintenance correctes de l'appareil. Lisez attentivement les instructions avant d'installer et de mettre en service l'appareil. Les versions et les applications spéciales ne sont pas prises en compte. Avant livraison des appareils, on s'assure que ceux-ci sont conformes à la commande et qu'ils sont opérationnels. Procédez à un contrôle visuel lors de la livraison afin d'identifier les dommages éventuels survenus lors du transport. Si vous identifiez des dommages, adressez-vous au service commercial compétent. Outre la description de l'erreur, nous avons besoin du type de l'appareil et du numéro de série de la livraison. Mecon GmbH décline toute responsabilité pour les tentatives de réparations qui auraient été réalisées sans concertation préalable. En cas de réclamation, et sauf stipulation contraire, les pièces faisant l'objet d'une réclamation seront mises à notre disposition pour examen.

_____________________________________________________________________________

___ Domaine d'application
Réalisés complètement en métal, les débitmètres à flotteur F VA 250 d'une longueur standard de 250 mm (9,84 pouces), sont utilisables de manière variée pour la mesure des liquides et des gaz dans des conduites fermées. D'une construction robuste, ils sont également utilisables dans des conditions difficiles. Les différents raccords de bride, revêtements et matières en suspension répondent aux exigences des industries pharmaceutique et chimique.

Le débit actuel est indiqué en volume ou en masse par unité de temps. La valeur mesurée est indiquée directement sur l'échelle. La surveillance du processus et la régulation des appareils sont assurées par des équipements supplémentaires et des contacts disponibles séparément.

_____________________________________________________________________________

___ Particularités

· Modèle standard disponible rapidement

· armature solide tout en métal à capot supérieur résistant aux chocs

· également utilisable pour la mesure de fluides corrosifs et inflammables

· utilisable à pressions et températures élevées

· échelle de produit et en pourcentage

· disponible en option avec une enveloppe de réchauffage ou de refroidissement

· guidage du flotteur insensible à l'encrassement

_____________________________________________________________________________

___ Construction et mode de fonctionnement

[image: image21.wmf]7ME5823-

0

Ausführung

Type CF-S: 

Armature, Bride et Flotteur en inox

2

Type EF-H: 

Armature en inox, Revêtement Hastelloy,

4

Flotteur en Hastelloy

Type FF-P: 

Armature en inox, Revêtement PTFE,

5

Flotteur PTFE

Modèle / bride exécution

DN 15 bride DIN 2501 PN 40  

A

1/2" ANSI 150 RF B16.5

K

1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2A

DN 20 bride DIN 2501 PN 40  

F

3/4" ANSI 150 RF B16.5

L

3/4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2B

DN 25 bride DIN 2501 PN 40  

B

1" ANSI 150 RF B16.5

M

1" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2C

DN 32 bride DIN 2501 PN 40  

G

1 1/4" ANSI 150 RF B16.5

N

1 1/4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2D

DN 40 bride DIN 2501 PN 40  

H

1 1/2" ANSI 150 RF B16.5

P

1 1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2E

DN 50 bride DIN 2501 PN 40  

C

2" ANSI 150 RF B16.5

Q

2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2F

DN 65 bride DIN 2501 PN 16

J

2 1/2" ANSI 150 RF B16.5

R

2 1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2G

DN 65 bride DIN 2501 PN 40

Z

J1A

DN 80 bride DIN 2501 PN 40  

D

3" ANSI 150 RF B16.5

S

3" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2H

DN 100 bride DIN 2501 PN 16

E

4" ANSI 150 RF B16.5

T

4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2J

DN 100 bride DIN 2501 PN 40

Z

J1B

Plage de mesure

D`étendues de mesure se rapportent á Densité: 1,293 kg/m³

Viscosité: 0,0181 mPa.s; Température 20°C; Pression 1,013 bar absolu

Diamétre

CF-S

EF-H

FF-P

DN 15 - DN 25

0,015 - 0,15 m³/h

----

----

Z

K1A

DN 15 - DN 25

0,03 - 0,30 m³/h

----

----

Z

K1B

DN 15 - DN 25

0,045 - 0,48 m³/h

----

----

A

DN 15 - DN 25

0,075 - 0,75 m³/h

----

----

B

DN 15 - DN 25

0,13 - 1,3 m³/h

----

----

C

DN 15 - DN 25

0,15 - 1,5 m³/h

0,15 - 1,5 m³/h

0,3 - 1,5 m³/h

Z

K1C

DN 15 - DN 25

0,2 - 2,1 m³/h

0,2 - 2,1 m³/h

0,4 - 2,1 m³/h

D

DN 15 - DN 25

0,3 - 3,0 m³/h

0,3 - 3,0 m³/h

0,6 - 3,0 m³/h

E

DN 15 - DN 25

0,5 - 4,6 m³/h

0,5 - 4,6 m³/h

0,5 - 4,6 m³/h

F

DN 15 - DN 25

0,7 - 7,0 m³/h

0,7 - 7,0 m³/h

0,7 - 7,0 m³/h

G

DN 15 - DN 25

1,0 - 11 m³/h

1,0 - 11 m³/h

1,0 - 11 m³/h

H

DN 15 - DN 40

1,7 - 17 m³/h

1,7 - 17 m³/h

1,7 - 17 m³/h

J

DN 15 - DN 40

3 - 30 m³/h

3 - 30 m³/h

3 - 30 m³/h

K

DN 15 - DN 40

4 - 46 m³/h

4 - 46 m³/h

4 - 46 m³/h

L

DN 15 - DN 40

7 - 70 m³/h

7 - 70 m³/h

7 - 70 m³/h

M

DN 25 - DN 65

11 - 110 m³/h

11 - 110 m³/h

11 - 110 m³/h

N

DN 40 - DN 65

17 - 170 m³/h

17 - 170 m³/h

17 - 170 m³/h

P

DN 50 - DN 65

29 - 290 m³/h

29 - 290 m³/h

29 - 290 m³/h

Q

DN 50 - DN 80

46 - 460 m³/h

46 - 460 m³/h

46 - 460 m³/h

R

DN 50 - DN 80

55 - 550 m³/h

55 - 550 m³/h

----

S

DN 50 - DN 80

70 - 700 m³/h

70 - 700 m³/h

70 - 700 m³/h

T

DN 80 - DN 100

110 - 1100 m³/h

110 - 1100 m³/h

110 - 1100 m³/h

U

DN 100

135 - 1350 m³/h

135 - 1350 m³/h

135 - 1350 m³/h

V

DN 100

170 - 1700 m³/h

170 - 1700 m³/h

----

W

DN 100

240 - 2400 m³/h

240 - 2400 m³/h

----

Z

K1D

DN 100

300 - 3000 m³/h

300 - 3000 m³/h

----

X

Elément d`affichage / Température de processus

 

Standard jusqu`à 150 °C pour la sortie électrique / 200 °C affichage local

0

Standard avec élément d´affichage préféré

2

Inox IP66 jusqu`á la température de processus 150 °C

5

Inox IP66 préféré

6

Le F VA 250 fonctionne comme les autres appareils de cette série selon le principe du flotteur : Le fluide à mesurer qui s'écoule soulève le flotteur conique sur dans la bague de mesure. Le vide annulaire augmente ainsi jusqu'à ce que la force ascensionnelle du fluide à mesurer et le poids du flotteur s'équilibrent. La position en hauteur du flotteur est directement proportionnelle au débit. Le déplacement du flotteur est transmis à l'aide d'un aimant à un aimant suiveur dans la zone d'affichage hors du tube de mesure. 

Figure 2 Cône de mesure / équerre graduée

_____________________________________________________________________________

___ Notice d'utilisation

La responsabilité pour ces appareils de mesure en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l'exploitant. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l’appareil de mesure entrant en contact avec les fluides sont adaptés aux fluides du processus. Les charges extérieures ne devront pas influer sur l’appareil de mesure. Si la température de surface > 70°C, il faudra prévoir une protection contre les contacts accidentels. Celle-ci sera conçue de manière à empêcher le dépassement de la température ambiante admissible. L’appareil devra uniquement être utilisé avec la pression et les limites de tension indiquées sur la plaque signalétique. Avant de remplacer l'appareil de mesure, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes. Les appareils sont principalement prévus pour une utilisation sous charge statique.
_____________________________________________________________________________

___ Retour pour réparation et service

Remarque : Conformément à la législation sur les déchets, le propriétaire/maître d'ouvrage est responsable de l'élimination des déchets spéciaux et des matières dangereuses. C'est la raison pour laquelle tous les appareils qui nous sont envoyés pour réparation doivent être exempts de matières dangereuses. Cela concerne également les espaces creux et les interstices sur les appareils. En cas de réparation, le point précité devra être confirmé par écrit.

Voir le formulaire sur Internet sous www.mecon.de/de/service/downloads: 

Déclaration sur la contamination

[image: image22.wmf]-

-

Z

Enveloppe chauffante / de refroidissement

sans

0

a raccord de bride DN 15 DIN 2501 PN 40 inox

2

a raccord de bride 1/2" ANSI B16.5 150 RF  inox

3

Affichage

à affichage local

A

A

à affichage local et un contact à induction SJ 3,5 N

C

J

à affichage local et deux contacts à induction SJ 3,5 N

C

L

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)

D

A

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)avec

D

J

 un contact à induction SJ 3,5 N

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 84-20 mA)

E

A

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (4-20 mA) avec

E

J

 un contact à induction SJ 3,5 N

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia

F

A

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec deux contacts á induction SJ 3,5 N

G

L

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec un contact à induction

H

J

 et une sortie d`impulsion

transducteur électrique avec Profibus PA. Eex ia

P

A

Certificat de calibrage

sans certificat de calibrage

0

avec certificat de calibrage

1

Autres modèles

Fluide à mesurer:

Y01

Modèle sans silicone

Y04

TAG Plaque en inox

Y17

Certificat d`atelier

C11

Certificat de contrôle de réception B selon DIN 50049, section 3.1 et EN 10204

C12

Inscription sur la plaque signalétique en anglais

B11

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qn 0,015-1,5 m³/h

K1A

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qn 0,03-0,30 m³/h

K1B

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qn 0,15-1,5 m³/h

K1C

plage de mesure specialé pour DN 100: Qn 240-2400 m³/h

K1D

Raccord de processus

DIN 2501 PN 40

ANSI 300 RF B16.5

avec liquid d`amortissement

pour CF-S

pour EF-H

pour FF-P *1)

*1) langueur + 5mm 

DN

J2F

J2E

J2G

DN

65



J1A

DN

50





100

J2A

J2B

J2C

J2D

--





J1B

--

--

--

--

20

25

32

80

D19

40



D14

J2H

J2J

--



--



DN

DN

DN

DN

DN

DN

15

D15

D16

D17

D18

D11

D12

D13

E11

E12

E13

E14

P19

E15

E16

E17

E18

E19

--

P16

--

P18

P11

--

P13

--

Dans le cas où il subsiste encore des matières dangereuses sur ou dans l'appareil, la société Mecon GmbH sera autorisée à les éliminer à la charge du maître d'ouvrage et sans concertation.

_____________________________________________________________________________

___ Amortissement du flotteur

Il est recommandé d'amortir le flotteur

· généralement pour les mesures de gaz

· lorsque les inclusions d'air dans le fluide ne peuvent pas être

    évitées 

· en cas de coups de bélier répétés dans les canalisations, ralentissant l'écoulement, par exemple suite à des étranglements ou des fermetures rapides

· lorsque des turbulences, des pulsations ou autres instabilités provoquent des oscillations du flotteur

· lorsque la pression d'écoulement ne peut pas être réalisée lentement

· lorsque les vibrations dans le tuyau ne peuvent pas être évitées

_____________________________________________________________________________

___ Construction et dimensions
[image: image23.wmf]DN

B Bride

B

 Ermeto

 S

Poids

15 (1/2")

110 (4,33)

53 (2,09)

150 (5,91)

3,0 (6,6)

20 (3/4")

110 (4,33)

53 (2,09)

150 (5,91)

3,0 (6,6)

25 (1")

110 (4,33)

58,5 (2,3)

150 (5,91)

4,2 (9,3)

32 (1 1/4")

110 (4,33)

58,5 (2,3)

150 (5,91)

5,2 (11,5)

40 (1 1/2")

130 (5,12)

63 (2,48)

150 (5,91)

6,0 (13,2)

50 (2")

140 (5,51)

77,5 (3,05)

150 (5,91)

7,5 (16,5)

65 (2 1/2")

140 (5,51)

77,5 (3,05)

150 (5,91)

8,5 (18,7)

80 (3")

160 (6,3)

93,5 (3,68)

150 (5,91)

13 (28,7)

100 (4")

175 (6,89)

110 (4,33)

120 (4,72)

18 (39,7)

Figure 4 FVA 250, dimensions en mm (inch)

* + 100mm á affichage préféré


Figure 3 Boîtier de l'afficheur en aluminium

[image: image24.wmf]40

0,5 - 5

0,015 - 0,15

--

--

--

--

40

1 ,0- 10

0,030 - 0,30

--

--

--

--

40

1,6 - 16

0,048 - 0,48

--

--

--

--

40

2,5 - 25

0,075 - 0,75

--

--

--

--

40

4 - 40

0,13 - 1,3

--

--

--

--

X

 *4)

X

40

5 - 50

0,15 - 1,5

10 - 50

*2)

0,3 - 1,5

*2)

5 - 50

0,15 - 1,5

X

 *4)

X

40

7 - 70

0,21 - 2,1

14 - 70

*2)

0,4 - 2,1

*2)

7 - 70

0,21 - 2,1

X

 

*4)

X

60

10 - 100

0,3 - 3

20 - 100

*2)

0,6 - 3

*2)

10 - 100

0,3 - 3

X

 *4)

X

60

16 - 160

0,46 - 4,6

16 - 160

0,46 - 4,6

16 - 160

0,46 - 4,6

X

 *4)

X

60

25 - 250

0,7 - 7

25 - 250

0,7 - 7

25 - 250

0,7 - 7

X

 *4)

X

70

40 - 400

1,1 - 11

40 - 400

1,1 - 11

40 - 400

1,1 - 11

X

 *4)

X

80

60 - 600

1,7 - 17

60 - 600

1,7 - 17

60 - 600

1,7 - 17

X

60

100 - 1000

*1)

3 - 30

*1)

100 - 1000

*1)

3 - 30

*1)

100 - 1000

*1)

3 - 30

*1)

X

70

160 - 1600

*1)

4,6 - 46

*1)

160 - 1600

*1)

4,6 - 46

*1)

160 - 1600

*1)

4,6 - 46

*1)

X

100

250 - 2500

*1)

7 - 70

*1)

250 - 2500

*1)

7 - 70

*1)

250 - 2500

*1)

7 - 70

*1)

X

DN <40: 100;DN >32: 50

400 - 4000

11 - 110

400 - 4000

11 - 110

400 - 4000

11 - 110

X

DN 40: 180; DN >40:80

600 - 6000

17 - 170

600 - 6000

17 - 170

600 - 6000

17 - 170

X

110

1000 - 10000

29 - 290

1000 - 10000

29 - 290

1000 - 10000

29 - 290

X

X

DN <80: 230; DN >65:70

1600 - 16000

46 - 460

1600 - 16000

46 - 460

1600 - 16000

46 - 460

DN <80: 230; DN >65:70

2000 - 20000

55 - 550

--

--

2000 - 20000

55 - 550

X

DN <80: 500; DN >65:100

2500 - 25000

70 - 700

2500 - 25000

70 - 700

2500 - 25000

70 - 700

X

DN 80: 350; DN 100: 120

4000 - 40000

110 - 1100

4000 - 40000

110 - 1100

4000 - 40000

110 - 1100

X

DN 80: 350; DN 100: 120

5000 - 50000

135 - 1350

5000 - 50000

135 - 1350

5000 - 50000

135 - 1350

360

6000 - 60000

170 - 1700

--

--

6000 - 60000

170 - 1700

600

8000 - 80000

240 - 2400

--

--

8000 - 80000

240 - 2400

600

10000 - 100000

300 - 3000

--

--

10000 - 100000

300 - 3000

en option á 400 bar

DN 15 - DN 80: PN 40

DN 100: PN 16

(1/2 - 3 inch): (580 psi)

(4 inch): (232 psi)

En option plaque de base et capot on inox

Liquides en l/h avec densité: 1,0 kg/l, temperature: 20°C, viscosité: 1mPa.s

Gaz en m³/h avec densité: 1,293 kg/m³, temperature: 20°C, viscosité: 0,0181mPa.s, pe 0 bar



Référence pour les données de mesure

de pression (mbar) *3)



Affichage



Plaque de base en aluminium

Capot en aluminium avec des disques de verre trempé de sécurité



(4 inch): (232 psi)

en option á 400 bar







DN 100: PN 16

(1/2 - 3 inch): (580 psi)



(1/2 - 4 inch): (232 psi)

Nominale

en option -80 °C - 350 °C

DN 15 - DN 80: PN 40



DN 15 - DN 100: PN 16

en option -80 °C - 350 °C

max. medium température

-40 °C - +200 °C 

-20 °C - +125 °C

-40 °C - +200 °C 



Inox



PTFE

> DN 25: Hastelloy Inox

Hastelloy

Bride



Inox

revêtement

Inox

> DN 25: Hastelloy Inox

<= DN 25: Hastelloy 

Flotteur/ Conduite

Armature

Inox

Inox avec PTFE

<= DN 25: Hastelloy 

Medium touché parties

Inox

PTFE

Hastelloy

Modèle

CF-S

FF-P

EF-H

Liquides

l/h

Gaz

m³/h

Liquides

Gaz

l/h

m³/h

Liquides

Gaz

m³/h

l/h


Figure 4 Boîtier de l'afficheur en aluminium et raccord de chauffage

Figure 4 Boîtier de l'afficheur en aluminium et raccord de chauffage[image: image25.wmf]DN

ANSI

l. W.

 A

Poids

15 PN40

1/2" (150 lbs)

26 (1,02)

103 (4,06)

3,0 (6,6)

20 PN40

3/4" (150 lbs)

26 (1,02)

103 (4,06)

3,0 (6,6)

25 PN40

1" (150 lbs)

32 (1,26)

105 (4,13)

4,2 (9,3)

32 PN40

1 1/4" (150 lbs)

32 (1,26)

105 (4,13)

5,2 (11,5)

40 PN40

1 1/2" (150 lbs)

46 (1,81)

115 (4,53)

6,0 (13,2)

50 PN40

2" (150 lbs)

70 (2,76)

129 (5,08)

7,5 (16,5)

65 PN16

2 1/2" (150 lbs)

70 (2,76)

129 (5,08)

8,5 (18,7)

80 PN16

3" (150 lbs)

102 (4,02)

145 (5,71)

13 (28,7)

100 PN16

4" (150 lbs)

125 (4,92)

158 (6,22)

18 (39,7)

Figure 5 FVA 250, dimensions en mm (inch)

* + 100mm á affichage préféré


Figure 5 Boîtier de l'afficheur en inox

Figure 5 Boîtier de l'afficheur en inox
_____________________________________________________________________________
___ Classification selon la directive Equipements sous pression 97/23/CE

	
	Fluides admissibles
	Catégorie

	DN 15
	Gaz et liquides du groupe de fluides 1
	Art. 3.3

	DN 20
	Gaz et liquides du groupe de fluides 1
	Art. 3.3

	DN 25
	Gaz et liquides du groupe de fluides 1
	Art. 3.3

	DN 32
	Gaz et liquides du groupe de fluides 1
	III

	DN 40
	Gaz et liquides du groupe de fluides 1
	III

	DN 50
	Gaz et liquides du groupe de fluides 1
	III

	DN 65
	Gaz et liquides du groupe de fluides 1
	III

	DN 80
	Gaz et liquides du groupe de fluides 1
	III

	DN 100
	Gaz et liquides du groupe de fluides 1
	III


[image: image26.wmf]-

-

Z

Enveloppe chauffante / de refroidissement

sans

0

a raccord de bride DN 15 DIN 2501 PN 40 inox

2

a raccord de bride 1/2" ANSI B16.5 150 RF  inox

3

Affichage

à affichage local

A

A

à affichage local et un contact à induction SJ 3,5 N

C

J

à affichage local et deux contacts à induction SJ 3,5 N

C

L

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)

D

A

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)avec

D

J

 un contact à induction SJ 3,5 N

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 84-20 mA)

E

A

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (4-20 mA) avec

E

J

 un contact à induction SJ 3,5 N

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia

F

A

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec deux contacts á induction SJ 3,5 N

G

L

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec un contact à induction

H

J

 et une sortie d`impulsion

transducteur électrique avec Profibus PA. Eex ia

P

A

Certificat de calibrage

sans certificat de calibrage

0

avec certificat de calibrage

1

Autres modèles

Fluide à mesurer:

Y01

Modèle sans silicone

Y04

TAG Plaque en inox

Y17

Certificat d`atelier

C11

Certificat de contrôle de réception B selon DIN 50049, section 3.1 et EN 10204

C12

Inscription sur la plaque signalétique en anglais

B11

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qv 0,5 - 5 l/h

K1A

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qv 1,0 - 10 l/h

K1B

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qv 5,0 - 50 l/h

K1C

plage de mesure specialé pour DN 100: Qv 8 - 80 m³/h

K1D

Raccord de processus

DIN 2501 PN 40

ANSI 300 RF B16.5

avec liquid d´amortissement

pour CF-S

pour EF-H

pour FF-P *1)

*1) longueur + 5mm

40

DN

DN

DN

DN



DN

DN

15

20

25

32

80

100

DN



--

--

--

--

--









J1B

J2A

J2B

J2C

J2D

J2H

J2J

--

J2E

J2G



D01

D02

D03

D04

D08









D09

E01

E02

E03

E04

E08

E09

E07

D05

E05



D07

P01

--

P03



P06

DN

65



J1A

P08

P09

--

--

--

DN

50



--

J2F



D06

E06


[image: image27.png]



[image: image28.jpg]A

s M E C 7 N
e I VL T TENHE
VA 180 AFS e
TMESH20-1BF10-14A0 PED/SER/GL/LL
2008-123456/ 001 97/23/EG
Angchiuss DN 25 DIN032:1/11B1

Werkstolf: 14571
1 40 bar / S80p8l A

18 adom: 1281287

schutnart 1768 A

J—






____________________________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques F VA 250

	Domaine d'application
	Voir page 1

	Construction et mode de fonctionnement
	Voir page 1

	Principe de mesure
	Mesure du flotteur

	Entrée
Plage de mesure 

Paliers de pression

Débit

Unités de mesure
	Voir le tableau page 5

PN10 à PN40 selon la version (voir les tableaux pages 4 et 5)

De bas en haut

jusqu'à 2500 l/h en l/h,  

à partir de 4.000 l/h en m³/h

	Conditions d'utilisation
	

	Consigne de montage
	Position de montage verticale 

	
	

	Température ambiante

- sans accessoires électriques

- avec indicateur de seuil

- avec sortie de signal KINAX:

- avec sortie de signal transducteur électromagnétique (Hart / Profibus)
	- 40 °C à 80 °C

- 40 °C à 65 °C

- 40 °C à 60 °C

- 40 °C à 70 °C

	En cas d'utilisation dans une zone explosive, il convient de respecter les températures ambiantes maximales indiquées dans l'attestation d'examen de type, en fonction de la classe de température.

	Températures de stockage 


	identiques aux températures ambiantes



	Classe de climat
	Sites protégés contre les intempéries et/ou non chauffés, classe C selon DIN IEC 654 partie 1.

	Précision de mesure
	

	· Liquide

· Gaz

Imprécision supplémentaire

 - Transducteur électromagnétique
 - KINAX


	± 1,6% de la valeur de fin de la plage de mesure pour affichage local 

± 2,0% de la valeur de fin de la plage de mesure pour affichage local

± 0,2 % mesure

± 0,5 % mesure



	· Reproductibilité
	± 0,5 % de la mesure de fin de plage

	· Température du fluide
	Voir le tableau page 4

	En cas d'écart entre la température du fluide et celle prise en compte pour le calibrage, la variation de la masse volumique se traduit par une erreur d'affichage proportionnelle. Les variations de viscosité provoquent une erreur d'affichage non linéaire

	Limites de viscosité
	

	
Qmax [m3/h]

≤ 0,1

> 0,1 à 0,5

> 0,5 à 3

> 3 à 10

> 10 à 25

> 25 à 50

> 50 à 100


	Viscosité [mPa . s]

1,0

1,0 à 3,0

1,0 à 5,0

1,0 à 8,0

1,0 à 10

1,0 à 15

1,0 à 25

Consultez-nous pour les fluides à viscosité plus élevée

	Caractéristiques constructives
	

	Bride
	EN1029-1,  ANSI

	Matériau (voir aussi page 3)
	

	· Armature

· Flotteur

Pièces en contact avec le fluide à mesurer 
	Inox (mat. n°14404, 316L)

Inox, PTFE, Hastelloy

Inox, PTFE, Hastelloy

	Classe de protection (afficheur)
	IP 65 Afficheur aluminium

IP 66 Afficheur inox

	Compatibilité électromagnétique
	

	
	

	EN 61000-6-2:1999

EN 50 081-1

EN 55011:1998+A1: 1999

Recommandation NAMUR 
	Immunité pour environnement industriel

Emission pour environnement résidentiel

Groupe 1, classe B

NE 21

	Résistance au choc / résistance aux vibrations
	L'appareil doit être à l'abri des chocs et des vibrations importantes susceptibles de l'endommager.



_____________________________________________________________________________

___ Caractéristiques techniques sortie

	Capteur de valeur limite (contact inductif)

	Principe de commutation
	Contact inductif, contact simple / contact double

	Connexion
	M20 x 1,5

	Energie auxiliaire
	DC 8V

	Inductivité propre
	500µH

	Capacité propre
	80 nF

	Température ambiante
	

	· si non utilisé dans les zones

     explosives
	-40 à +65°C

	· si utilisé dans les zones explosives
	Voir page 4

	Attestation CE d'examen de type pour la directive 94/9/CE
	PTB 99 ATEX 2219 X

	télétransmetteur électrique à sortie de courant



	Principe de commutation
	Transducteur à prise angulaire

	
	

	Connexion
	Connexion à 2, 3 ou 4 brins

	Energie auxiliaire
	DC 12 à 30V

	Capacité intrinsèque
	<10 nF

	Courant de court-circuit
	max. 160mA

	Sortie 

· Connexion à 2 brins

· Connexion à 3 et 4 brins
	4 à 20mA

0 à 20mA

	Charge
	max. 900 Ω à 24V

	Température ambiante
	

	· si non utilisé dans les zones

     explosives
	-40 à +60°C

	· si utilisé dans les zones explosives
	Voir page 4

	télétransmetteur électrique à sortie de signal (HART)



	Principe de commutation
	Transducteur électromagnétique

	
	

	Connexion
	Connexion 2 brins

	Energie auxiliaire
	DC 14 à 30V

	Sortie
	4 à 20mA

	Charge 
	min. 250 Ω 

	Température ambiante
	

	· si non utilisé dans les zones explosives
	-40 à +70°C

	· si utilisé dans les zones explosives
	Voir page 4

	Attestation CE d'examen de type pour la directive 94/9/CE
	BVS 07 ATEX E 033
II2G EEx ia IIC T6

	Voir également le manuel d'utilisation du transducteur électromagnétique

	télétransmetteur électrique Profibus PA



	Principe de commutation
	Transducteur électromagnétique

	
	

	Energie auxiliaire
	DC 10 à 25V

	Courant de base
	< 16,5 mA

	Différentiel
	< 18 mA

	Vitesse de transmission
	31,25 kBaud

	· si non utilisé dans les zones
    explosives
	-40 à +70°C

	· si utilisé dans les zones explosives
	Voir page 4

	Attestation CE d'examen de type pour la directive 94/9/CE
	BVS 07 ATEX E 033

II2G EEx ia IIC T6

	Voir également le manuel d'utilisation du transducteur électromagnétique





_____________________________________________________________________________

___ Utilisation dans les zones explosives
Sans accessoires électriques

Dans la version de base, le débitmètre est un équipement non-électrique sans source d'inflammation propre, qui respecte les exigences de la norme DIN EN 13463-1 et peut être utilisé dans les zones explosives utilisant des moyens d'exploitation de catégorie 2.

	Marquage :
	[image: image1.png]



	II 2GD c 

	
	BVS 06 ATEX H/B 146


L'appareil n'utilise pas de source d'énergie propre qui pourrait provoquer une augmentation de la température. De ce fait, la température de surface maximum est déterminante pour la température du fluide.

Lorsque l'appareil est utilisé dans des zones exposées aux risques d'explosion de poussières, un nettoyage régulier est nécessaire afin d'éviter les dépôts de plus de 5 mm d'épaisseur.

Avec des transmetteurs de signaux électriques intégrés

Le montage de transmetteurs de signaux électriques donne à l'appareil le statut d'un groupe électrique : il est alors doté d'un marquage selon la norme DIN EN 50014 provenant de l'appareil complet aux transmetteurs de signaux électriques. 

Les données électriques et thermiques ainsi que les conditions particulières de l'attestation CE d'examen de type des transmetteurs de signaux intégrés doivent être prises en compte. L'action de la température du fluide sur les transmetteurs de signaux intégrés doit être prise en compte. 

Pour ce faire, la surtempérature de la température maximale du fluide rapportée à la température ambiante maximale doit être prise en compte avec un coefficient conformément au tableau ci-après.

	Diamètre nominal
	Coefficient du modèle standard
	Coefficient de l'afficheur préféré

	DN15 et DN25
	0,2
	0,07

	DN40 et DN50
	0,25
	0,085

	DN80 et DN100
	0,3
	0,1


Exemple de capteur de valeur limite avec DN15 et DN25:

Température ambiante maximale 
Tamb = 40°C

Température maximale du fluide   
Tm   = 120°C

Coefficient d'apport thermique        
F     = 0,2

Classe de température 

T4

Tü   = 
Surtempérature

Ta   =  
Température ambiante

Capteur de valeur limite 


[image: image2.wmf]C

C

C

Tamb

F

Tü

Ta

C

C

C

Tamb

Tm

Tü

°

=

°

+

°

=

+

=

°

=

°

-

°

=

-

=

56

40

2

,

0

*

80

*

80

40

120


Conformément aux tableaux de l'attestation CE d'examen de type PTB 99 ATEX 2219 X, le capteur inductif SJ 3,5-... N... doit fonctionner dans la classe de température T5 avec un circuit de sécurité propre ne dépassant pas les valeurs maximales du circuit de type 3.

Les règles d'installation nationales doivent être prises en compte.

Exemple de calcul de la température max. du fluide en fonction de la température max. ambiante pour le type de capteur monté sur DN15/25.

Ta    =  70°C

Tamb = 60°C

F     = 0,2


[image: image3.wmf]C

C

C

C

Tamb

F

Tamb

Ta

Tm

°

=

°

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

°

-

°

=

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

110

60

2

,

0

60

70


Marquage sur les capteurs de valeur limite montés SJ 3,5... N...

	[image: image4.png]



	PTB 99 ATEX 2219 X
II 2G EEx ia IIC T6-T4


Marquage sur les transducteurs Hart et Profibus électromagnétiques intégrés

	[image: image5.png]



	BVS 07 ATEX E 033  
II 2G EEx ia IIC T6


Marquage sur les transducteurs à prise angulaire intégrée KINAX 2W2

	[image: image6.png]



	ZELM 03 ATEX 0123 
II 2G EEx ia IIC T6


Marquage sur les transducteurs à prise angulaire intégrée KINAX 3W2

	[image: image7.png]



	PTB 97 ATEX 2271 
II 2G EEx ia IIC T6


_____________________________________________________________________________

___ Attestations CE d'examen

Transducteur électromagnétique 
[image: image29.wmf]7ME5822-

0

Ausführung

Type CF-S: 

Armature, Bride et flotteur en inox

2

Type EF-H: 

Armature en inox, Revêtement Hastelloy, 

4

Flotteur en Hastelloy

Type FF-P: 

Armature en inox, Revêtement PTFE, 

5

Flotteur PTFE

Modèle / bride exècution

DN 15 Bride DIN 2501 PN 40  

A

1/2" ANSI 150 RF B16.5

K

1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2A

DN 20 Bride DIN 2501 PN 40  

F

3/4" ANSI 150 RF B16.5

L

3/4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2B

DN 25 Bride DIN 2501 PN 40  

B

1" ANSI 150 RF B16.5

M

1" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2C

DN 32 Bride DIN 2501 PN 40  

G

1 1/4" ANSI 150 RF B16.5

N

1 1/4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2D

DN 40 Bride DIN 2501 PN 40  

H

1 1/2" ANSI 150 RF B16.5

P

1 1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2E

DN 50 Bride DIN 2501 PN 40  

C

2" ANSI 150 RF B16.5

Q

2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2F

DN 65 Bride DIN 2501 PN 16

J

2 1/2" ANSI 150 RF B16.5

R

2 1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2G

DN 65 Bride DIN 2501 PN 40

Z

J1A

DN 80 Bride DIN 2501 PN 40  

D

3" ANSI 150 RF B16.5

S

3" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2H

DN 100 Bride DIN 2501 PN 16

E

4" ANSI 150 RF B16.5

T

4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2J

DN 100 Bride DIN 2501 PN 40

Z

J1B

Plage de mesure

D`étendues de mesure se rapportent á

Densité: 1Kg/l; Viscosité: 1 mPa.s; Température 20°C

Diamétre

CF-S

EF-H

FF-P

DN 15 - DN 25

0,5 - 5 l/h

----

----

Z

K1A

DN 15 - DN 25

1,0 - 10 l/h

----

----

Z

K1B

DN 15 - DN 25

1,6 - 16 l/h

----

----

A

DN 15 - DN 25

2,5 - 25 l/h

----

----

B

DN 15 - DN 25

4 - 40 l/h

----

----

C

DN 15 - DN 25

5 - 50 l/h

5 - 50 l/h

10 - 50 l/h

Z

K1C

DN 15 - DN 25

7 - 70 l/h

7 - 70 l/h

14 - 70 l/h

D

DN 15 - DN 25

10 - 100 l/h

10 - 100 l/h

20 - 100 l/h

E

DN 15 - DN 25

16 - 160 l/h

16 - 160 l/h

16 - 160 l/h

F

DN 15 - DN 25

25 - 250 l/h

25 - 250 l/h

25 - 250 l/h

G

DN 15 - DN 25

40 - 400 l/h

40 - 400 l/h

40 - 400 l/h

H

DN 15 - DN 40

60 - 600 l/h

60 - 600 l/h

60 - 600 l/h

J

DN 15 - DN 40

100 - 1000 l/h

100 - 1000 l/h

100 - 1000 l/h

K

DN 15 - DN 40

160 - 1600 l/h

160 - 1600 l/h

160 - 1600 l/h

L

DN 15 - DN 40

250 - 2500 l/h

250 - 2500 l/h

250 - 2500 l/h

M

DN 25 - DN 65

0,4 - 4 m³/h

0,4 - 4 m³/h

0,4 - 4 m³/h

N

DN 40 - DN 65

0,6 - 6 m³/h

0,6 - 6 m³/h

0,6 - 6 m³/h

P

DN 50 - DN 65

1,0 - 10 m³/h

1,0 - 10 m³/h

1,0 - 10 m³/h

Q

DN 50 - DN 80

1,6 - 16 m³/h

1,6 - 16 m³/h

1,6 - 16 m³/h

R

DN 50 - DN 80

2,0 - 20 m³/h

2,0 - 20 m³/h

----

S

DN 50 - DN 80

2,5 - 25 m³/h

2,5 - 25 m³/h

2,5 - 25 m³/h

T

DN 80 - DN 100

4,0 - 40 m³/h

4,0 - 40 m³/h

4,0 - 40 m³/h

U

DN 100

5,0 - 50 m³/h

5,0 - 50 m³/h

5,0 - 50 m³/h

V

DN 100

6,0 - 60 m³/h

6,0 - 60 m³/h

----

W

DN 100

8,0 - 80 m³/h

8,0 - 80 m³/h

----

Z

K1D

DN 100

10 - 100 m³/h

10 - 100 m³/h

----

X

Elément d`affichage/ Température de processus

 

Standard juasqu`à 150 °C pour la sortie électrique / 200 °C affichage local

0

Standard avec élément d`affichage préféré

2

Inox IP66 jusqu´à la température de process 150 °C

5

Inox IP66 préféré

6


_____________________________________________________________________________

___ Construction et plages de mesure
[image: image30.wmf]7ME5823-

0

Ausführung

Type CF-S: 

Armature, Bride et Flotteur en inox

2

Type EF-H: 

Armature en inox, Revêtement Hastelloy,

4

Flotteur en Hastelloy

Type FF-P: 

Armature en inox, Revêtement PTFE,

5

Flotteur PTFE

Modèle / bride exécution

DN 15 bride DIN 2501 PN 40  

A

1/2" ANSI 150 RF B16.5

K

1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2A

DN 20 bride DIN 2501 PN 40  

F

3/4" ANSI 150 RF B16.5

L

3/4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2B

DN 25 bride DIN 2501 PN 40  

B

1" ANSI 150 RF B16.5

M

1" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2C

DN 32 bride DIN 2501 PN 40  

G

1 1/4" ANSI 150 RF B16.5

N

1 1/4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2D

DN 40 bride DIN 2501 PN 40  

H

1 1/2" ANSI 150 RF B16.5

P

1 1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2E

DN 50 bride DIN 2501 PN 40  

C

2" ANSI 150 RF B16.5

Q

2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2F

DN 65 bride DIN 2501 PN 16

J

2 1/2" ANSI 150 RF B16.5

R

2 1/2" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2G

DN 65 bride DIN 2501 PN 40

Z

J1A

DN 80 bride DIN 2501 PN 40  

D

3" ANSI 150 RF B16.5

S

3" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2H

DN 100 bride DIN 2501 PN 16

E

4" ANSI 150 RF B16.5

T

4" ANSI 300 RF B16.5

Z

J2J

DN 100 bride DIN 2501 PN 40

Z

J1B

Plage de mesure

D`étendues de mesure se rapportent á Densité: 1,293 kg/m³

Viscosité: 0,0181 mPa.s; Température 20°C; Pression 1,013 bar absolu

Diamétre

CF-S

EF-H

FF-P

DN 15 - DN 25

0,015 - 0,15 m³/h

----

----

Z

K1A

DN 15 - DN 25

0,03 - 0,30 m³/h

----

----

Z

K1B

DN 15 - DN 25

0,045 - 0,48 m³/h

----

----

A

DN 15 - DN 25

0,075 - 0,75 m³/h

----

----

B

DN 15 - DN 25

0,13 - 1,3 m³/h

----

----

C

DN 15 - DN 25

0,15 - 1,5 m³/h

0,15 - 1,5 m³/h

0,3 - 1,5 m³/h

Z

K1C

DN 15 - DN 25

0,2 - 2,1 m³/h

0,2 - 2,1 m³/h

0,4 - 2,1 m³/h

D

DN 15 - DN 25

0,3 - 3,0 m³/h

0,3 - 3,0 m³/h

0,6 - 3,0 m³/h

E

DN 15 - DN 25

0,5 - 4,6 m³/h

0,5 - 4,6 m³/h

0,5 - 4,6 m³/h

F

DN 15 - DN 25

0,7 - 7,0 m³/h

0,7 - 7,0 m³/h

0,7 - 7,0 m³/h

G

DN 15 - DN 25

1,0 - 11 m³/h

1,0 - 11 m³/h

1,0 - 11 m³/h

H

DN 15 - DN 40

1,7 - 17 m³/h

1,7 - 17 m³/h

1,7 - 17 m³/h

J

DN 15 - DN 40

3 - 30 m³/h

3 - 30 m³/h

3 - 30 m³/h

K

DN 15 - DN 40

4 - 46 m³/h

4 - 46 m³/h

4 - 46 m³/h

L

DN 15 - DN 40

7 - 70 m³/h

7 - 70 m³/h

7 - 70 m³/h

M

DN 25 - DN 65

11 - 110 m³/h

11 - 110 m³/h

11 - 110 m³/h

N

DN 40 - DN 65

17 - 170 m³/h

17 - 170 m³/h

17 - 170 m³/h

P

DN 50 - DN 65

29 - 290 m³/h

29 - 290 m³/h

29 - 290 m³/h

Q

DN 50 - DN 80

46 - 460 m³/h

46 - 460 m³/h

46 - 460 m³/h

R

DN 50 - DN 80

55 - 550 m³/h

55 - 550 m³/h

----

S

DN 50 - DN 80

70 - 700 m³/h

70 - 700 m³/h

70 - 700 m³/h

T

DN 80 - DN 100

110 - 1100 m³/h

110 - 1100 m³/h

110 - 1100 m³/h

U

DN 100

135 - 1350 m³/h

135 - 1350 m³/h

135 - 1350 m³/h

V

DN 100

170 - 1700 m³/h

170 - 1700 m³/h

----

W

DN 100

240 - 2400 m³/h

240 - 2400 m³/h

----

Z

K1D

DN 100

300 - 3000 m³/h

300 - 3000 m³/h

----

X

Elément d`affichage / Température de processus

 

Standard jusqu`à 150 °C pour la sortie électrique / 200 °C affichage local

0

Standard avec élément d´affichage préféré

2

Inox IP66 jusqu`á la température de processus 150 °C

5

Inox IP66 préféré

6


[image: image31.wmf]-

-

Z

Enveloppe chauffante / de refroidissement

sans

0

a raccord de bride DN 15 DIN 2501 PN 40 inox

2

a raccord de bride 1/2" ANSI B16.5 150 RF  inox

3

Affichage

à affichage local

A

A

à affichage local et un contact à induction SJ 3,5 N

C

J

à affichage local et deux contacts à induction SJ 3,5 N

C

L

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)

D

A

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)avec

D

J

 un contact à induction SJ 3,5 N

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 84-20 mA)

E

A

à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (4-20 mA) avec

E

J

 un contact à induction SJ 3,5 N

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia

F

A

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec deux contacts á induction SJ 3,5 N

G

L

avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec un contact à induction

H

J

 et une sortie d`impulsion

transducteur électrique avec Profibus PA. Eex ia

P

A

Certificat de calibrage

sans certificat de calibrage

0

avec certificat de calibrage

1

Autres modèles

Fluide à mesurer:

Y01

Modèle sans silicone

Y04

TAG Plaque en inox

Y17

Certificat d`atelier

C11

Certificat de contrôle de réception B selon DIN 50049, section 3.1 et EN 10204

C12

Inscription sur la plaque signalétique en anglais

B11

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qn 0,015-1,5 m³/h

K1A

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qn 0,03-0,30 m³/h

K1B

plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qn 0,15-1,5 m³/h

K1C

plage de mesure specialé pour DN 100: Qn 240-2400 m³/h

K1D

Raccord de processus

DIN 2501 PN 40

ANSI 300 RF B16.5

avec liquid d`amortissement

pour CF-S

pour EF-H

pour FF-P *1)

*1) langueur + 5mm 

DN

J2F

J2E

J2G

DN

65



J1A

DN

50





100

J2A

J2B

J2C

J2D

--





J1B

--

--

--

--

20

25

32

80

D19

40



D14

J2H

J2J

--



--



DN

DN

DN

DN

DN

DN

15

D15

D16

D17

D18

D11

D12

D13

E11

E12

E13

E14

P19

E15

E16

E17

E18

E19

--

P16

--

P18

P11

--

P13

--



 ____________________________________________________________________________

___ Instructions de montage et de service

Vous trouverez ci-après les informations essentielles sur l’installation et la mise en service de l’appareil ; par ailleurs, les instructions de montage du débitmètre à flotteur VDI/VDE 3513 feuille 3 sont également applicables. 

Consignes d'installation
Lors du déballage, procédez prudemment pour éviter les dommages. A l'aide du bon de livraison accompagnant l'emballage, vérifiez si toutes les données techniques pertinentes correspondent à vos exigences. 

La bonne marche de l'appareil a été vérifiée avant livraison. En fonction de la taille de l'appareil, le flotteur est fixé pour éviter les dommages causés par le transport. Cette sécurité de transport doit être retirée de l'armature. Contrôlez la mobilité du flotteur avant le montage : Le flotteur doit glisser librement dans le tuyau sans se décaler ou se coincer. L'aiguille doit suivre le déplacement du flotteur sans à-coups. En position de repos (débit nul), l'aiguille doit indiquer le point de référence indiqué (première graduation de l'échelle). L'aiguille doit indiquer la valeur de fin d'échelle lorsque le flotteur est en fin de course. 

Le stockage jusqu'au montage doit être réalisé dans un local propre et sec afin d'éviter d'encrasser en particulier l'intérieur des armatures. Les valeurs limites de température ambiante doivent être respectées. Pour le transport jusqu'à un lieu de montage distant, nous recommandons de réutiliser l'emballage fourni d'origine y compris la sécurité de transport.

Sur le lieu de montage, les valeurs limites de température et d'hygrométrie atmosphérique doivent être respectées et l'atmosphère corrosive doit être évitée. Une ventilation doit être mise en place en cas de besoin. L'appareil doit être monté verticalement et hors tension sur la canalisation. Maintenez une distance suffisante par rapport aux pièces magnétiques telles que les électrovannes et les composants ferromagnétiques tels que les fixations en acier / supports. Nous recommandons de respecter une distance de 300 mm au moins entre 2 appareils montés l'un à côté de l'autre. Lorsque l'écartement est réduit, les appareils peuvent être montés en hauteur en respectant une distance équivalente à un appareil. L'écart latéral par rapport aux pièces en acier susceptibles de provoquer des interactions devrait être de 200 mm minimum. En cas de doute, le contrôles des interactions doit être réalisé en montant et en descendant l'appareil de 200 mm environ et en vérifiant si l'aiguille a changé de position. Le lieu de montage doit être choisi de manière à permettre une lecture fiable des valeurs de l'échelle. Tenez compte de l'espace nécessaire pour un éventuel démontage de l'appareil. 

Les tronçons d'entrée et de sortie à l'avant et à l'arrière de l'appareil ne sont généralement pas nécessaires lorsque le profil d'écoulement du fluide est linéaire ; il convient d'éviter les étranglements d'armatures devant l'appareil. Il n'est pas nécessaire généralement d'utiliser de tronçons d'entrée et de sortie. Dans le cas des profils d'écoulement fortement asymétriques, des mesures supplémentaires peuvent être utiles (par exemple des tronçons entrée, des redresseurs d'écoulement) afin de garantir la précision de la mesure. Si cela est inévitable, il convient de respecter une longueur d'appareil minimale de 250 mm en guise de tronçon d'entrée. Le diamètre nominal de la canalisation à mesurer doit correspondre à celui de l'appareil de mesure. Il convient d'éviter de montage d'étranglements d'armatures juste devant l'appareil. Dans le cas des gaz, les vannes doivent généralement être montées derrière l'appareil de mesure.  Le diamètre nominal de l'appareil et celui de la canalisation doivent être identiques. Les paliers de pression et les dimensions des brides doivent correspondre. La profondeur de rugosité des surfaces d'étanchéité des brides doit être adaptée aux joints prévus. 

Vérifiez si les accessoires éventuels tels que la butée du ressort, l'amortissement du gaz/liquide sont encore correctement positionnés sur la bride. Vérifiez si la distance de montage entre les brides de la canalisation correspond à la cote de montage de l'appareil et par ailleurs aux 2 joints. 

Pour obtenir un montage sans contrainte, les brides de la canalisation doivent être parallèles et alignées. Les vis de raccordement et les joints doivent être utilisés avec les dimensions prescrites. Les joints doivent être adaptés à la pression de service, à la température et au fluide. 

Utilisez pour les appareils garnis de PTFE des joints dont le diamètre intérieur et extérieur correspondent à la bride à emboîtement de l'appareil. Serrez les vis en crois de manière à ajuster les raccords de processus. Les couples de serrage des vis doivent être respectés en particulier sur les appareils revêtus de PTFE. Vérifiez si la canalisation est fixée de manière suffisamment stable de manière à éviter les vibrations ou les oscillations de l'appareil. Ne pas utiliser de fixations en acier sur l'appareil ! Pour la mesure de gaz, vérifier tout particulièrement la position de la vanne. Si l'appareil est calibré pour une pression absolue de plus de 1,013 bars, la vanne est généralement placée derrière le débitmètre. Si la pression est de 1,013 bars absolue (effluent libre), elle doit être placée devant l'appareil.

Les vis des brides des armatures revêtues de PTFE ne doivent être serrées qu'avec le couple de serrage maximal ci-après (directive VDI/VDE 3513) :

· DN 15 à 25 / ½ à 1 pouce : 14 Nm

· DN 50 / 2 pouces : 25 Nm

· DN 80 / 3 pouces : 35 Nm

· DN 100 / 4 pouces : 42 Nm.

Un point d'étranglement doit être disposé juste derrière l'appareil de mesure pour éviter les oscillations de compression lors des mesures de gaz. Afin d'éviter des mesures incorrectes, choisissez la disposition de telle manière que la pression dans l'appareil de mesure corresponde à la pression de référence du calibrage.

L’appareil devra uniquement être utilisé avec la pression et les limites de tension indiquées sur la plaque signalétique.

Mise en service
1. Lors de la mise en service de nouvelles installations, des déchets provenant des matériaux sont transportés dans le fluide et peuvent éventuellement se déposer sur le flotteur. Il est alors nécessaire de nettoyer l’appareil après une courte période d'utilisation. Les substances ferromagnétiques en particulier, telles que les perles de soudure, peuvent endommager l'appareil. Si ces pièces ne peuvent pas être évitées en régime normal, un filtre magnétique (accessoire) devra être monté devant l'appareil 

2. Le flotteur ne doit être soumis à aucun coup de butée. Il est recommandé, par conséquent, de démarrer contre une soupape fermée qui est ensuite régulée lentement jusqu'à la pression de service. Les liquides doivent être purgés avec précaution pour éviter les coups de bélier provoqués par des bulles de gaz. Dans le cas des gaz en particulier, augmenter lentement la prépression pour éviter les coups de bélier violents. Eviter systématiquement de commander l'appareil à l'aide des électrovannes afin d'empêcher que le flotteur ne remonte brutalement. Dans le cas des gaz, augmenter lentement la pression de service.

3. L'appareil affiche toutes les plages d'échelle conformément à sa classe de précision. A chaque démarrage, s'assurer que le flotteur peut balancer et qu'un débit élevé est réglé pour une courte période initiale pour des mesures dans la plage de mesure inférieure.

_____________________________________________________________________________

___ Maintenance et réparation
L'appareil est sans entretien en cas d'utilisation en bonne et due forme. En fonction du fluide utilisé, des impuretés, l'abrasion ou les réactions chimiques peuvent attaquer l'orifice de mesure et le flotteur et, par conséquent, affecter la précision de mesure. Dans ce cas, il est recommandé de démonter l'appareil et de le nettoyer ainsi que le flotteur avec des produits appropriés. L'orifice de mesure et le flotteur ne doivent pas être endommagés mécaniquement ou par des produits de nettoyage agressifs. Dans le cas où un enlèvement de matière sur l'orifice de mesure ou le flotteur est constaté, procéder à un recalibrage ou à un remplacement. Veuillez tenir compte des points suivants : 

· Sur les appareils sur lesquels des moyens d'exploitation électriques sont montés, la dépose du capot de l'affichage réduit la protection CEM.

· Avant de démonter un appareil, assurez-vous que le brin de la canalisation ne contient aucun produit, soit sans pression et refroidi.

· Les armatures dont l'intérieur est encrassé peuvent être nettoyées avec précaution à l'aide d'une brosse et d'un produit de nettoyage. Nettoyer les dépôts présents éventuellement sur le flotteur. Attention à ne pas utiliser d'objets durs sur la bague de mesure / le cône et le flotteur. 

· Les points de commutation des capteurs de valeur limite sont réglables. Retirer pour cela le capot de l'affichage, desserrer les indicateurs du point de contact présents sur l'échelle et les réajuster. Une fois le réglage effectué, resserrer à nouveau les vis des points de contact. Reposer et fixer le capot de manière étanche.

· Le calibrage de la sortie de signal KINAX est réglé définitivement et n'est pas modifiable. Ne pas dérégler le potentiomètre du transducteur.

· Le paramétrage du signal d'entrée est possible à l'aide du système HART®. Voir à ce sujet les instructions de service du signal d'entrée.

· Il est possible de contrôler si les cylindres des amortissements du gaz et du liquide ne sont pas encrassés (voir dépose/pose des amortissements).

Une fois tous les travaux de maintenance et de nettoyage effectués, recontrôler le fonctionnement de l'appareil avant de le remettre en service.

Pose et dépose du cône / flotteur / amortissement / butée du ressort

Pour déposer le flotteur (cône/flotteur), déposer l'appareil hors de la canalisation. Après avoir déposé l'appareil, le serrer dans un étau en position horizontale en veillant à ne pas endommager l'armature.

Appareil avec bague de mesure : Bloquer le flotteur par le haut sur l'armature à l'aide d'un outil placé sur l'étoile de guidage pour éviter qu'elle ne tourne, déposer la vis de sécurité de l'étoile de guidage de l'étoile de guidage inférieure, visible par le dessous de l'armature et déposer l'étoile de guidage. Le flotteur peut ensuite être déposé en le remontant. 

Appareil avec cône : Dévisser le cône et le flotteur à l'aide d'un outil sur le filetage inférieur du cône et extraire le flotteur de la fixation supérieure du cône.

Attention ! Ne pas endommager le flotteur / la bague de mesure et le cône.

A partir d'une mesure de 5-50 l/h, le flotteur peut être remplacé pour modifier la plage de mesure. Les cylindres des amortissements de liquide et la butée du ressort du flotteur peuvent être retirés par le haut après avoir déposé l'appareil. Lors du remontage, répéter l'opération dans le sens inverse.


_____________________________________________________________________________

___ Réglage de l'appareil
Capteur de valeur limite (contact inductif)

L'appareil de mesure est livré en état de marche conformément à votre commande. Les capteurs de valeur limite sont paramétrés pour les valeurs souhaitées. Si vous n'avez pas fait part de demandes de modifications, les paramètres de base sont les suivants : 

· 1 Contacts : 

Point de commutation de contact minimum pour un débit descendant de 10 % (amorti/principe de courant de repos)

· 2 Contacts : 

Point de commutation de contact minimum pour un débit descendant de 10 % et un point de commutation de contact maximum pour un débit ascendant de 90 %

Réglage du capteur de valeur limite

Les contacts sont réglables à l'aide de l'indicateur à contact présent sur l'échelle. Démonter à cet effet le capot de l'affichage, desserrer l'indicateur à contact sur la valeur voulue et fixer à nouveau.

Sortie analogique à transducteur électromagnétique

Le transducteur électromagnétique est calibré en usine à la livraison aux valeurs d'échelle. 

Pour HART(, la sortie du signal n'est disponible qu'avec un raccord 2 brins à 4-20 mA.  La configuration de la sortie du signal et des valeurs limite est possible à l'aide d'un modem HART( et des programmes de configuration "PDM" de Siemens.

Le Profibus PA comporte une interface avec le circuit de communication numérique selon le modèle FISCO. La configuration de la sortie du signal est assurée par le programme "PDM" de Siemens. 

Sortie analogique à transducteur à prise angulaire KINAX 3W2

La sortie de signal du transducteur à prise angulaire est calibrée en usine pour les valeurs d'échelle. La sortie du signal est de 4-20 mA sur le raccord à deux brins ou de 0-20 mA sur le raccord à 4 ou 3 brins. La sortie du signal 4 mA correspond à la valeur d'échelle de débit 0 ( à 0-20 mA 0 mA ) 

Schéma de raccordement pour le capteur de valeur limite inductif


[image: image8.emf]
[image: image9.jpg]Contacts Inductifs

Zone explosive

Zone non explosive

Amplificateur de commutation

Valeur limite

SJ3,5-N

T + 1 +

O L2

T + 2 +
4

|
k- k-
/

Valeur limite

<O> i

Contacts selon

EN 60947-5-6
(NAMUR)

N\

:

Energie auxiliere





_____________________________________________________________________________

[image: image32.jpg]250

149

250

165

97




___ Branchement électrique 

Schéma de raccordement pour le transducteur électromagnétique HART

[image: image10.jpg]Zone explosive

détecteur d ' angle
électromagnétique

_a

Zone non explosive

Dis|

1 +

+
4 -20 mA
2 —_
E —IC
Energie auxi
Circuit d" alimentation

Li = 240pyH Ui= 30V
Ci= 16 nF li = 150 mA
Ta= 70 °C Pi = 1000 mvV/

EExiallC T6
BVS 07 ATEX E 033

V4

iaire

positif d " alimentation
du transducteur

E

Sortie 4-20 mA

Modem Hart

Rmin
250 Ohm






Schéma de raccordement du transducteur HART à sortie 4-20mA et 2 contacts de valeur limite

[image: image11.jpg]Zone explosive

Détecteur d"angle
électromagnétique

MIN "

Contacts selon

EN 60947-5-6
(NAMUR)

Energie auxiliaire

Li = 240uyH Ui= 30V
Ci= 16 nF li = 150 mA
Ta= 70 °C Pi = 1000 mwW

EExiallC T6
BVS 07 ATEX E 033

Zone non explosive

Dispositif d* alimentation du transducteur

+

D)

4-20 mA

O O 0O O

o |, | AW

Sorties binaires

Li = 4puH Ui= 30V
Ci= 16 nF li = 20 mA
Ta= 70°C Pi = 100 mwW

EExiallC T6
BVS 07 ATEX E 033

PN

e

4-20 mA

Energle auxiliaire

Valeur limite MAX

Valeur limite MIN

Energie auxiliaire




Schéma de raccordement pour transducteur KINAX 2W2 à sortie 4- 20mA en technique 2 brins

[image: image12.jpg]Zone explosive

KINAX 2W2

_a

Zone non explosive

Dispositif d " alimentation du transducteur

74 +
2 4 -20 mA
Energie auxi
Circuit d" alimentation
Li=0 Ui= 30V
Ci= 10nF li = 160 mA
Ta= 60 °C Pi = 1000 mvv/

EExiallC T6
ZELM 03 ATEX 0123

7
/N

iaire

Sortie 4-20 mA







Schéma de raccordement du transducteur HART à sortie 4-20mA, sortie d'impulsion et contact de valeur limite

[image: image13.jpg]Zone explosive

Détecteur d"angle
électromagnétique

a4

MIN 4

Contacts selon

EN 60947-5-6
(NAMUR)

Circuit d "alimentation

Li = 240pyH Ui= 30V
Ci= 16nF li = 150 mA
Ta= 70°C Pi = 1000 mwW
EExiallC T6

BVS 07 ATEX E 033

Zone non explosive

Dispositif d ' alimentation

+

du transducteur

hN

o~

N
4 -20 mA
2
3
O
4
O
5
O Al
6 e
% +
Sorties binaires -
Li = 4pH Ui= 30V +
Ci=16nF li = 20mA
Ta= 70°C  Pi= 100 mW =
EExiallC T6

BVS 07 ATEX E 033

//;

4-20 mA

Energle auxiliaire

ificateur de commutation

Valeur limite MAX

Valeur limite MIN




Schéma de raccordement pour transducteur KINAX 3W2 à sortie 0/4- 20mA en technique 4 brins

[image: image14.jpg]Zone expl

KINAX 3W2

_a

V+

osive

Zone non explosive

Dispositif d ' alimentation
du transducteur

O1
2

E

O
el
Sortie - 4

E e S

0/4 - 20 mA
(charge max. 600 Ohm)

Circuit d" alimentation

Li = vernachl. Ui
Ci= 10nF li
Ta= 60 °C Pi
EExia llC T6
PTB 97 ATEX 2271

30V
160 mA
1000 mwv

—

Energie auxiliaire





Schéma de raccordement pour transducteur KINAX 3W2 à sortie 0/4- 20mA en technique 3 brins

[image: image15.jpg]Zone explosive

KINAX 3W2

_a

Zone non explosive

Dispositif d* alimentation

V+ 1 +
- 2
03 -
Out 4 0/4 - 20 mA
E O

Circuit d" alimentation

Li=o0 Ui
Ci= 10nF li
Ta= 60°C Pi

EExia lIC T6
PTB 97 ATEX 2271

30V
160 mA
1000 mW

Energie auxi

du transducteur

/
Za

iaire

Sortie 0/4 - 20 mA




_____________________________________________________________________________

___ Références de commande Type FVA 250 tout en métal pour mesure de liquide

[image: image33.jpg]0sc






[image: image34.jpg]165 *

S'vy

90

16

149

0sZ





_____________________________________________________________________________

___ Références de commande Type FVA 250 tout en métal pour mesure de gaz

[image: image35.wmf]DN

B Bride

B

 Ermeto

 S

Poids

15 (1/2")

110 (4,33)

53 (2,09)

150 (5,91)

3,0 (6,6)

20 (3/4")

110 (4,33)

53 (2,09)

150 (5,91)

3,0 (6,6)

25 (1")

110 (4,33)

58,5 (2,3)

150 (5,91)

4,2 (9,3)

32 (1 1/4")

110 (4,33)

58,5 (2,3)

150 (5,91)

5,2 (11,5)

40 (1 1/2")

130 (5,12)

63 (2,48)

150 (5,91)

6,0 (13,2)

50 (2")

140 (5,51)

77,5 (3,05)

150 (5,91)

7,5 (16,5)

65 (2 1/2")

140 (5,51)

77,5 (3,05)

150 (5,91)

8,5 (18,7)

80 (3")

160 (6,3)

93,5 (3,68)

150 (5,91)

13 (28,7)

100 (4")

175 (6,89)

110 (4,33)

120 (4,72)

18 (39,7)

Figure 4 FVA 250, dimensions en mm (inch)

* + 100mm á affichage préféré


[image: image36.jpg]158 *

89

81

16

9%61L8

[ol°74

BILW.






�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���











Raccords par brides possibles EN 1092-1	*1) barre d'étanchéité réduite DN 15/20  	*3) rapporté à la valeur en fin d'échelle


gris = Type CF-S et type EF-H	*2) rapport de mesure 1:5	*4) ANSI ½" non livrable ; dimension livrable ANSI ¾"


X = type FF-P





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





Câblage : Déposer le capot de l'affichage pour le raccordement de l'énergie auxiliaire, introduire le câble de raccordement sur le filetage du câble  et le fixer sur les bornes comme indiqué sur le schéma de brochage. Serrer fermement les vis des câbles, mettre en place le capot de l'affichage et fermer en ajustant soigneusement.





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���








	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 2 sur 10

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 10

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



[image: image37.wmf]DN

ANSI

l. W.

 A

Poids

15 PN40

1/2" (150 lbs)

26 (1,02)

74 (2,91)

3,0 (6,6)

20 PN40

3/4" (150 lbs)

26 (1,02)

74 (2,91)

3,0 (6,6)

25 PN40

1" (150 lbs)

32 (1,26)

77 (3,03)

4,2 (9,3)

32 PN40

1 1/4" (150 lbs)

32 (1,26)

77 (3,03)

5,2 (11,5)

40 PN40

1 1/2" (150 lbs)

46 (1,81)

88 (3,46)

6,0 (13,2)

50 PN40

2" (150 lbs)

70 (2,76)

97 (3,82)

7,5 (16,5)

65 PN16

2 1/2" (150 lbs)

70 (2,76)

97 (3,82)

8,5 (18,7)

80 PN16

3" (150 lbs)

102 (4,02)

113 (4,45)

13 (28,7)

100 PN16

4" (150 lbs)

125 (4,92)

126 (4,96)

18 (39,7)

Figure 3 FVA 250, dimensions en mm (inch)

* + 100mm á affichage préféré

[image: image38.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS



[image: image39.png]W EXAM

Rk 3918

Bestitigung

BVS 06 ATEX H/B 146

e T

e Dt 1e

N 15 e il e Rk 30/3/5 o e

i Pt




_1312009147.xls
Tabelle1

		DN		ANSI		l. W.		A				Poids

		15 PN40		1/2" (150 lbs)		26 (1,02)		74 (2,91)				3,0 (6,6)

		20 PN40		3/4" (150 lbs)		26 (1,02)		74 (2,91)				3,0 (6,6)

		25 PN40		1" (150 lbs)		32 (1,26)		77 (3,03)				4,2 (9,3)

		32 PN40		1 1/4" (150 lbs)		32 (1,26)		77 (3,03)				5,2 (11,5)

		40 PN40		1 1/2" (150 lbs)		46 (1,81)		88 (3,46)				6,0 (13,2)

		50 PN40		2" (150 lbs)		70 (2,76)		97 (3,82)				7,5 (16,5)

		65 PN16		2 1/2" (150 lbs)		70 (2,76)		97 (3,82)				8,5 (18,7)

		80 PN16		3" (150 lbs)		102 (4,02)		113 (4,45)				13 (28,7)

		100 PN16		4" (150 lbs)		125 (4,92)		126 (4,96)				18 (39,7)

		Figure 3 FVA 250, dimensions en mm (inch)

		* + 100mm á affichage préféré






_1313561317.xls
Tabelle2

																																				7ME5822-								0

		Ausführung

		Type CF-S:								Armature, Bride et flotteur en inox																												2

		Type EF-H:								Armature en inox, Revêtement Hastelloy,																												4

										Flotteur en Hastelloy

		Type FF-P:								Armature en inox, Revêtement PTFE,																												5

										Flotteur PTFE

		Modèle / bride exècution

		CF-S		EF-H		FF-P

										DN 15 Bride DIN 2501 PN 40																														A

										1/2" ANSI 150 RF B16.5																														K

										1/2" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2A

										DN 20 Bride DIN 2501 PN 40																														F

										3/4" ANSI 150 RF B16.5																														L

										3/4" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2B

										DN 25 Bride DIN 2501 PN 40																														B

										1" ANSI 150 RF B16.5																														M

										1" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2C

										DN 32 Bride DIN 2501 PN 40																														G

										1 1/4" ANSI 150 RF B16.5																														N

										1 1/4" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2D

										DN 40 Bride DIN 2501 PN 40																														H

										1 1/2" ANSI 150 RF B16.5																														P

										1 1/2" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2E

										DN 50 Bride DIN 2501 PN 40																														C

										2" ANSI 150 RF B16.5																														Q

										2" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2F

										DN 65 Bride DIN 2501 PN 16																														J

										2 1/2" ANSI 150 RF B16.5																														R

										2 1/2" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2G

										DN 65 Bride DIN 2501 PN 40																														Z								J1A

										DN 80 Bride DIN 2501 PN 40																														D

										3" ANSI 150 RF B16.5																														S

										3" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2H

										DN 100 Bride DIN 2501 PN 16																														E

										4" ANSI 150 RF B16.5																														T

										4" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2J

										DN 100 Bride DIN 2501 PN 40																														Z								J1B

		Plage de mesure

		D`étendues de mesure se rapportent á

		Densité: 1Kg/l; Viscosité: 1 mPa.s; Température 20°C

		Diamétre										CF-S										EF-H										FF-P

		DN 15 - DN 25										0,5 - 5 l/h										----										----										Z						K1A

		DN 15 - DN 25										1,0 - 10 l/h										----										----										Z						K1B

		DN 15 - DN 25										1,6 - 16 l/h										----										----										A

		DN 15 - DN 25										2,5 - 25 l/h										----										----										B

		DN 15 - DN 25										4 - 40 l/h										----										----										C

		DN 15 - DN 25										5 - 50 l/h										5 - 50 l/h										10 - 50 l/h										Z						K1C

		DN 15 - DN 25										7 - 70 l/h										7 - 70 l/h										14 - 70 l/h										D

		DN 15 - DN 25										10 - 100 l/h										10 - 100 l/h										20 - 100 l/h										E

		DN 15 - DN 25										16 - 160 l/h										16 - 160 l/h										16 - 160 l/h										F

		DN 15 - DN 25										25 - 250 l/h										25 - 250 l/h										25 - 250 l/h										G

		DN 15 - DN 25										40 - 400 l/h										40 - 400 l/h										40 - 400 l/h										H

		DN 15 - DN 40										60 - 600 l/h										60 - 600 l/h										60 - 600 l/h										J

		DN 15 - DN 40										100 - 1000 l/h										100 - 1000 l/h										100 - 1000 l/h										K

		DN 15 - DN 40										160 - 1600 l/h										160 - 1600 l/h										160 - 1600 l/h										L

		DN 15 - DN 40										250 - 2500 l/h										250 - 2500 l/h										250 - 2500 l/h										M

		DN 25 - DN 65										0,4 - 4 m³/h										0,4 - 4 m³/h										0,4 - 4 m³/h										N

		DN 40 - DN 65										0,6 - 6 m³/h										0,6 - 6 m³/h										0,6 - 6 m³/h										P

		DN 50 - DN 65										1,0 - 10 m³/h										1,0 - 10 m³/h										1,0 - 10 m³/h										Q

		DN 50 - DN 80										1,6 - 16 m³/h										1,6 - 16 m³/h										1,6 - 16 m³/h										R

		DN 50 - DN 80										2,0 - 20 m³/h										2,0 - 20 m³/h										----										S

		DN 50 - DN 80										2,5 - 25 m³/h										2,5 - 25 m³/h										2,5 - 25 m³/h										T

		DN 80 - DN 100										4,0 - 40 m³/h										4,0 - 40 m³/h										4,0 - 40 m³/h										U

		DN 100										5,0 - 50 m³/h										5,0 - 50 m³/h										5,0 - 50 m³/h										V

		DN 100										6,0 - 60 m³/h										6,0 - 60 m³/h										----										W

		DN 100										8,0 - 80 m³/h										8,0 - 80 m³/h										----										Z						K1D

		DN 100										10 - 100 m³/h										10 - 100 m³/h										----										X

		Elément d`affichage/ Température de processus

		Standard juasqu`à 150 °C pour la sortie électrique / 200 °C affichage local																																												0

		Standard avec élément d`affichage préféré																																												2

		Inox IP66 jusqu´à la température de process 150 °C																																												5

		Inox IP66 préféré																																												6





Tabelle1

																																						7ME5822-4										-

		Nennweiten  /  Flanschausführungen

		DN 15 Flansch DIN 2501 PN 40																																						A

		1/2" ANSI 150 RF B16.5																																						K

		1/2" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F20

		DN 20 Flansch DIN 2501 PN 40																																						F

		3/4" ANSI 150 RF B16.5																																						L

		3/4" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F21

		DN 25 Flansch DIN 2501 PN 40																																						B

		1" ANSI 150 RF B16.5																																						M

		1" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F22

		DN 32 Flansch DIN 2501 PN 40																																						G

		1 1/4" ANSI 150 RF B16.5																																						N

		1 1/4" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F23

		DN 40 Flansch DIN 2501 PN 40																																						H

		1 1/2" ANSI 150 RF B16.5																																						P

		1 1/2" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F24

		DN 50 Flansch DIN 2501 PN 40																																						C

		2" ANSI 150 RF B16.5																																						Q

		2" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F25

		DN 65 Flansch DIN 2501 PN 16																																						J

		2 1/2" ANSI 150 RF B16.5																																						R

		2 1/2" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F26

		DN 65 Flansch DIN 2501 PN 40																																						Z								F16

		DN 80 Flansch DIN 2501 PN 40																																						D

		3" ANSI 150 RF B16.5																																						S

		3" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F27

		DN 100 Flansch DIN 2501 PN 16																																						E

		4" ANSI 150 RF B16.5																																						T

		4" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F28

		DN 100 Flansch DIN 2501 PN 40																																						Z								F18

		Messbereich

														Wasser Qv														Luft Qn

		DN 15 - DN 25												5 - 50 l/h														0,15 - 1,5 m³/h														Z						M04

		DN 15 - DN 25												7 - 70 l/h														0,2 - 2,1 m³/h														D

		DN 15 - DN 25												10 - 100 l/h														0,3 - 3,0 m³/h														E

		DN 15 - DN 25												16 - 160 l/h														0,5 - 4,6 m³/h														F

		DN 15 - DN 25												25 - 250 l/h														0,7 - 7,0 m³/h														G

		DN 15 - DN 25												40 - 400 l/h														1,0 - 11 m³/h														H

		DN 15 - DN 25												60 - 600 l/h														1,7 - 17 m³/h														J

		DN 15 - DN 25												100 - 1000 l/h														3 - 30 m³/h														K

		DN 15 - DN 25												160 - 1600 l/h														4 - 46 m³/h														L

		DN 15 - DN 25												250 - 2500 l/h														7 - 70 m³/h														M

		DN 25 - DN 65												400 - 4000 l/h														11 - 110 m³/h														N

		DN 40 - DN 65												600 - 6000 l/h														17 - 170 m³/h														P

		DN 50 - DN 65												1000 - 10000 l/h														29 - 290 m³/h														Q

		DN 50 - DN 80												1600 - 16000 l/h														46 - 460 m³/h														R

		DN 50 - DN 80												2000 - 20000 l/h														55 - 550 m³/h														S

		DN 50 - DN 80												2500 - 25000 l/h														70 - 700 m³/h														T

		DN 80 - DN 100												4000 - 40000 l/h														110 - 1100 m³/h														U

		DN 80 - DN 100												5000 - 50000 l/h														135 - 1350 m³/h														V

		DN 100												6000 - 60000 l/h														170 - 1700 m³/h														W

		DN 100												8000 - 80000 l/h														240 - 2400 m³7h														Z						M03

		DN 100												10000 - 100000 l/h														300 - 3000 m³/h														X

		Anwendung

		Flüssigkeitsmessung																																										1

		Gasmessung																																										2

		Anzeigeteil/ Prozesstemperatur

		Standard bis 150 °C bei elektischen Ausgang/ 200 °C örtliche Anzeige																																												0

		Standard mit vorgezogener Anzeigeteil																																												2

		Edelstahl IP66 bis Prozesstemperatur 150 °C																																												5

		Edelstahl IP66 vorgezogen																																												6






_1314429224.xls
Tabelle1

		Modèle																						CF-S										FF-P										EF-H

		Medium touché parties																						Inox										PTFE										Hastelloy

		Armature																						Inox										Inox avec PTFE										<= DN 25: Hastelloy

																																		revêtement										> DN 25: Hastelloy Inox

		Bride																						Inox										Inox										<= DN 25: Hastelloy

																																												> DN 25: Hastelloy Inox

		Flotteur/ Conduite																						Inox										PTFE										Hastelloy

		max. medium température																						-40 °C - +200 °C										-20 °C - +125 °C										-40 °C - +200 °C

																								en option -80 °C - 350 °C																				en option -80 °C - 350 °C

		Nominale																						DN 15 - DN 80: PN 40										DN 15 - DN 100: PN 16										DN 15 - DN 80: PN 40

																								DN 100: PN 16																				DN 100: PN 16

																								(1/2 - 3 inch): (580 psi)										(1/2 - 4 inch): (232 psi)										(1/2 - 3 inch): (580 psi)

																								(4 inch): (232 psi)																				(4 inch): (232 psi)

																								en option á 400 bar																				en option á 400 bar

		Affichage																						Plaque de base en aluminium

																								Capot en aluminium avec des disques de verre trempé de sécurité

																								En option plaque de base et capot on inox

		Référence pour les données de mesure																						Liquides en l/h avec densité: 1,0 kg/l, temperature: 20°C, viscosité: 1mPa.s

																								Gaz en m³/h avec densité: 1,293 kg/m³, temperature: 20°C, viscosité: 0,0181mPa.s, pe 0 bar

		DN 15		DN 20		DN 25		DN 32		DN 40		DN 50		DN 65		DN 80		DN 100		de pression (mbar) *3)				Liquides				Gaz						Liquides				Gaz						Liquides				Gaz

																								l/h				m³/h						l/h				m³/h						l/h				m³/h

																				40				0,5 - 5				0,015 - 0,15						--				--						--				--

																				40				1 ,0- 10				0,030 - 0,30						--				--						--				--

																				40				1,6 - 16				0,048 - 0,48						--				--						--				--

																				40				2,5 - 25				0,075 - 0,75						--				--						--				--

																				40				4 - 40				0,13 - 1,3						--				--						--				--

		X *4)				X														40				5 - 50				0,15 - 1,5						10 - 50		*2)		0,3 - 1,5		*2)				5 - 50				0,15 - 1,5

		X *4)				X														40				7 - 70				0,21 - 2,1						14 - 70		*2)		0,4 - 2,1		*2)				7 - 70				0,21 - 2,1

		X *4)				X														60				10 - 100				0,3 - 3						20 - 100		*2)		0,6 - 3		*2)				10 - 100				0,3 - 3

		X *4)				X														60				16 - 160				0,46 - 4,6						16 - 160				0,46 - 4,6						16 - 160				0,46 - 4,6

		X *4)				X														60				25 - 250				0,7 - 7						25 - 250				0,7 - 7						25 - 250				0,7 - 7

		X *4)				X														70				40 - 400				1,1 - 11						40 - 400				1,1 - 11						40 - 400				1,1 - 11

		X *4)				X														80				60 - 600				1,7 - 17						60 - 600				1,7 - 17						60 - 600				1,7 - 17

						X														60				100 - 1000		*1)		3 - 30		*1)				100 - 1000		*1)		3 - 30		*1)				100 - 1000		*1)		3 - 30		*1)

						X														70				160 - 1600		*1)		4,6 - 46		*1)				160 - 1600		*1)		4,6 - 46		*1)				160 - 1600		*1)		4,6 - 46		*1)

						X														100				250 - 2500		*1)		7 - 70		*1)				250 - 2500		*1)		7 - 70		*1)				250 - 2500		*1)		7 - 70		*1)

												X								DN <40: 100;DN >32: 50				400 - 4000				11 - 110						400 - 4000				11 - 110						400 - 4000				11 - 110

												X								DN 40: 180; DN >40:80				600 - 6000				17 - 170						600 - 6000				17 - 170						600 - 6000				17 - 170

												X								110				1000 - 10000				29 - 290						1000 - 10000				29 - 290						1000 - 10000				29 - 290

												X				X				DN <80: 230; DN >65:70				1600 - 16000				46 - 460						1600 - 16000				46 - 460						1600 - 16000				46 - 460

																				DN <80: 230; DN >65:70				2000 - 20000				55 - 550						--				--						2000 - 20000				55 - 550

																X				DN <80: 500; DN >65:100				2500 - 25000				70 - 700						2500 - 25000				70 - 700						2500 - 25000				70 - 700

																		X		DN 80: 350; DN 100: 120				4000 - 40000				110 - 1100						4000 - 40000				110 - 1100						4000 - 40000				110 - 1100

																		X		DN 80: 350; DN 100: 120				5000 - 50000				135 - 1350						5000 - 50000				135 - 1350						5000 - 50000				135 - 1350

																				360				6000 - 60000				170 - 1700						--				--						6000 - 60000				170 - 1700

																				600				8000 - 80000				240 - 2400						--				--						8000 - 80000				240 - 2400

																				600				10000 - 100000				300 - 3000						--				--						10000 - 100000				300 - 3000






_1314429847.xls
Tabelle2

																																				7ME5823-								0

		Ausführung

		Type CF-S:								Armature, Bride et Flotteur en inox																												2

		Type EF-H:								Armature en inox, Revêtement Hastelloy,																												4

										Flotteur en Hastelloy

		Type FF-P:								Armature en inox, Revêtement PTFE,																												5

										Flotteur PTFE

		Modèle / bride exécution

		CF-S		EF-H		FF-P

										DN 15 bride DIN 2501 PN 40																														A

										1/2" ANSI 150 RF B16.5																														K

										1/2" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2A

										DN 20 bride DIN 2501 PN 40																														F

										3/4" ANSI 150 RF B16.5																														L

										3/4" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2B

										DN 25 bride DIN 2501 PN 40																														B

										1" ANSI 150 RF B16.5																														M

										1" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2C

										DN 32 bride DIN 2501 PN 40																														G

										1 1/4" ANSI 150 RF B16.5																														N

										1 1/4" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2D

										DN 40 bride DIN 2501 PN 40																														H

										1 1/2" ANSI 150 RF B16.5																														P

										1 1/2" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2E

										DN 50 bride DIN 2501 PN 40																														C

										2" ANSI 150 RF B16.5																														Q

										2" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2F

										DN 65 bride DIN 2501 PN 16																														J

										2 1/2" ANSI 150 RF B16.5																														R

										2 1/2" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2G

										DN 65 bride DIN 2501 PN 40																														Z								J1A

										DN 80 bride DIN 2501 PN 40																														D

										3" ANSI 150 RF B16.5																														S

										3" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2H

										DN 100 bride DIN 2501 PN 16																														E

										4" ANSI 150 RF B16.5																														T

										4" ANSI 300 RF B16.5																														Z								J2J

										DN 100 bride DIN 2501 PN 40																														Z								J1B

		Plage de mesure

		D`étendues de mesure se rapportent á Densité: 1,293 kg/m³

		Viscosité: 0,0181 mPa.s; Température 20°C; Pression 1,013 bar absolu

		Diamétre										CF-S										EF-H										FF-P

		DN 15 - DN 25										0,015 - 0,15 m³/h										----										----										Z						K1A

		DN 15 - DN 25										0,03 - 0,30 m³/h										----										----										Z						K1B

		DN 15 - DN 25										0,045 - 0,48 m³/h										----										----										A

		DN 15 - DN 25										0,075 - 0,75 m³/h										----										----										B

		DN 15 - DN 25										0,13 - 1,3 m³/h										----										----										C

		DN 15 - DN 25										0,15 - 1,5 m³/h										0,15 - 1,5 m³/h										0,3 - 1,5 m³/h										Z						K1C

		DN 15 - DN 25										0,2 - 2,1 m³/h										0,2 - 2,1 m³/h										0,4 - 2,1 m³/h										D

		DN 15 - DN 25										0,3 - 3,0 m³/h										0,3 - 3,0 m³/h										0,6 - 3,0 m³/h										E

		DN 15 - DN 25										0,5 - 4,6 m³/h										0,5 - 4,6 m³/h										0,5 - 4,6 m³/h										F

		DN 15 - DN 25										0,7 - 7,0 m³/h										0,7 - 7,0 m³/h										0,7 - 7,0 m³/h										G

		DN 15 - DN 25										1,0 - 11 m³/h										1,0 - 11 m³/h										1,0 - 11 m³/h										H

		DN 15 - DN 40										1,7 - 17 m³/h										1,7 - 17 m³/h										1,7 - 17 m³/h										J

		DN 15 - DN 40										3 - 30 m³/h										3 - 30 m³/h										3 - 30 m³/h										K

		DN 15 - DN 40										4 - 46 m³/h										4 - 46 m³/h										4 - 46 m³/h										L

		DN 15 - DN 40										7 - 70 m³/h										7 - 70 m³/h										7 - 70 m³/h										M

		DN 25 - DN 65										11 - 110 m³/h										11 - 110 m³/h										11 - 110 m³/h										N

		DN 40 - DN 65										17 - 170 m³/h										17 - 170 m³/h										17 - 170 m³/h										P

		DN 50 - DN 65										29 - 290 m³/h										29 - 290 m³/h										29 - 290 m³/h										Q

		DN 50 - DN 80										46 - 460 m³/h										46 - 460 m³/h										46 - 460 m³/h										R

		DN 50 - DN 80										55 - 550 m³/h										55 - 550 m³/h										----										S

		DN 50 - DN 80										70 - 700 m³/h										70 - 700 m³/h										70 - 700 m³/h										T

		DN 80 - DN 100										110 - 1100 m³/h										110 - 1100 m³/h										110 - 1100 m³/h										U

		DN 100										135 - 1350 m³/h										135 - 1350 m³/h										135 - 1350 m³/h										V

		DN 100										170 - 1700 m³/h										170 - 1700 m³/h										----										W

		DN 100										240 - 2400 m³/h										240 - 2400 m³/h										----										Z						K1D

		DN 100										300 - 3000 m³/h										300 - 3000 m³/h										----										X

		Elément d`affichage / Température de processus

		Standard jusqu`à 150 °C pour la sortie électrique / 200 °C affichage local																																												0

		Standard avec élément d´affichage préféré																																												2

		Inox IP66 jusqu`á la température de processus 150 °C																																												5

		Inox IP66 préféré																																												6





Tabelle1

																																						7ME5822-4										-

		Nennweiten  /  Flanschausführungen

		DN 15 Flansch DIN 2501 PN 40																																						A

		1/2" ANSI 150 RF B16.5																																						K

		1/2" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F20

		DN 20 Flansch DIN 2501 PN 40																																						F

		3/4" ANSI 150 RF B16.5																																						L

		3/4" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F21

		DN 25 Flansch DIN 2501 PN 40																																						B

		1" ANSI 150 RF B16.5																																						M

		1" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F22

		DN 32 Flansch DIN 2501 PN 40																																						G

		1 1/4" ANSI 150 RF B16.5																																						N

		1 1/4" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F23

		DN 40 Flansch DIN 2501 PN 40																																						H

		1 1/2" ANSI 150 RF B16.5																																						P

		1 1/2" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F24

		DN 50 Flansch DIN 2501 PN 40																																						C

		2" ANSI 150 RF B16.5																																						Q

		2" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F25

		DN 65 Flansch DIN 2501 PN 16																																						J

		2 1/2" ANSI 150 RF B16.5																																						R

		2 1/2" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F26

		DN 65 Flansch DIN 2501 PN 40																																						Z								F16

		DN 80 Flansch DIN 2501 PN 40																																						D

		3" ANSI 150 RF B16.5																																						S

		3" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F27

		DN 100 Flansch DIN 2501 PN 16																																						E

		4" ANSI 150 RF B16.5																																						T

		4" ANSI 300 RF B16.5																																						Z								F28

		DN 100 Flansch DIN 2501 PN 40																																						Z								F18

		Messbereich

														Wasser Qv														Luft Qn

		DN 15 - DN 25												5 - 50 l/h														0,15 - 1,5 m³/h														Z						M04

		DN 15 - DN 25												7 - 70 l/h														0,2 - 2,1 m³/h														D

		DN 15 - DN 25												10 - 100 l/h														0,3 - 3,0 m³/h														E

		DN 15 - DN 25												16 - 160 l/h														0,5 - 4,6 m³/h														F

		DN 15 - DN 25												25 - 250 l/h														0,7 - 7,0 m³/h														G

		DN 15 - DN 25												40 - 400 l/h														1,0 - 11 m³/h														H

		DN 15 - DN 25												60 - 600 l/h														1,7 - 17 m³/h														J

		DN 15 - DN 25												100 - 1000 l/h														3 - 30 m³/h														K

		DN 15 - DN 25												160 - 1600 l/h														4 - 46 m³/h														L

		DN 15 - DN 25												250 - 2500 l/h														7 - 70 m³/h														M

		DN 25 - DN 65												400 - 4000 l/h														11 - 110 m³/h														N

		DN 40 - DN 65												600 - 6000 l/h														17 - 170 m³/h														P

		DN 50 - DN 65												1000 - 10000 l/h														29 - 290 m³/h														Q

		DN 50 - DN 80												1600 - 16000 l/h														46 - 460 m³/h														R

		DN 50 - DN 80												2000 - 20000 l/h														55 - 550 m³/h														S

		DN 50 - DN 80												2500 - 25000 l/h														70 - 700 m³/h														T

		DN 80 - DN 100												4000 - 40000 l/h														110 - 1100 m³/h														U

		DN 80 - DN 100												5000 - 50000 l/h														135 - 1350 m³/h														V

		DN 100												6000 - 60000 l/h														170 - 1700 m³/h														W

		DN 100												8000 - 80000 l/h														240 - 2400 m³7h														Z						M03

		DN 100												10000 - 100000 l/h														300 - 3000 m³/h														X

		Anwendung

		Flüssigkeitsmessung																																										1

		Gasmessung																																										2

		Anzeigeteil/ Prozesstemperatur

		Standard bis 150 °C bei elektischen Ausgang/ 200 °C örtliche Anzeige																																												0

		Standard mit vorgezogener Anzeigeteil																																												2

		Edelstahl IP66 bis Prozesstemperatur 150 °C																																												5

		Edelstahl IP66 vorgezogen																																												6






_1312009350.xls
Tabelle2

																																								-										-		Z

		Enveloppe chauffante / de refroidissement

		sans																																								0

		a raccord de bride DN 15 DIN 2501 PN 40 inox																																								2

		a raccord de bride 1/2" ANSI B16.5 150 RF  inox																																								3

		Affichage

		à affichage local																																										A		A

		à affichage local et un contact à induction SJ 3,5 N																																										C		J

		à affichage local et deux contacts à induction SJ 3,5 N																																										C		L

		à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)																																										D		A

		à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)avec																																										D		J

		un contact à induction SJ 3,5 N

		à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 84-20 mA)																																										E		A

		à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (4-20 mA) avec																																										E		J

		un contact à induction SJ 3,5 N

		avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia																																										F		A

		avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec deux contacts á induction SJ 3,5 N																																										G		L

		avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec un contact à induction																																										H		J

		et une sortie d`impulsion

		transducteur électrique avec Profibus PA. Eex ia																																										P		A

		Certificat de calibrage

		sans certificat de calibrage																																														0

		avec certificat de calibrage																																														1

		Autres modèles

		Fluide à mesurer:																																																Y01

		Modèle sans silicone																																																Y04

		TAG Plaque en inox																																																Y17

		Certificat d`atelier																																																C11

		Certificat de contrôle de réception B selon DIN 50049, section 3.1 et EN 10204																																																C12

		Inscription sur la plaque signalétique en anglais																																																B11

		plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qn 0,015-1,5 m³/h																																																K1A

		plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qn 0,03-0,30 m³/h																																																K1B

		plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qn 0,15-1,5 m³/h																																																K1C

		plage de mesure specialé pour DN 100: Qn 240-2400 m³/h																																																K1D

																		DN				DN				DN				DN				DN		DN		DN				DN				DN				DN

																		15				20				25				32				40		40		50				65				80				100

		Raccord de processus

		DIN 2501 PN 40																--				--				--				--				--				--				J1A				--				J1B

		ANSI 300 RF B16.5																J2A				J2B				J2C				J2D				J2E		F24		J2F				J2G				J2H				J2J

		avec liquid d`amortissement

		pour CF-S																D11				D12				D13				D14				D15				D16				D17				D18				D19

		pour EF-H																E11				E12				E13				E14				E15				E16				E17				E18				E19

		pour FF-P *1)																P11				--				P13				--				--				P16				--				P18				P19

		*1) langueur + 5mm






_1312009351.xls
Tabelle2

																																								-										-		Z

		Enveloppe chauffante / de refroidissement

		sans																																								0

		a raccord de bride DN 15 DIN 2501 PN 40 inox																																								2

		a raccord de bride 1/2" ANSI B16.5 150 RF  inox																																								3

		Affichage

		à affichage local																																										A		A

		à affichage local et un contact à induction SJ 3,5 N																																										C		J

		à affichage local et deux contacts à induction SJ 3,5 N																																										C		L

		à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)																																										D		A

		à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (0-20 mA)avec																																										D		J

		un contact à induction SJ 3,5 N

		à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 84-20 mA)																																										E		A

		à affichage local et télétransmetteur électrique FVA 252 (4-20 mA) avec																																										E		J

		un contact à induction SJ 3,5 N

		avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia																																										F		A

		avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec deux contacts á induction SJ 3,5 N																																										G		L

		avec protocole HART, 4 - 20 mA, Eex ia avec un contact à induction																																										H		J

		et une sortie d`impulsion

		transducteur électrique avec Profibus PA. Eex ia																																										P		A

		Certificat de calibrage

		sans certificat de calibrage																																														0

		avec certificat de calibrage																																														1

		Autres modèles

		Fluide à mesurer:																																																Y01

		Modèle sans silicone																																																Y04

		TAG Plaque en inox																																																Y17

		Certificat d`atelier																																																C11

		Certificat de contrôle de réception B selon DIN 50049, section 3.1 et EN 10204																																																C12

		Inscription sur la plaque signalétique en anglais																																																B11

		plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qv 0,5 - 5 l/h																																																K1A

		plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qv 1,0 - 10 l/h																																																K1B

		plage de mesure specialé pour DN 15 á DN 25: Qv 5,0 - 50 l/h																																																K1C

		plage de mesure specialé pour DN 100: Qv 8 - 80 m³/h																																																K1D

																		DN				DN				DN				DN				DN		DN		DN				DN				DN				DN

																		15				20				25				32				40		40		50				65				80				100

		Raccord de processus

		DIN 2501 PN 40																--				--				--				--				--				--				J1A				--				J1B

		ANSI 300 RF B16.5																J2A				J2B				J2C				J2D				J2E		F24		J2F				J2G				J2H				J2J

		avec liquid d´amortissement

		pour CF-S																D01				D02				D03				D04				D05		D05		D06				D07				D08				D09

		pour EF-H																E01				E02				E03				E04				E05		D05		E06				E07				E08				E09

		pour FF-P *1)																P01				--				P03				--				--				P06				--				P08				P09

		*1) longueur + 5mm






_1313561072.xls
Tabelle1

		DN		B Bride		B Ermeto		S				Poids

		15 (1/2")		110 (4,33)		53 (2,09)		150 (5,91)				3,0 (6,6)

		20 (3/4")		110 (4,33)		53 (2,09)		150 (5,91)				3,0 (6,6)

		25 (1")		110 (4,33)		58,5 (2,3)		150 (5,91)				4,2 (9,3)

		32 (1 1/4")		110 (4,33)		58,5 (2,3)		150 (5,91)				5,2 (11,5)

		40 (1 1/2")		130 (5,12)		63 (2,48)		150 (5,91)				6,0 (13,2)

		50 (2")		140 (5,51)		77,5 (3,05)		150 (5,91)				7,5 (16,5)

		65 (2 1/2")		140 (5,51)		77,5 (3,05)		150 (5,91)				8,5 (18,7)

		80 (3")		160 (6,3)		93,5 (3,68)		150 (5,91)				13 (28,7)

		100 (4")		175 (6,89)		110 (4,33)		120 (4,72)				18 (39,7)

		Figure 4 FVA 250, dimensions en mm (inch)

		* + 100mm á affichage préféré






_1312009176.xls
Tabelle1

		DN		ANSI		l. W.		A				Poids

		15 PN40		1/2" (150 lbs)		26 (1,02)		103 (4,06)				3,0 (6,6)

		20 PN40		3/4" (150 lbs)		26 (1,02)		103 (4,06)				3,0 (6,6)

		25 PN40		1" (150 lbs)		32 (1,26)		105 (4,13)				4,2 (9,3)

		32 PN40		1 1/4" (150 lbs)		32 (1,26)		105 (4,13)				5,2 (11,5)

		40 PN40		1 1/2" (150 lbs)		46 (1,81)		115 (4,53)				6,0 (13,2)

		50 PN40		2" (150 lbs)		70 (2,76)		129 (5,08)				7,5 (16,5)

		65 PN16		2 1/2" (150 lbs)		70 (2,76)		129 (5,08)				8,5 (18,7)

		80 PN16		3" (150 lbs)		102 (4,02)		145 (5,71)				13 (28,7)

		100 PN16		4" (150 lbs)		125 (4,92)		158 (6,22)				18 (39,7)

		Figure 5 FVA 250, dimensions en mm (inch)

		* + 100mm á affichage préféré






_1229923658.unknown

_1311425854.psd

_1229923657.unknown

