[image: image1.wmf]A ±0,5

øD ±0,5

Gewicht

DN

mm

mm

kg

80 PN 10/16

130

138

1,3

100 PN 10/16

140

158

1,6

150 PN 10/16

165

212

2,1

200 PN 10/16

190

268

3,0

250 PN 10

215

320

4,0

Affichage

-

-

0,7

Connections

Dimensions





[image: image2.wmf]afficher

en %

m³/min

l/min

m³/min

l/min

m³/min

l/min

m³/min

l/min

m³/min

l/min

100

2,10

2100

3,00

3000

6,00

6000

12,00

12000

18,00

18000

98

2,06

2058

2,94

2940

5,88

5880

11,76

11760

17,64

17640

96

2,02

2016

2,88

2880

5,76

5760

11,52

11520

17,28

17280

94

1,97

1974

2,82

2820

5,64

5640

11,28

11280

16,92

16920

92

1,93

1932

2,76

2760

5,52

5520

11,04

11040

16,56

16560

90

1,89

1890

2,70

2700

5,40

5400

10,80

10800

16,20

16200

88

1,85

1848

2,64

2640

5,28

5280

10,56

10560

15,84

15840

86

1,81

1806

2,58

2580

5,16

5160

10,32

10320

15,48

15480

84

1,76

1764

2,52

2520

5,04

5040

10,08

10080

15,12

15120

82

1,72

1722

2,46

2460

4,92

4920

9,84

9840

14,76

14760

80

1,68

1680

2,40

2400

4,80

4800

9,60

9600

14,40

14400

78

1,64

1638

2,34

2340

4,68

4680

9,36

9360

14,04

14040

76

1,60

1596

2,28

2280

4,56

4560

9,12

9120

13,68

13680

74

1,55

1554

2,22

2220

4,44

4440

8,88

8880

13,32

13320

72

1,51

1512

2,16

2160

4,32

4320

8,64

8640

12,96

12960

70

1,47

1470

2,10

2100

4,20

4200

8,40

8400

12,60

12600

68

1,43

1428

2,04

2040

4,08

4080

8,16

8160

12,24

12240

66

1,39

1386

1,98

1980

3,96

3960

7,92

7920

11,88

11880

64

1,34

1344

1,92

1920

3,84

3840

7,68

7680

11,52

11520

62

1,30

1302

1,86

1860

3,72

3720

7,44

7440

11,16

11160

60

1,26

1260

1,80

1800

3,60

3600

7,20

7200

10,80

10800

58

1,22

1218

1,74

1740

3,48

3480

6,96

6960

10,44

10440

56

1,18

1176

1,68

1680

3,36

3360

6,72

6720

10,08

10080

54

1,13

1134

1,62

1620

3,24

3240

6,48

6480

9,72

9720

52

1,09

1092

1,56

1560

3,12

3120

6,24

6240

9,36

9360

50

1,05

1050

1,50

1500

3,00

3000

6,00

6000

9,00

9000

48

1,01

1008

1,44

1440

2,88

2880

5,76

5760

8,64

8640

46

0,97

966

1,38

1380

2,76

2760

5,52

5520

8,28

8280

44

0,92

924

1,32

1320

2,64

2640

5,28

5280

7,92

7920

42

0,88

882

1,26

1260

2,52

2520

5,04

5040

7,56

7560

40

0,84

840

1,20

1200

2,40

2400

4,80

4800

7,20

7200

35

0,74

735

1,05

1050

2,10

2100

4,20

4200

6,30

6300

30

0,63

630

0,90

900

1,80

1800

3,60

3600

5,40

5400

25

0,53

525

0,75

750

1,50

1500

3,00

3000

4,50

4500

20

0,42

420,00

0,60

600,00

1,20

1200,00

2,40

2400,00

3,60

3600,00

Débit - Eau

Orifice pour raccord de bride intermédiaire

DN 250

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200




[image: image3.wmf]F O Turbo-Lux 2 

Débitmètre à diaphragme

                  7ME5834-

0

-

A

A

0

Diaphragme pour installation

entre brides

sans

0

DN 80 (Qv: 0,42 - 2,1 m³/min.)

1

DN 100 (Qv: 0,6 - 3,0 m³/min.)

2

DN 150 (Qv: 1,2 - 6,0 m³/min.)

3

DN 200 (Qv: 2,4 - 12,0 m³/min.)

4

DN 250 (Qv: 3,6 - 18,0 m³/min.)

5

Elément de centrage

pour installation entre brides

sans

A

 

DN 80

B

DN 100

C

DN 150

E

DN 200

F

DN 250

G

Débitmétre à diaphragme FO Turbo-Lux 2

sans

A

pour diaphragme pour installation entre brides

B

Capuchon de fermeture de remplacement

sans capuchon de fermeture

0

aveccapuchon de fermeture et joint

1

Certificat de calibrage

 

sans certificat de calibrage

0

avec certificat de calibrage

1





[image: image4.jpg]MEC®N

FLOW-CONTROL-SYSTEMS







[image: image5.png]|

S| 0-52078 ] E C @ N

)

S e Aachen suonconmmeiinit!

o

L

B ie-| TURBO-LUX2

= TMES834-0AB00-+AK0
% VdS - Zulassungs-Nr: Ga0600%





Fig 1 Débitmètre à diaphragme Turbo-Lux 2

__   Domaine d'application

Le débitmètre à diaphragme Turbo-Lux 2 sert à mesurer le volume des fluides transparents dans des conduites fermées. L’utilisateur peut choisir le lieu et la position de montage et le sens d’écoulement du capteur. Le principal domaine d'utilisation concerne l'utilisation dans des installations d'extinction à l'eau. Le dispositif bénéficie de la reconnaissance de l'Association allemande des compagnies d'assurances dommages (Verband der Schadensversicherer e.V., VdS).

____________________________________________________
__   Mode opératoire et construction

Le débitmètre à diaphragme Turbo-Lux 2 comporte un capteur de pression différentielle (figure 2, 1) pour le montage stationnaire et un appareil de mesure secondaire portable (figure 2, 2). Le capteur de pression différentielle respecte pour l'essentiel de directives VDI 2040. L'appareil de mesure secondaire comporte un tube gradué conique en verre (figure 2, 3) à flotteur (figure 2, 4). L'eau s'écoule verticalement de base en haut à travers le tube gradué en verre à l'extrémité supérieur duquel un diaphragme secondaire (figure 2, 5) est disposé. Un tamis filtrant (figure 2, 6) côté entrée empêche le passage des corps étrangers. Les orifices d'entrée et de sortie pour le courant secondaire à mesurer sont disposés de manière concentrique afin d'assurer un montage simple avec le capteur de pression différentielle stationnaire.

______________________________________________

__ Montage du capteur de pression différentielle

Un tronçon de tranquillisation rectiligne doit être prévu en amont et en aval du capteur de pression différentielle, en fonction du rapport de diamètre ß, conformément à la norme DIN EN ISO 5167 (voir page 4). Pour les installations de sprinklers, nous vous renvoyons pour example à la directive CEA VdS des installations de sprinklers 4001, prescrivant un tronçon de tranquillisation de 10 x D devant le capteur de pression différentielle et de 5 x D derrière lui. Le montage peut être réalisé dans n'importe quel guidage de canalisations - horizontalement ou verticalement (figure 4). Assurez-vous toutefois que le sens de l'écoulement correspond au sens de la flèche marqué sur l'appareil et que le tuyau de prélèvement du capteur de pression différentielle (figure 2, 7) est en position horizontale. Prévoyez un espace libre suffisant pour le montage de l'appareil de mesure secondaire. Pour le respect de la tolérance de mesure, il est important de réaliser un montage centrale entre les brides de la canalisation. La position hors centre ne doit pas dépasser 0,5 mm. Nous fournissons un élément de centrage (figure 3) destiné à vous assister pour le centrage du capteur de pression différentielle entre les brides, pour toutes les dimensions.

____________________________________________________
__   Montage de l'appareil de mesure de courant secondaire

L'appareil de mesure de courant secondaire est utilisable pour tous les diamètres nominaux indiqués. La canalisation doit être purgée avant de desserrer le bouchon (figure 2, 10) afin d'éviter toute fuite d'eau. L'appareil de mesure est mis en place et est vissé à l'aide d'un écrou-chapeau (figure 2, 9). Il doit toujours être positionné d'aplomb afin de permettre un jeu libre du flotteur (figure 2, 4) dans le tube de mesure (figure 2, 3). Les corps étrangers qui se sont glissés derrière le tamis filtrant doivent être retirés. Le serrage de l'écrou-chapeau ou du bouchon doit être réalisé à la main dans la mesure du possible. Les filetages doivent être graissés par exemple afin de glisser aisément. La canalisation doit être remplie lentement d'eau afin d'éviter les coups de bélier.

____________________________________________________
__   Mesure

Lors de la mesure, la valeur précise doit être lue après avoir obtenu un débit constant, c'est-à-dire une fois le flotteur stabilisé. La graduation est à l'endroit du plus grand diamètre du flotteur. Le tuyau doit toujours être plein. Lors de la mise en service de l'appareil de mesure secondaire, des bulles devant être éliminées se forment dans la partie supérieure. A cet effet, l'écrou-chapeau (figure 2, 9) est légèrement desserré pour faire pivoter l'appareil de 360° de manière à permettre aux bulles de s'échapper dans la canalisation. Resserrer ensuite l'écrou-chapeau.

____________________________________________________
__   Lecture de la valeur mesurée
L'échelle comporte pour chaque diamètre nominal l'indication du débit en m³/min. pour les valeurs principales (100/ 90/ 80/ 70/ 60/ 50/ 40/ 20 %). La graduation d'échelle figurant entre parenthèses est présentée afin de faciliter la détermination des valeurs intermédiaires. Vous trouverez en page 3 un tableau complet associant une valeur de débit à chaque trait.

____________________________________________________
__   Maintenance

Si des dépôts accumulés ont bouché le filtre (figure 2, 6), l'appareil de mesure doit être retourné à l'usine pour y être nettoyé et contrôlé. Le joint torique (figure 2, 8) et le filetage du raccord G 1 du diaphragme doivent être graissés afin de glisser aisément

____________________________________________________________

__ Notice d'utilisation

La responsabilité pour ces appareils de mesure en termes d’adéquation, d’utilisation en bonne et due forme et de résistance à la corrosion des matériaux utilisés par rapport au fluide à mesurer incombe exclusivement à l'exploitant. A cet égard, il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux des éléments de l’appareil de mesure entrant en contact avec les fluides soient adaptés aux fluides du processus. L’appareil devra uniquement être utilisé avec la pression et les limites de tension indiquées dans la notice d’utilisation. Avant de remplacer le tube de mesure, il faudra vérifier que l’appareil ne comporte pas de fluides dangereux et ne subit pas de contraintes. L'appareil est conforme aux spécifications selon l'article 3 alinéa 3 de la directive Equipement sous pression 97/23/CE. Les fluides autorisés les plus dangereux sont les liquides du groupe 2.
[image: image6.png]N O

.




[image: image7.png]661

m

T, 7, 7, %, 7, T, Y, 7, e, Y, T, 7,y T, 7,
W R ),
2
2
\ L2 %,

el TSRS

[

T

% 1
f
f
f
f
f

T i T i i R

G, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, 2, %, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, 2N,

7%

Y
A

N ////// ///// ////// ///// AW

)
W T

<, T, T, T, ", Y,
L, 7, Y, 7, Y, 7, 7y,
ﬂ\\\ I,





[image: image8.jpg]Douille de centrage
Joint
Vis a six pans creux a disque et écrous a six pans

*) Sur DN8O les deux douilles de centrage
a droite et a gauche des supports du raccord
sont absentes.





[image: image9.wmf]F O Turbo-Lux 2 

Débitmètre à diaphragme

                  7ME5834-

0

-

A

A

0

Diaphragme pour installation

entre brides

sans

0

DN 80 (Qv: 0,42 - 2,1 m³/min.)

1

DN 100 (Qv: 0,6 - 3,0 m³/min.)

2

DN 150 (Qv: 1,2 - 6,0 m³/min.)

3

DN 200 (Qv: 2,4 - 12,0 m³/min.)

4

DN 250 (Qv: 3,6 - 18,0 m³/min.)

5

Elément de centrage

pour installation entre brides

sans

A

 

DN 80

B

DN 100

C

DN 150

E

DN 200

F

DN 250

G

Débitmétre à diaphragme FO Turbo-Lux 2

sans

A

pour diaphragme pour installation entre brides

B

Capuchon de fermeture de remplacement

sans capuchon de fermeture

0

aveccapuchon de fermeture et joint

1

Certificat de calibrage

 

sans certificat de calibrage

0

avec certificat de calibrage

1


[image: image10.png]


[image: image11.png]i

| 1
mnw.l | |

] |I




[image: image12.png]




[image: image13.wmf]afficher

en %

m³/min

l/min

m³/min

l/min

m³/min

l/min

m³/min

l/min

m³/min

l/min

100

2,10

2100

3,00

3000

6,00

6000

12,00

12000

18,00

18000

98

2,06

2058

2,94

2940

5,88

5880

11,76

11760

17,64

17640

96

2,02

2016

2,88

2880

5,76

5760

11,52

11520

17,28

17280

94

1,97

1974

2,82

2820

5,64

5640

11,28

11280

16,92

16920

92

1,93

1932

2,76

2760

5,52

5520

11,04

11040

16,56

16560

90

1,89

1890

2,70

2700

5,40

5400

10,80

10800

16,20

16200

88

1,85

1848

2,64

2640

5,28

5280

10,56

10560

15,84

15840

86

1,81

1806

2,58

2580

5,16

5160

10,32

10320

15,48

15480

84

1,76

1764

2,52

2520

5,04

5040

10,08

10080

15,12

15120

82

1,72

1722

2,46

2460

4,92

4920

9,84

9840

14,76

14760

80

1,68

1680

2,40

2400

4,80

4800

9,60

9600

14,40

14400

78

1,64

1638

2,34

2340

4,68

4680

9,36

9360

14,04

14040

76

1,60

1596

2,28

2280

4,56

4560

9,12

9120

13,68

13680

74

1,55

1554

2,22

2220

4,44

4440

8,88

8880

13,32

13320

72

1,51

1512

2,16

2160

4,32

4320

8,64

8640

12,96

12960

70

1,47

1470

2,10

2100

4,20

4200

8,40

8400

12,60

12600

68

1,43

1428

2,04

2040

4,08

4080

8,16

8160

12,24

12240

66

1,39

1386

1,98

1980

3,96

3960

7,92

7920

11,88

11880

64

1,34

1344

1,92

1920

3,84

3840

7,68

7680

11,52

11520

62

1,30

1302

1,86

1860

3,72

3720

7,44

7440

11,16

11160

60

1,26

1260

1,80

1800

3,60

3600

7,20

7200

10,80

10800

58

1,22

1218

1,74

1740

3,48

3480

6,96

6960

10,44

10440

56

1,18

1176

1,68

1680

3,36

3360

6,72

6720

10,08

10080

54

1,13

1134

1,62

1620

3,24

3240

6,48

6480

9,72

9720

52

1,09

1092

1,56

1560

3,12

3120

6,24

6240

9,36

9360

50

1,05

1050

1,50

1500

3,00

3000

6,00

6000

9,00

9000

48

1,01

1008

1,44

1440

2,88

2880

5,76

5760

8,64

8640

46

0,97

966

1,38

1380

2,76

2760

5,52

5520

8,28

8280

44

0,92

924

1,32

1320

2,64

2640

5,28

5280

7,92

7920

42

0,88

882

1,26

1260

2,52

2520

5,04

5040

7,56

7560

40

0,84

840

1,20

1200

2,40

2400

4,80

4800

7,20

7200

35

0,74

735

1,05

1050

2,10

2100

4,20

4200

6,30

6300

30

0,63

630

0,90

900

1,80

1800

3,60

3600

5,40

5400

25

0,53

525

0,75

750

1,50

1500

3,00

3000

4,50

4500

20

0,42

420,00

0,60

600,00

1,20

1200,00

2,40

2400,00

3,60

3600,00

Débit - Eau

Orifice pour raccord de bride intermédiaire

DN 250

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

[image: image14.wmf]A ±0,5

øD ±0,5

Gewicht

DN

mm

mm

kg

80 PN 10/16

130

138

1,3

100 PN 10/16

140

158

1,6

150 PN 10/16

165

212

2,1

200 PN 10/16

190

268

3,0

250 PN 10

215

320

4,0

Affichage

-

-

0,7

Connections

Dimensions


Figure 4 Exemples de montage





____________________________________________________________

__   Caractéristiques techniques générales Turbo-Lux 2

	

	Domaine d'utilisation
	voir page 1

	Mode opératoire et construction
	voir page 1

	Principe de mesure
	Orifice de mesure faisant office de capteur de pression différentielle avec un appareil de mesure à courant secondaire à flotteur

	Entrée
	

	Diamètres nominaux
	DN 80 PN 10/16

	
	DN 100 PN 10/16

	
	DN 150 PN 10/16

	
	DN 200 PN 10/16

	
	DN 250 PN 10

	
	

	Pression nominale
	PN 16

	
	

	Limite de pression
	maxi 16 bars

	Précision de mesure
	± 2,5% de la valeur finale

± 5% de la valeur initiale

	Conditions d'utilisation
	

	Limites de température
	max. 50°C 

	Caractéristiques constructives
	

	
	

	Matériaux (figure 2)
	

	- Capteur de pression différentielle (1)
	Aluminium mat. n° 3.2582.05

	- Tuyau de prélèvement du capteur de pression différentielle (7)
	mat. n° 2.0380 (Ms58)

	- Flotteur (4)
	Inox 

	- Diaphragme secondaire (5)
	Inox 

	- Tamis filtrant (6)
	Inox 

	- Joint (11/12)
	Perbunan

	Certificats et homologations
	

	Classification selon la directive Equipements sous pression (DRGL 97/23/EC) 

Numéro d'homologation Vds
	Pour les liquides du groupe de fluide 2 ; respecte les spécifications de l'article 3, alinéa 3 (règles de l'art en usage RAU).

G4060003




________________________________________________________

__ Références de commande

Capteur de pression différentielle


Appareil de mesure secondaire


Tube gradué en verre


Flotteur


Diaphragme secondaire


Tamis filtrant


Tuyau de prélèvement du capteur de pression différentielle


Joint torique b


Ecrou-chapeau


Bouchon


Joint torique 


Joint plat





�EMBED Excel.Sheet.8���





Figure 2 Turbo-Lux 2, schéma de position et cotes en mm (pouces)





Figure 3 Elément de centrage (uniquement version avec bride intermédiaire)





_________________________________________________________________


__ Tableau de débit pour l'appareil de mesure secondaire Turbo-Lux 2























�EMBED Excel.Sheet.8���





____________________________________________________________


__ Valeurs de perte de pression








Débit�
p mbar (psi)�
�
20%�
13,6 (0,19)�
�
50%�
85,0 (1,23)�
�
100%�
340,0 (4,93)�
�









�EMBED Excel.Sheet.8���








	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphone +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 2 sur 4

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Mecon GmbH
	Téléphonz +49(0)241 41369 – 0
	
	Télécopie +49(0)241 41369 – 40
	Page 1 sur 4

	Zieglerstraße 10 – 16
	www.mecon.de
	
	info@mecon.de
	Mecon 08/2009

	D-52078 Aachen
	
	
	
	



_1313845719.xls
Tabelle3

		

		F O Turbo-Lux 2

		Débitmètre à diaphragme

		7ME5834-								0				-				A		A		0

		Diaphragme pour installation

		entre brides

		sans		0

		DN 80 (Qv: 0,42 - 2,1 m³/min.)		1

		DN 100 (Qv: 0,6 - 3,0 m³/min.)		2

		DN 150 (Qv: 1,2 - 6,0 m³/min.)		3

		DN 200 (Qv: 2,4 - 12,0 m³/min.)		4

		DN 250 (Qv: 3,6 - 18,0 m³/min.)		5

		Elément de centrage

		pour installation entre brides

		sans				A

		DN 80				B

		DN 100				C

		DN 150				E

		DN 200				F

		DN 250				G

		Débitmétre à diaphragme FO Turbo-Lux 2

		sans						A

		pour diaphragme pour installation entre brides						B

		Capuchon de fermeture de remplacement

		sans capuchon de fermeture										0

		aveccapuchon de fermeture et joint										1

		Certificat de calibrage

		sans certificat de calibrage														0

		avec certificat de calibrage														1






_1313845979.xls
Tabelle1

		Débit - Eau

		Orifice pour raccord de bride intermédiaire

		afficher		DN 80				DN 100				DN 150				DN 200				DN 250

		en %		m³/min		l/min		m³/min		l/min		m³/min		l/min		m³/min		l/min		m³/min		l/min

		100		2.10		2100		3.00		3000		6.00		6000		12.00		12000		18.00		18000

		98		2.06		2058		2.94		2940		5.88		5880		11.76		11760		17.64		17640

		96		2.02		2016		2.88		2880		5.76		5760		11.52		11520		17.28		17280

		94		1.97		1974		2.82		2820		5.64		5640		11.28		11280		16.92		16920

		92		1.93		1932		2.76		2760		5.52		5520		11.04		11040		16.56		16560

		90		1.89		1890		2.70		2700		5.40		5400		10.80		10800		16.20		16200

		88		1.85		1848		2.64		2640		5.28		5280		10.56		10560		15.84		15840

		86		1.81		1806		2.58		2580		5.16		5160		10.32		10320		15.48		15480

		84		1.76		1764		2.52		2520		5.04		5040		10.08		10080		15.12		15120

		82		1.72		1722		2.46		2460		4.92		4920		9.84		9840		14.76		14760

		80		1.68		1680		2.40		2400		4.80		4800		9.60		9600		14.40		14400

		78		1.64		1638		2.34		2340		4.68		4680		9.36		9360		14.04		14040

		76		1.60		1596		2.28		2280		4.56		4560		9.12		9120		13.68		13680

		74		1.55		1554		2.22		2220		4.44		4440		8.88		8880		13.32		13320

		72		1.51		1512		2.16		2160		4.32		4320		8.64		8640		12.96		12960

		70		1.47		1470		2.10		2100		4.20		4200		8.40		8400		12.60		12600

		68		1.43		1428		2.04		2040		4.08		4080		8.16		8160		12.24		12240

		66		1.39		1386		1.98		1980		3.96		3960		7.92		7920		11.88		11880

		64		1.34		1344		1.92		1920		3.84		3840		7.68		7680		11.52		11520

		62		1.30		1302		1.86		1860		3.72		3720		7.44		7440		11.16		11160

		60		1.26		1260		1.80		1800		3.60		3600		7.20		7200		10.80		10800

		58		1.22		1218		1.74		1740		3.48		3480		6.96		6960		10.44		10440

		56		1.18		1176		1.68		1680		3.36		3360		6.72		6720		10.08		10080

		54		1.13		1134		1.62		1620		3.24		3240		6.48		6480		9.72		9720

		52		1.09		1092		1.56		1560		3.12		3120		6.24		6240		9.36		9360

		50		1.05		1050		1.50		1500		3.00		3000		6.00		6000		9.00		9000

		48		1.01		1008		1.44		1440		2.88		2880		5.76		5760		8.64		8640

		46		0.97		966		1.38		1380		2.76		2760		5.52		5520		8.28		8280

		44		0.92		924		1.32		1320		2.64		2640		5.28		5280		7.92		7920

		42		0.88		882		1.26		1260		2.52		2520		5.04		5040		7.56		7560

		40		0.84		840		1.20		1200		2.40		2400		4.80		4800		7.20		7200

		35		0.74		735		1.05		1050		2.10		2100		4.20		4200		6.30		6300

		30		0.63		630		0.90		900		1.80		1800		3.60		3600		5.40		5400

		25		0.53		525		0.75		750		1.50		1500		3.00		3000		4.50		4500

		20		0.42		420.00		0.60		600.00		1.20		1200.00		2.40		2400.00		3.60		3600.00






_1313393127.xls
Tabelle1

		Connections		Dimensions

				A ±0,5		øD ±0,5		Gewicht

		DN		mm		mm		kg

		80 PN 10/16		130		138		1.3

		100 PN 10/16		140		158		1.6

		150 PN 10/16		165		212		2.1

		200 PN 10/16		190		268		3.0

		250 PN 10		215		320		4.0

		Affichage		-		-		0.7






